ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ФГУ «АКВАИНФОТЕКА»

ФГУП «НИИССВ «ПРОГРЕСС»

Л.П. Овцов, Э.Е. Элик, В.А. Михеев

МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: КАЧЕСТВО ВОДЫ.
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

Справочник

НИА-Природа

Москва – 2004

Овцов Л.П., Элик Э.Е., Михеев В.А. Мониторинг водных объектов: качество воды. Оборудование и приборы. Справочник. – М.: НИА-Природа, 2004. – 100 с.

В методическом руководстве систематизирована информация о современных технических средствах аналитического контроля качества воды. Приведены основные требования к средствам аналитического контроля качества воды: испытательным лабораториям, средствам измерения, метрологическому обеспечению и др. Представлен широкий перечень лабораторных приборов, используемых для осуществления контроля качества воды на основе потенциометрии, фотометрии, атомной абсорбции, рентгено-флюоресценции, масс-спектометрии и др. Выбор был сделан в пользу отечественных приборов и лабораторного оборудования, а также приборов зарубежного производства, прошедших сертификацию в Российской Федерации.

Справочник предназначен для химических, гидрохимических, санитарно-химических лабораторий, специалистов, занимающихся вопросами охраны окружающей природной среды, водоподготовки, водоотведения, очистки и утилизации сточных вод.

Работа выполнена по заказу ФГУ “Акваинфотека” Росводоресурсы
(№ 715–1/А и № В19(8)–04)

ISBN 5-7844-0126-2	(	НИА-Природа, 2004

Содержание

1. Основные требования к стедствам аналитического контроля воды	4

1.1. Требования к испытательным лабораториям	4

1.2. Требования к метрологическому обеспечению	4

1.3. Требование к средствам пробоотбора	4

1.4. Требования к средствам измерения и методикам выполнения измерений	5

1.5. Требования к вспомогательному оборудованию	5

1.6. Требования к результатам аналитических работ	5

2. Методы контроля качества воды	6

2.1. Оптические методы	6

2.2. Атомно-спектроскопические методы	6

2.3. Масс-спектрометрические методы	7

2.4. Хроматографические методы	7

2.5. Электрохимические методы	7

3. Приборы контроля качества воды	9

3.1. рН-метры и иономеры	9

3.2. Кислородомеры	25

3.3. Кондуктометры-солемеры	30

3.4. Спектральные приборы	33

3.5. Фотометрические приборы	42

3.6. Вольтамперометрические приборы	53

3.7. Система капиллярного электрофореза	54

3.8. Спектрометры рентгенофлуоресцентные	55

3.9. Хроматографы	57

4. Лабораторное оборудование	59

4.1. Весы	59

Весы для сыпучих материалов	59

4.2. Термометры	64

4.3. Бани водяные и песчаные	66

4.4. Колбонагреватели	68

4.5. Дистилляторы и деионизаторы	70

4.6. Перемешивающие устройства	71

4.7. Сушильные шкафы и электропечи	74

4.8. Термостаты	78

4.9. Минерализаторы	79

4.10. Ротационный испаритель серии ИР-1ЛТ	80

5. Изделия из стекла, фарфора, резины	81

6. Фильтры и фильтровальная бумага	88

7. Машины для мойки и дезинфекции лабораторного стекла	89

8. лабораторная мебель	90

Приложение 1	92

Приложение 2	93

Приложение 3	94

Приложение 4	94

1. Основные требования к стедствам аналитического контроля воды

Требования к средствам аналитического контроля воды подразделяются на требования к испытательным лаботолриям, к самим средствам измерения (СИ), в вспомогательному и спытательному оборудованию лаборатории, в т.ч. к средствам пробоотбора, к средствам метерологического обеспечения, в т.ч. стандартным образцам, методикам выполнения измерений (МВИ). Отдельную группу требований в этой области составляют требования к качеству аталитических услуг, которые характеризуются технической компететностью персонала, степенью оснащенности лабораторий по определению качества воды.

1.1. Требования к испытательным лабораториям

Лаборатории, взявшие на себя функцию выполнения химико-аналитических работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ РИСО/МЭК 17025–2000 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Официальное признание технической компетентности лабораторий необходимо для придания юридического статуса результатов приводимых измерений, решения вопросов арбитража и др.

Работа по подтвержению технической компетентности лабораторий, производящих контроль качества воды, осуществляется специальными органами по аккредитации.

1.2. Требования к метрологическому обеспечению

К средствам метрологического обеспечения контроля качества воды относятся: стандартные образцы (состава или свойства вещества), эталоны сравнения, поверочные газовые смеси и разбовители, источники микропотоков сред-носителей и т.д.

При выполнении работ в области охраны окружающей среды к средствам измерений предъявляются требования, которые сформулированы в ГОСТ Р 8.315–97 «Стандартные образцы состава и свойст вещества. Порядок изготовления, аттестации и применения». Стандартные образцы (СО) должны быть внесены в соответствующий раздел Государственного реестра СИ, конкретные экземпляры и СО не должны иметь истекший срок годности, недопустимо использовать СО с истекшим сроком утверждения. Каждый экземпляр СО должен быть снабжен соответствующей этикеткой.

1.3. Требование к средствам пробоотбора

Соблюдение требований при отборе проб воды – необходимое условие для получения достоверных результатов анализа.

Действующими нормативами документа установлены требования к отбору проб различных категорий вод и средствам пробоотбора: ГОСТ Р 51592–2000. Вода. Общие требования к отбору проб; ИСО 5667–1:1980. Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство для составления программы отбора проб; ИСО 5667–10:1992. Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод.

1.4. Требования к средствам измерения и методикам выполнения измерений

Различными нормативными документами в области обеспечения единства измерений предъявляются достаточно жесткие требования к средствам измерения, применяемых при проведении испытаний в том числе и при проведении контроля качества воды.

Норма, устанавливающая ограничения на применение только аттестованных методик выполнения измерений (МВИ), содержит ст.9 Закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Конкретные требования к разработке, аттестации и применению МВИ изложены в ГОСТ Р 8.563–96 «ГСИ. Методики выполнения измерений».

1.5. Требования к вспомогательному оборудованию

К вспомогательному оборудованию относятся устройства и приспособления, которые не применяются непосредственно для получения аналитического сигнала, но используются в процессе отбора проб и подготовки их к анализу: средства регистрации аналитического сигнала, не входящие в состав средств измерений (потенциометры, графопостроители и т.д.), устройства, обеспечивающие необходимые условия измерения (вентиляционное оборудование, трансформаторы и др.), лабораторные центрифуги, ротационные испарители, оборудование для получения дистиллированной или деионизированной воды, фильтровальные установки и т.д. Вспомогательное оборудование должно быть надежно в работе и обеспечивать безопасные условия труда.

1.6. Требования к результатам аналитических работ

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» к результатам измерений в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора (ст. 13 Закона) предъявляются определенные требования, основными из которых являются следующие:

результаты измерений должны быть выражены в установленных физических единицах;

погрешность каждого результата должна быть известна;

эта погрешность не должна превышать установленных норм погрешности.

Нормативными документами предъявляются требования воспроизводимости и сопоставимости результатов ГОСТ Р ИСО 57725–2–2002 «Точность (правильность) прецизионность методов и результатов измерений. (Части 1–6)».

Основы законодательства в сфере обеспечения единства измерений определяются Федеральными Законами: «Об обеспечении единства измерений», который был введен в действие с 01.01.94 г., «О техническом регулировании», введенным в действие с 27.06.03 г.

2. Методы контроля качества воды

2.1. Оптические методы

В группу оптических методов контроля качества воды входят рефрактометрический, фотометрический, поляриметрический, нефелометрический и люминесцентный.

К оптическим свойствам анализируемой среды относятся: интенсивность окраски, цвет, светопоглощение, светорассеяние, преломление света, вращение плоскости поляризации плоскополяризованного света, свечение вещества под действием облучения.

Рефрактометрические методы основаны на зависимости показателя преломления от состава среды.

Рефрактометры используют для количественного анализа различных бинарных систем: водных растворов веществ, неводных растворов, смесей двух жидкостей. Объектами анализа служат растворы сахара, глицерина, кислот, оснований, солей.

Фотометрические методы основаны на сравнении поглощения или пропускания света стандартным и исследуемым растворами. Степень поглощения света фотометрируемым раствором измеряют с помощью фотоколориметров и спектрофотометров. Оптическую плотность стандартного и исследуемого окрашенных растворов всегда определяют по отношению к раствору сравнения (нулевой раствор). В качестве сравнения можно использовать аликвотную часть исследуемого раствора, содержащего все добавляемые компоненты, кроме реагента, образующего с определенным ионом окрашенное соединение.

Поляриметрические методы основаны на свойствах некоторых оптических активных веществ вызывать поляризацию света. Вещества, способные вызывать поляризацию света, называют оптически активными. Если через раствор такого вещества пропустить поляризованный луч, то плоскость поляризации луча на выходе отклонится на угол, пропорциональный концентрации этого вещества в растворе.

Нефелометрический метод основан на анализе вещества по поглощению и рассеянию световой энергии взвешенными частицами. При прохождении пучка света через взвеси мельчайших твердых частиц в растворителе наблюдается боковое рассеяние света, благодаря чему можно наблюдать его пучок в виде мутной полосы. Дисперсные системы, дающие рассеяние света, называют мутными.

Люминесцентный (флуориметрический) метод основан на измерении излучения, возникающего в результате выделения энергии возбужденными молекулами анализируемого вещества. Люминесценция – явление «холодного свечения» некоторых веществ, вызванное изменением электронного состояния молекул или атомов.

Методика флуориметрического анализа аналогична методике фотоколориметрического и фотонефелометрического анализов. При исследовании веществ, обладающих в растворенном состоянии свойством флуоресцировать под действием ультрафиолетовых лучей, сначала снимают показания прибора для ряда стандартных растворов и строят калибровочную кривую зависимости показаний прибора от концентрации. Потом анализируют таким же образом исследуемый раствор и по калибровочной кривой находят концентрацию анализируемого вещества.

2.2. Атомно-спектроскопические методы

Атомно-абсорбционный спектральный анализ основан на поглощении ультрафиолетового или видимого излучения атомами газа. Чтобы перевести пробу в газообразное атомное состояние, ее впрыскивают в пламя.

Пламенно-эмиссионный спектральный анализ основан на измерении излучения, испускаемого атомами в возбужденном состоянии в пламени.

Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды – до распыления анализируемого образца в пламя и в момент его распыления. Разность результатов этих двух измерений и определяет значение аналитического сигнала.

Источником света при атомно-абсорбционном анализе могут служить лампа с полым катодом, безэлектродная газозарядная лампа и настраивающиеся лазеры.

2.3. Масс-спектрометрические методы

Масс-спектрометрический метод заключается в измерении массы молекул или атомов вещества. В основе этого метода лежит свойство заряженных частиц – ионов вещества менять направление и скорость своего движения в электрическом и магнитном полях, в зависимости от отношения массы частицы к ее заряду.

Масс-спектрометрический метод дает возможность установить состав газообразных, жидких и твердых веществ независимо от их физических и химических свойств. Он относится к одним из наиболее совершенных универсальных современных методов анализа. Его преимущества: возможность определения многих компонентов сложных смесей; малое количество анализируемого вещества; достаточно высокая скорость проведения анализа вещества и высокая чувствительность.

2.4. Хроматографические методы

Хроматографический анализ основывается на различиях в процессе адсорбции веществ, разных по своему химическому составу или строению.

Выходная информация хроматографов записывается в виде хроматограмм, состоящих из ряда пиков, каждый из которых соответствует определяемому компоненту. Площадь этих пиков пропорциональна содержанию компонентов в смеси.

По физической природе неподвижной или подвижной фаз различают жидкостную хроматографию (если подвижная фаза – жидкая) и газовую (если подвижная фаза – газообразная).

По технике выполнения анализа выделяют колоночную хроматографию (неподвижная фаза находится в колонке) и плоскостную – бумажную и тонкослойную (неподвижная фаза – лист бумаги или тонкий слой сорбента на стеклянной или металлической пластинке).

2.5. Электрохимические методы

В основу электрохимических методов анализа положена зависимость электрохимических свойств анализируемых сред от их свойства. Для измерения могут быть использованы напряжение, потенциал, сила тока, сопротивление, проводимость, емкость, диэлектрическая проницаемость и т.п.

Различают следующие электрохимические методы: кондуктометрический, потенциометрический, кулонометрический, полярографический и амперометрический.

Кондуктометрический метод анализа заключается в измерении электропроводимости растворов, зависящий от концентрации и природы присутствующих заряженных частиц (простых и сложных ионов, коллоидных частиц).

Приборы, реализующие этот метод, называют кондуктометрами. Такие приборы находят применение при анализе различных солевых растворов, определении концентрации кислот и органических соединений.

Потенциометрические методы анализа основаны на зависимости электродвижущей силы (ЭДС) электрохимической (потенциометрической) ячейки от концентрации (активности) определяемого вещества в анализируемом растворе.

Потенциометрический метод позволяет определять концентрацию или активность конкретного иона. При этом применяют так называемые ионоселективные электроды, представляющие собой электрохимические полуэлементы, для которых разность потенциалов на границе раздела фаз электродный материал – электролит зависит от активности определяемого иона в растворе.

Потенциометрические методы определения можно разделить на прямую потенциометрию (ионометрию) и потенциометрическое титрование.

Современная инверсионная вольтапмерометрия, заменившая классическую полярографию, – высокочувствительный метод определения неорганических и органических веществ, обладающих окислительно-восстановительными свойствами.

Метод основан на расшифровке поляризационных кривых «ток-напряжение», получаемых с помощью специального электрода, через который пропускается постоянный или переменный ток.

Вольтамперометрические анализаторы делают возможным одновременное определение нескольких компонентов (4–5) в одной пробе.

3. Приборы контроля качества воды

3.1. рН-метры и иономеры

Лабораторный иономер И-160.1

Иономер И-160.1 предназначен для прямого и косвенного потенциометрического измерения активности ионов водорода (рН), концентрации и активности других одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (рХ), а также окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и температуры водных растворов.

Измерение концентрации активности осуществляется с помощью измерительного преобразователя и набора электродов. Результат измерений представляется в цифровой форме или в виде аналогового сигнала напряжения постоянного тока.

Измерения могут производиться по 9 каналам. Прибор снабжен графическим ЖКИ-дисплеем. Возможно подключение прибора к IВМ-совместимым компьютерам.

| Характеристика прибора | Измеряемая величина |
| --- | --- |
|  | рХ(рН) | Потенциал, мВ | Температура, °С | Концентрация |
| Диапазон | от -20 до 20 | от-3000 до 2000 | от-20 до 150 | от 10–9до109 |
| Дискретность | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 0,1 % от диапазона |
| Основная погрешность преобразования | ± 0,02 для одновалентных ионов ± 0,04 для двухвалентных ионов | ± 1 | ± 0,5 | ± 0,5% от диапазона |
| Температурная компенсация Калибровка рН | автоматическая и ручная от – 20 до 150 °С ручная и автоматическая по любому из стандартных растворов: 1,10; 4,01; 6,86; 9,18 рН |
| Выход | Аналоговый: 2 В, 100 мВ; Цифровой: С2 (RS-232-С) |
| Входное сопротивление, Ом | Не менее 1012 |
| Габариты, мм | 290x230x100 |
| Масса, кг | 2,5 |

Прибор совместим с любыми электродами, производящимися в странах СНГ и за рубежом: NО3-, CIO4-, F-, Cl-, Вr-, I-, СN-, СО3-, S-, Н+, Li+, Nа+, К+, NН4+, Аg+, Са2+, Ва2+, Мg2+, (Са+Мg)2+, Рb2+, Сd2+, Сu2+, Hg2+. Возможно измерение в единицах активности рХ с электродами, селективными к другим ионам, не входящим в указанный перечень.

рН-метр-милливольтметр рН-150 М

Прибор предназначен для измерения кислотно-щелочных характеристик (рН) растворов, активности одновалентных катионов, а также окислительно-восстановительного потенциала водных растворов. Питание от сети 220 В или четырех элементов типа 316.

Технические характеристики

| Режим измерения | Единица измерения | Диапазон измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | рН | от-1 до 14 | 0,02 |
| ЭДС | мВ | от 0 до 1999 | 3 |
| Температура | °С | от 0 до 100 | 2 |

Микропроцессорный рН-метр-иономер И-500

Микропроцессорный рН-метр-иономер И-500 предназначен для определения в водных растворах активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Еh), концентрации (активности) ионов: F-, Вr-, Сl-, I-, N03-, S2-, К+, Nа+, Аg+, NН4+, Са2+ и др., а также для потенциометрического титрования при комплектации прибора дополнительными устройствами.

Результаты измерений могут быть представлены в мВ, единицах рН, мг/л или Моль/л. И-500 оснащен устройством связи с компьютером и программным обеспечением. И-500 совместим с ионоселективными электродами большинства отечественных и зарубежных производителей (разъем ВNС), в том числе и с комбинированными.

Технические характеристики

| Диапазон измерения ЭДС, мВ | от -2000 до +2000 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения рН, ед. рН | от -0,5 до 14 |
| Диапазон измерения концентрации ионов в растворе | от 3x10–3 до 5x104 мг/л от 3х10–8 до 5x10–1 Моль/л |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН и ЭДС | 0,01 ед. рН 0,7 мВ |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения концентрации, % | 3 – для одновалентных ионов 5 – для двухвалентных ионов |

Портативный рН-метр рН-410

Прибор предназначен для измерения активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановленного потенциала (Еh) и температуры водных растворов. Использование современных технологий позволило значительно снизить стоимость прибора и улучшить технологические, эксплуатационные и метрологические характеристики.

Достоинства:

Большой и контрастный жидкокристаллический индикатор;

Питание от электрической сети 220 В или встроенного аккумулятора с автоматической перезарядкой;

Удобная и быстрая калибровка – значения наиболее часто используемых буферов уже находятся в памяти прибора.

Технические характеристики

| Диапазон измерения рН, ед. рН | От 0 до 14 |
| --- | --- |
| Дискретность измерения рН, ед. рН | 0,01 |
| Диапазон измерения ЭДС, мВ | От –1999 до + 1999 |
| Дискретность измерения ЭДС, мВ: в диапазоне от 0 до ± 999,9 | 0,1 |
| в диапазоне от ±1000 до ±1999 | 1 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от -10 до 100 |
| Дискретность измерения температуры, °С | 0,1 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: измерения рН, ед. рН | 0,02 |
| измерения ЭДС, мВ | 1 |
| измерения температуры, °С | 2 |

рН-метр рН-410 изготавливается в общепринятом исполнении. Совместим с электродами большинства отечественных и зарубежных производителей (разъем ВNС), в том числе и с комбинированными.

рН-метры / иономеры марки «Анион»

Предназначены для измерения: активности ионов рН/рХ; ЭДС электронных систем (мВ); окислительно-восстановительного потенциала Еh (мВ); температуры водных сред (°С).

Представление результатов измерений в величинах потенциала (мВ), рН (рХ) молярной (моль/л) и массовой (мг/л) концентрации.

Технические характеристики

| Лабораторные приборы | Портативные приборы |
| --- | --- |
| Измерения | АНИОН 4100 | АНИОН 4101 | АНИОН 4111 | АНИОН 4110 три канала | АНИОН 7010 шесть каналов работающих через один вход | АНИОН 7000 |
| ЭДС, ЕЙ мВ: Диапазон Дискретность Погрешность | ±2000 1 ±2 | ±2000 1 ±1 | ±1000 0,1 ±1 | ±2000 1 ±2,0 | ±1000 1 ±1 |
| РН (рХ): Диапазон Дискретность Погрешность | -2...14 0,01 ±0,03 | -2...20 0,01 ±0,02 | -2...14 0,001 ±0,02 | -2...20 0,01 ±0,03 | 0...14 0,01 ±0,02 |
| Моль/дм3, мг/дм3: Диапазон | 0,1*10–9..... 9,9*109 | - |
| 0С: |  |
| диапазон | 0...100 |
| дискретность | 0,1 |
| погрешность | ±0,5 (до 50°) ±1,5 (свыше 50°) |
| Габариты/вес | 220x1 80x75 мм / 0,9 кг | 1 95x98x40 мм / 0,5 кг |

рН-метры мультитест ИПЛ-301, ИПЛ-311

Назначение: измерение активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Еh), а также температуры водных растворов.

Области применения: лаборатории аналитического контроля различного профиля.

Функциональные возможности и отличительные особенности:

широкий диапазон измерения ЭДС, что позволяет работать с любыми электродными системами;

высокая стабильность показаний и малая чувствительность к помехам и наводкам;

вывод результатов анализа в величинах активности (ед. рН) или ЭДС (мВ);

температурная компенсация автоматическая или ручная (ввод температуры в °С);

градуировка по стандартным растворам (до восьми стандартов) с известными значениями активности (рН);

определение момента окончания градуировки и измерения ручное или автоматическое (по таймеру);

контроль исправности электродов и корректности градуировки по крутизне электродной функции;

взаимозаменяемость датчиков температуры и возможность работы со встроенными термодатчиками стеклянных электродов;

возможность подключения (одновременно нескольких) приборов к ЭВМ (компьютеру) для периодического считывания и сохранения информации по всем измерительным каналам в режиме реального времени.

Метрологические характеристики

| Прибор | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| ИПЛ-301 | От минус 2 до 20 ед. рН От минус 3000 до 3000 мВ От минус 10 до 120 °С | 0,01 ед. рН 0,1 мВ 0,1 °С | ±0,02 ед. рН ±1 мВ ±0,5 °С |
| ИПЛ-311 | От минус 2 до 20 ед. рН От минус 3000 до 3000 мВ От минус 10 до 120 °С | 0,001 ед. рН 0,1 мВ 0,1 °С | ±0,005 ед. рН ±0,5 мВ ±0,2 (0,5 вне диап. 0...100)°С |

Основные технические характеристики:

масса не более 1,5 кг;

габаритные размеры, не более 230х220х50 мм;

питание сеть 220 В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более 4 ВА.

рН-метры / иономеры мультитест ИПЛ

Назначение: измерение активности (рХ, в том числе рН), концентрации ионов любой валентности, окислительно-восстановительного потенциала (Еh), а также температуры водных растворов.

Области применения: лаборатории аналитического контроля различного профиля.

Состав серии:

рН-метры/иономеры общего применения ИПЛ-101, -102, -103 и рН-метры / иономеры повышенной точности ИПЛ-111, -113 с числом измерительных каналов от 1 до 3. Наличие нескольких каналов позволяет одновременно работать с несколькими электродными системами;

рН-метр/иономер повышенной точности ИПЛ-112 с возможностью работы как в режиме двухканального прибора, так и в режиме дифференциального измерения;

рН-метры/иономеры ИПЛ-201 общего применения и ИПЛ-211 повышенной точности с одним измерительным потенциометрическим каналом и хранением градуировочных характеристик нескольких (до 9) электродных систем.

Функциональные возможности и отличительные особенности:

широкий диапазон измерения ЭДС, что позволяет работать с любыми электродными системами;

высокая стабильность показаний и малая чувствительность к помехам и наводкам;

вывод результатов анализа в величинах ЭДС (мВ), активности (ед. рХ/рН), молярной или массовой концентрации (мкмоль/л, ммоль/л, моль/л или мкг/л, мг/л, г/л);

температурная компенсация автоматическая или ручная (ввод температуры в °С);

градуировка по стандартным растворам (до девяти стандартов) с известными значениями активности (рХ/рН), молярной или массовой концентрации. Определение момента окончания градуировки и измерения ручное или автоматическое (по таймеру);

контроль исправности электродов и корректности градуировки по крутизне электродной функции;

взаимозаменяемость датчиков температуры и возможность работы со встроенными термодатчиками стеклянных электродов;

возможность подключения (одновременно нескольких) приборов к ЭВМ (компьютеру) для периодического считывания и сохранения информации по всем измерительным каналам в режиме реального времени.

Основные технические характеристики:

масса, не более 1,5 кг;

габаритные размеры, не более 230х220х50 мм;

питание сеть 220 В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более 4 ВА.

Метрологические характеристики

| Прибор | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общего применения | От минус 2 до 20 ед. рХ/рН От минус 3000 до 3000 мВ От минус 10 до 120 °С | 0,01 ед. рХ/рН 0,1 мВ 0,1 °С | ±0,02 ед. рХ/рН ±1 мВ ±0,5°С |
| Повышенной точности | От минус 2 до 20 ед. рХ/рН От минус 3000 до 3000 мВ От минус 10 до 120 °С | 0,001 ед. рХ/рН 0,1 мВ 0,1 °С | ±0,005 ед. рХ/рН ±0,5 мВ ±0,2 (0,5 вне диап. 0...100)°С |

рН-метры/иономеры/титраторы мультитест ИПЛ-101, ИПЛ-111–1

Современные цифровые микропроцессорные анализаторы жидкости, в которых совмещены функции двух устройств; иономера и блока автоматического титрования.

Назначение:

измерение активности (рХ, в том числе рН), концентрации ионов любой валентности, окислительно-восстановительного потенциала (Еh) методом прямой потенциометрии;

определение концентрации различных компонентов методами титрования до заданной точки с потенциометрическим определением конечной точки титрования;

определение температуры водных растворов.

Области применения: лаборатории аналитического контроля различного профиля. Приборы могут использоваться как автономно, так и в составе титрометрических установок в качестве иономеров, совмещенных с блоком сопряжения.

Приборы имеют настраиваемый аналоговый выход для подключения вторичных измерительных приборов (потенциометров, самописцев) или других устройств с электрическими входными сигналами.

Кроме этого, приборы могут использоваться в режиме сигнализации предельных значений измеряемых величин замыканием или размыканием контактов электромагнитных реле.

Функциональные возможности:

Приборы содержат входной канал для измерения потенциала электродной системы, канал для измерения температуры, настраиваемый аналоговый выход, канал связи с ЭВМ и два настраиваемых релейных выхода.

При работе в режиме иономера вывод результатов измерений производится в величинах ЭДС (мВ), активности (ед. рХ/рН), молярной или массовой концентрации. Релейные выходы используются для сигнализации предельных значений измеряемых величин.

При работе в режиме титратора в приборах реализован алгоритм титрования до заданной точки, значение которой может быть установлено в величинах ЭДС (мВ) или активности ионов (рХ/рН). В этом случае релейные выходы используются для управления исполнительными устройствами (электромагнитным клапаном или автоматической бюреткой).

Аналоговый выходной сигнал в обоих режимах работы может быть пропорционален измеренной ЭДС или активности ионов.

Метрологические характеристики

| Прибор | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| ИПЛ-101–1 | От минус 3000 до 3000 мВ От минус 2 до 20 ед. рХ/рН От минус 10 до 120 °С | 0,1 мВ 0,01 ед. рХ/рН 0,1 °С | ± 1,0 мВ ±0,02 ед. рХ/рН ±0,5°С |
| ИПЛ-111–1 | От минус 3000 до 3000 мВ От минус 2 до 20 ед. рХ/рН От минус 10 до 120 °С | 0,1 мВ 0,001 ед. рХ/рН 0,1 °С | ±0,5 мВ ±0,005ед. рХ/рН ±0,2(0,5*)°С |

Анализатор жидкости мультитест ИПЛ-513

Современный цифровой микропроцессорный анализатор жидкости, в котором совмещены функции двух приборов: иономера и кислородомера (оксиметра).

Назначение: измерение концентрации растворенного в жидкостях кислорода, процента насыщения жидкостей кислородом, активности (рХ, в том числе рН), концентрации ионов любой валентности, окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и температуры.

Области применения: лаборатории аналитического контроля различного профиля.

Функциональные возможности и отличительные особенности:

Прибор имеет один амперометрический вход для подключения электрохимического датчика парциального давления кислорода и два потенциометрических входа для подключения ионоселективных электродов.

Вывод результатов анализа производится:

по амперометрическому каналу – в величинах массовой концентрации растворенного кислорода (мкг/л, мг/л) или в процентах (%) по отношению к равновесной концентрации кислорода; по потенциометрическим каналам – в величинах ЭДС (мВ), активности (ед, рХ/рН), молярной или массовой концентрации ионов.

При индикации концентраций выводится четыре значащие десятичные цифры. Дискретность вывода равна единице младшего разряда.

Градуировка амперометрического канала производится по двум точкам.

При градуировке и в процессе измерения учитывается температура раствора и атмосферное давление.

Для определения активности и концентрации ионов используется метод прямой потенциометрии.

Метрологические характеристики

| Параметр | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭДС | От минус 3000 до 3000 мВ | 0,1 мВ | ±0,5 мВ |
| Активность | От минус 2 до 20 ед. рХ/рН | 0,001 ед. рХ/рН | ±0,005 ед. рХ/рН |
| Температура | От минус 10 до 120 °С | 0,1 °С | ±0,2 (0,5 вне диап. 0...100) °С |
| Концентрация кислорода | От 0 до 20 мг/дм3 | Не более 0,1% от значения | ±0,5 (1,0 в диап, 10...20) мг/дм3 |
| Процент насыщения | От 0 до 100 % | 0,1 % | ±0,2 % |

Основные технические характеристики:

масса, не более 1,5 кг;

габаритные размеры, не более 230 х 220 х 50 мм;

питание сеть 220 В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более 4 ВА

Комбинированные многоканальные анализаторы марки «Анион»

Особенность многоканальных приборов:

сочетание в одном приборе: иономера, кондуктометра, кислородомера и термометра (для АНИОН-4151, АНИОН-4152); иономера, кондуктометра и термометра (для АНИОН-4154, АНИОН-4155).

Работа с любыми стандартными ионоселективными электродами.

Возможность выбора вида представления измерительной информации.

Автоматическая (отключаемая) температурная компенсация результатов измерений.

Электронный блокнот.

Возможность автоматической записи в блокнот прибора результатов измерений со всех пяти каналов одновременно (для АНИОН-4155).

Ручное и автоматическое, с произвольной периодичностью, накопление результатов измерений в блокноте.

Связь с ПК по каналу RS232С.

| Характеристики | АНИОН-4151 | АНИОН-4152 | АНИОН-4154 | АНИОН-4155 | АНИОН-7050 | АНИОН-7051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭДС, Еh. мВ | диапазон | ±2000 | ± 1000 |
|  | дискретность | 1 |
|  | погрешность | ±2 |
| рН р(Х) | диапазон | -2...14 | 0...14 |
|  | дискретность | 0,01 |
|  | погрешность | ±0,03 |
| УЭП, мСм/см | диапазон | 0,001…100 |  | - | 0,001…100 |
|  | дискретность | 0,0001...0,1 |  |  | 0,0001...0,1 |
|  | погрешность | ±2,0% (но не менее 1 мкСм/см) |  | ±2,5% (но не менее 1 мкСм/см) |
| СNaCl г/л | диапазон | 0,001...20 |  | - | 0,001...20 |
|  | дискретность | автовыбор |  | автовыбор |
|  | погрешность | ±5% (но не менее 1мг/л) |  | ±5% (но не менее 1 мг/л) |
| Содержание О2 | диапазон | 0,01...20 мг/дм3; 0...100% | 0,001...20 мг/дм3; 0...100% | - | - | 0,01...20 мг/дм3; О...100% |
|  | дискретность | 0,01 мг/дм3; 0,1% | 0,001 мг/дм3; 0,1% |  |  | 0,01 мг/дм3; 0,1% |
|  | погрешность | ±0,3 мг/дм3; ±0,1% |  |  | ±0,5 мг/дм3, ±2% |
| Температура, °С | диапазон | 0...50 |
|  | дискретность | 0,1 |
|  | погрешность | ±0,5 |
| АТК | диапазон | 5...50 °С |
| Рабочая температура | диапазон | 1...40°С |
| Электронный блокнот | групп записи | 100 (для каждого измерительного канала) |
| Питание | Сетевой адаптер | 9 В+10%; 0,5 Вт |
|  | автономное | не менее 20 часов (без использования подсветки) |

Нитратомеры АНИОН-4101 и АНИОН-7000Н

Предназначены для измерения:

Активности ионов (рХ),

Молярной (М) концентрации ионов (моль/л),

Массовой (С) концентрации ионов (мг/л),

ЭДС электродных систем (мВ),

Окислительно-восстановительного потенциала Еh (мВ),

Температуры водных сред (°С).

Особенности нитратомеров АНИОН:

Сочетание в одном приборе иономера и термометра,

Работа с любыми стандартными ионоселективными электродами для лабораторных иономеров,

Введение до шести точек градуировки,

Автоматическая (отключаемая) температурная компенсация результатов измерений,

Возможность выбора вида представления измерительной информации,

Электронный блокнот,

Ручное и автоматическое, с произвольной периодичностью, накопление результатов измерений в блокноте,

Большой графический дисплей,

Контроль выхода значений за указанные границы со звуковой и визуальной индикацией,

Связь с ПК по каналу RS232С для лабораторных иономеров,

Пылевлагозащищенность IР 65 и ударопрочность портативных иономеров,

Комбинированное питание – от сети или автономное,

Компактность,

Быстрый выход прибора в режим готовности,

Датчик температуры входит в комплект поставки,

|  | АНИОН- 4101 | АНИОН- 7000Н |
| --- | --- | --- |
| ЭДС, Еh, мВ | диапазон | ±2000 | ±1000 |
|  | дискретность | 1 | 1 |
|  | погрешность | ±2 |
| рН р(Х) | диапазон | -2...14 | 0...14 |
|  | дискретность | 0,01 |
|  | погрешность | ±0,03 |
| рNО3 | диапазон | 1...6 | 1...6 |
|  | дискретность | 0,01 | 0,01 |
|  | погрешность | ±0,05 | ±0,05 |
| Температура, °С | диапазон | 0...100 |
|  | дискретность | 0,1 |
|  | погрешность | ±0,5(1,5) |
| Автоматическая температурная компенсация | диапазон | 0...1000 |
|  | погрешность | ±0,05 ед. рН. |
| Рабочая температура, °С | диапазон | 1...40 |
| Электронный блокнот | групп записи (ЭДС+рХ+°С) | 100 |
| Интерфейс связи | RS-232С |  | По заказу |
| Питание | Сетевой адаптер | 9В±10%;0,5Вт |
|  | Время работы от элементов питания | Не менее 20 часов (без использования подсветки) |
| Габаритные размеры, мм | 220x180x75 | 195x98x40 |
| Масса, кг | 0,9 | 0,5 |

Титраторы потенциометрические АТП

АТП-01 – универсальный полуавтоматический комплекс, состоящий из функционально объединенных цифровой бюретки, иономера и программы сбора и обработки экспериментальных данных «Titrate-1.0»

Прибор удобен для лабораторий со средней производительностью и применяется для реализации различных методов титрованя.

Подача титранта осуществляется вращением ручки титратора. Данные автоматически через иономер передаются в компьютер (RS 232 порт). Цифровая бюретка отдельно может быть использован для стандартных фотометрических титрований, а иономер – для работы в качестве иономера-рН-метра.

АТП-02—полностью автоматизированный высокоточный потенциометрический титратор.

Прибор отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному классу оборудования – непрерывная и дискретная подача титранта (диапазон от 0.1 до 36 мл/мин), автоматическое изменение скорости подачи по мере приближения к точке эквивалентности или заданной точке и т.д.

Управление титратором осуществляется с помощью программного комплекса «Titrate-2.0», состоящего из программ «Исследователь» и «Анализатор» и обеспечивающего:

выбор метода и задание режима титрования; регистрацию и обработку кривых титрования; формирование, редактирование и хранение методик (включая методики ГОСТ), протоколов и отчетов измерений; разработку новых методик титрования.

Приборы АТП позволяют проводить титрование, используя следующие методы:

общий метод потенциометрического титрования;

кислотно-основное титрование;

титрование по методу осаждения и др.

Технические характеристики

| Наименование | АТП-01 | АТП-02 |
| --- | --- | --- |
| Макс. объем дозирующего устройства, мл | 30,0; 50,0 | 20,0; 50,0 |
| Дискретность отсчета объема титранта, мл | 0,01 | 0,001 |
| Основная относительная погрешность дозирования, % | 0,2 | 0,15 |
| Диапазон измерения напряжения, мВ величины рН(рХ), ед.рН(рХ) температуры, °С | от –2000 до 2000 от –20 до 20 от 0 до 100 |
| Основная абсолютная погрешность измерения напряжения, мВ измерения величины рН (рХ) для одновалентных и двухвалентных ионов соответственно, ед.рН(рХ) измерения температуры, «С | 1,0 0,01; 0,02 1,0 |
| Потребляемая мощность (без ПЭВМ), не более, ВА | 40,0 |
| Электропитание, В/Гц | 220±22/50 |

Блок автоматического титрования ВАТ-15.2

Блок автоматического титрования БАТ-15.2 предназначен для проведения полуавтоматического титрования в комплекте с рН-метром-милливольтметром или иономером.

Прибор рассчитан на применение в научно-исследовательских и заводских лабораториях различных областей народного хозяйства.

Блок автоматического титрования БАТ-15.2 комплектуется стеклянной бюреткой с визуальным отсчетом. Имеет выходной сигнал 10 В (5 мА) для управления внешними устройствами.

Технические характеристики

| Пределы установки конечной точки титрования рХ МВ | От 0 до ± 20 От 0 до ±2000 |
| --- | --- |
| Время выдержки, с | 5–45 |
| Основная относительная погрешность, % | ±1 |
| Габаритные размеры, мм | Не более 360х240х90 |
| Масса, кг | Не более 3,5 |

Ионоселективные электроды

Электроды ионоселективные предназначены для потенциометрических измерений различных (активных) ионов в комплекте с иономерами (рН-метрами). Могут быть укомплектованы унифицированными разъемами для работы с любыми отечественными и зарубежными рН-метрами.

| Марка электрода | Назначение | Координаты изопотенц. точки |
| --- | --- | --- |
|  |  | ед. рХ | мВ |
| 5М2.840.019 | рН-электрод рабочий к АН |  |  |
| 5М2.840.074 | рН-электрод рабочий к АС |  |  |
| ЭСЛ-15–11 | рН-электрод лабораторный | 4,25 | -25 |
| ЭСЛ-43–07 | рН-электрод лабораторный | 7,0 | -25 |
| ЭСЛ-45–11 | рН-электрод лабораторный | 4,25 | -25 |
| ЭСЛ-51 -07 | рNа-электрод лабораторный | 2,9 | -20 |
| ЭСЛ-51 -07 | рАg-электрод лабораторный |  | +265 |
| ЭСЛ-63–07 | рН-электрод лабораторный | 7,0 | -25 |
| ЭМ-NО3–07 | рNО3-электрод лабораторный |  |  |
| ЭПВ-1 | Электрод платиновый высокотемп. |  |  |
| ЭПЛ-02 | Электрод платиновый лабораторный |  |  |
| 5М2.840.020 | Электрод вспомогательный к АН | 226±5 мВ отн. нормального |
| 5М2.840.072 | Электрод вспомогательный к АС | водородного электрода |
| ЭВЛ-1М3.1 | Электрод вспомогательный | 201±3 мВ отн. нормального водородного электрода |
| ЭВЛ-1М4 | Электрод вспомогательный |  |
| ЭСКЛ-08М | Электрод комбинированный | 7,0 | -25 |
| ЭСКЛ-08М.1 | Электрод комбинированный | 4,25 | -25 |
| ЭА-2 | рS-злектрод пром.-лаб. |  |  |
| ЭМ-СL-01 | рСL злектрод пром.-лаб. |  |  |
| ЭМ-СN-01 | рСN-электрод пром.-лаб. |  |  |
| ЭМ-J-01 | рСJ-электрод пром.-лаб. |  |  |
| ЭПВ-1 | Электрод платиновый пром.-лаб. |  |  |
| ЭСО-01 | Электрод хлорсеребряный пром.-лаб. |  |  |
| ЭСС-01 | рS, рАg-электрод пром.-лаб. |  |  |
| ЭТП-02 | Электрод платиновый пром.-лаб. |  |  |
| ЭС-71–11 | рН-электрод промышленный | 2,0 | -75 |
| ЭС-10–07 | рNа-электрод промышленный | 3,0 |  |
| ЭСП-01–14 | рН-электрод промышленный | 4,25;7,0;10,0 | -25;-50;-25 |
| ЭСП-02–14 | рН-электрод промышленный | 4,25 | -25 |
| ЭСП-04–14 | рН-электрод промышленный | 4,25;7,0;10,0 | -25;-20;-25 |
| ЭСП-05–06 | рNа-электрод промышленный | 1,5 | -50 |
| ЭСП-31–06 | рН-электрод промышленный | 1,5 | -57 |
| ЭХСВ-1 | Электрод вспомогательный выносной проточного типа | 201±3 мВ отн. Нормального водородного электрода |
| ЭВП-08 | Электрод вспомогательный погружной заполненного типа | 201±3 мВ отн. Нормального водородного электрода |

Электроды для потенциометрических измерений марки «ЭЛИТ» представлены следующими типами: твердоконтактные на ионы N03, NО2, К, Са, Ва, NН4, F, С1, Вг, I, S, SN, а также суммы ионов Са и Мg и т.д. стеклянные для определения рН, в том числе комбинированные, вспомогательные всех типоразмеров.

Портативные рН – метры фирмы HANNA

НI 8314

Портативный рН/мВ/оС – метр с автотермокомпенсацией

НI 8314 – портативный многоцелевой прибор для точного измерения рН, мВ и температуры, с автоматической термокомпенсацией, удобной в работе русифицированной мембранной клавиатурой и большим ЖК дисплеем. Прибор укомплектован термодатчиком и комбинированным гелевым рН-электродом усовершенствованной конструкции, обеспечивающими высокую точность и надёжность измерений во всём рабочем диапазоне рН и температур. НI 8314 отличают простота в обращении. Есть влагозащищенная модификация.

| Диапазон | 0.00..14.00 | ±1999 | 0..+100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | 0.01 | 1 | 0.1 |
| Погрешность | ±0.01 | ±1 | ±0.4 |

НI 9024 и НI 9025

Водонепроницаемые микропроцессоры рН/иономеры

НI 9024, НI 9025 – микропроцессорные рН-метры в водонепроницаемых прочных корпусах, с встроенной защитой от электрических полей, обеспечивающей стабильную работу в экстремальных условиях. НI 9024 измеряет рН и температуру, НI 9025 работает в режиме мВ и в комплекте с соответствующими электродами может измерять окислительно–восстановительный потенциал и концентрации ионов. Большой ЖК-дисплей отражает одновременно значение рН (мВ) и температуру исследуемого образца. Калибровка проводится по одному или двум из пяти заложенных в памяти прибора буферных растворов. Приборы снабжены функцией автоотключения и запоминания результата последнего измерения.

|  | рН | МВ (ISE) | МВ (ORP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон | 0.00..14.00 | ±399.9 | ±1999 | 0.0..+100.0 |
| Разрешение | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Погрешность | ±0.01 | ±0.2 | ±1 | ±0.5 |

Стационарные рН-метры и иономеры фирмы HANNA

Серия рН 4200

профессиональные рН-иономеры

Необычный дизайн, огромный графический дисплей, два независимых гальванически изолированных канала измерения – безусловно, эти анализаторы выделяются не только из общего модельного ряда HANNA Instruments, но так же не имеют аналогов и среди других производителей. Помимо уникальной конструкции и стандартного для приборов такого класса набора возможностей, анализаторы серии НI 4200 снабжены функциями GLР и диагностики состояния датчиков (Саlibration Check), имеют возможности непрерывной регистрации показаний с заданным интервалом времени, выбора типа термокоменсации, смещения шкалы мВ, автоматического определения конечной точки. В режиме иономера реализован метод добавок, существенно упрощающий и повышающий точность определения концентрации ионов при работе ИСЭ. Для связи с внешними устройствами предусмотрены USB и RS232 интерфейсы. Модификация HI 4212 является базовой, а НI 4211 отличается от нее наличием одного канала только измерения для рН. Приборы могу поставляться как отдельно, так и в комплекте с рН-электродом, термодатчиком и аксессуарами.

| Диапазон | рН мВ конц. ионов температура | -2.00…20.000 рН ±2000 мВ 1·10–6…9.99·1010 -20.0…120.0 оС |
| --- | --- | --- |
| Разрешение | рН мВ конц. ионов температура | 0.1/0.1/0.001 рН 0.1 мВ 1/ 0.1/ 0.001 ед.конц. 0.1оС |
| Погрешность | рН мВ конц. ионов температура | ±0.1/ ±0.01/ ±0.002 рН ±0.2 мВ ±0.5% Ч заряд иона 0.1оС |
| Калибровка | по 5 точкам |
| Термокомпинсация | Автоматическая или ручная |

Серия НI 100

высокоточные лабораторные рН-метры с поддержкой GLР

рН-метры серии НI 100 отличает простота и надежность конструкции, сочетающаяся с прекрасными техническими характеристиками. Эти приборы по своим эксплуатационным качествам превосходят большинство моделей в данной категории. Серия представлена четырьмя моделями с различным уровнем точности и функциональным наполнением: базовые модели НI 110 и НI 111 и специализированные HI 112 и HI 113. Корпуса приборов имеют эргономичный дизайн, большой легкочитаемый дисплей, защитную панель клавиатуры и встроенный штатив для электрода и термодатчика. Показания рН/мВ выводятся на экран одновременно с температурой. Приборы снабжены функцией автоматической термокомпенсации, а также автоматической калибровки канала рН по 3 или 5 из нескольких записанных в память буферных растворов. Все приборы обеспечивают поддержку GLР и возможность калибровки по произвольным буферным растворам, задаваемым пользователем. Для модели HI 213 также предусмотрена автоматическая калибровка канала мВ и температуры. Приборы HI 112 и HI 113 оборудованы RS232 интерфейсом.

|  | НI 110 НI 111 | HI 112 HI 113 |
| --- | --- | --- |
| рН погрешность | -2.00..16.00 ±0.01 | -2.000.. 16.000 ±0.002 |
| мВ погрешность | ±699.9/±2000 ±0.2/±1 | - ±999.9/±2000 - ±0.5/±1 |
| oС погрешность | -9.9.. 120.0 ±0.4 | -9.9.. 120.0 ±0.4 |
| калибровка | авт. по 3точкам из 5 | авт. по 5 точкам из 7 |
| интерфейс | нет | RS 232 |

Серия НI 98ХХХ

Водонепроницаемые рН/мВ/oС – метры с RS 232 и GLР

Это одни из наиболее совершенных портативных рН-метров. Они выполнены в пыле-и водонепроницаемых корпусах (IР 67), отвечают требованиям GLР («хорошей лабораторной практики») и снабжены «интеллектуальным электродом». В электрод интегрирован термодатчик для автоматической термокомпенсации и микрочип, который содержит дату калибровки и калибровочные данные. Теперь откалибровав электрод на одном приборе, его можно подсоединить к другому без дополнительной калибровки. Калибровка производится автоматически по одному, двум или трем из пяти заложенных в память прибора буферных растворов. Кроме вышеперечисленных функций приборы имеют:

расширенный диапазон измерения рН, мВ* и температуры

встроенный принтер и автоматическую запись (только НI 982ХХ)

индикатор стабильности показаний

память на 500 измерений

двухуровневую подсветку экрана

защиту паролем данных GLР

Эти рН-метры удобны в обращении и упрощают задачу частого или периодического мониторинга. Результаты измерений передаются на компьютер через RS232-интерфейс и могут храниться или обрабатываться обычными программами (графика, статистический анализ и т.д.).

|  | рН | мВ(ISE) | мВ(ORP) | оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон | -4,00…19,99 | ±100,0 | ±2000 | -10,0..+120,0 |
| Разрешение | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Погрешность | ±0,01 | ±0,2 | ±2 | ±0,4 |

Серия HI 991000

портативные микропроцессорные рН-метры с датчиком «4 в 1»

Приборы выполнены в пыле-и водонепроницаемом корпусе (IР67), снабжены большим экраном, на котором одновременно отображаются значения рН и температуры, а также системой ВЕРS, предотвращающей получение ошибочных результатов из-за разряда батарей. Управление осуществляется при помощи всего двух клавиш. Все приборы серии НI 991000 поставляются с электродами, выполненными по технологии «4 в 1». Это комбинированные рН-электроды со встроенным термодатчиком и усилителем. Можно выбрать модель как с электродом общего назначения, так и с одним из специализированных электродов, в том числе и в металлическом корпусе. Приборы также имеют расширенный диапазон измерения рН и температуры, режим самодиагностики, индикатор стабильности показаний и функции автоматической термокомпенсации и калибровки по буферным растворам различных стандартов. Модель НI 991003 дополнительно снабжена функцией диагностики состояния рН-электрода. В моделях НI 99161 и НI 99163 (foodpacket) применен уникальный датчик из материала Куnаг, позволяющий производить измерения непосредственно в продуктах питания и сырье для их производства.

| Марка электрода и тип корпуса | Назначение | Общие характеристики |
| --- | --- | --- |
| HI 1296D, пластик | рН общ.назнач. | Диапазоны измерения | -2,00…16,00 рН ±1000 мВ -5,0…+105,0оС |
| HI 1297 D,пластик | рН/ОВП общ.наз. |  |  |
| HI 1297D, пластик | рН контроль. |  |  |
| HI 1292 D,стекло | рН почв и вытяжек | Погрешности | ±0,02 рН ±2 мВ ± 5оС (до 60оС) |
| HI 62911, нерж.сталь | рН в гальванике |  |  |
| HI 71911, нерж.сталь | рН котл./охл.воды |  |  |
| FC202 D Куnаг, | рН пищ. Продуктов | Питание | 3 элемента АА, 1,5В |
| FC232 D, пищ.пласт. | рН мяса | Окруж. усл. | 0…50 оС |
| HI 1414D, стекло | рН бумаги | Габариты | 150х80х36 мм |
| HI 1414D/50,стекло | рН кожи | Вес | 210 г |

Серия рН 200

лабораторные рН-метры начального уровня

Серия современных стационарных рН-метров рН 200 представлена сразу пятью моделями: от простейшего рН 209 до профессионального рН 213 Корпуса приборов имеют эргономичный дизайн, большой легкочитаемый дисплей, защитную панель клавиатуры и встроенный штатив для электрода и термодатчика. Показания рН/ мВ выводятся на экран одновременно с температурой. Приборы снабжены функцией автоматической термокомпенсации, а также автоматической калибровки канала рН по 2 из 5 записанных в память буферным растворам. Для модели рН 273 также предусмотрена автоматическая калибровка канала мВ и температуры. Приборы рН 212 и рН 213 оборудованы RS232 интерфейсом для подключения к компьютеру.

|  | рН209 | рН210 рН211 | РН212 рН213 |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 0.00.. 14.00 | -2.000 … 16.000 | -2.000.. 16.000 |
| погрешность |  | ±0.01 | ±0.002 |
| мВ | ±1999 | - ±399.9/±1999 | ±999.9/±2000 |
| погрешность | ±1 | - ±0.2/±1 | ±0.5/±1 |
| оС | - | -9.9 … 120.0 ±0.4 автоматическая по 2 точкам из 5 |
| погрешность | - |  |
| калибровка | ручная |  |
| интерфейс |  | нет | RS 232 |

рН и ОВП электроды фирмы HANNA

Лабораторные комбинированные электроды

| Модель | Диапазон | Описание, назначение |
| --- | --- | --- |
| НI 1043B | 0... 14 рН 0… 100оС | Стеклянный заполняемый электрод со сферической мембраной и керамической диафрагмой для сильнокислых и щелочных сред, морской воды, красок, растворителей. |
| HI 1053B | 0…12 рН -5…100оС | Стеклянный заполняемый электрод с конической мембраной и тройной керамической диафрагмой для анализа эмульсий, масел и кремов, образцов почв, питьевой и обессоленной воды. |
| HI 1083B | 0…13 рН 0…50оС | Стеклянный гелеевый микроэлектрод с мембраной 3мм и открытой диафрагмой применяется в микробиологии для образцов объемом менее 100 мкл. |
| HI 1131B | 0…13 рН -5…100оС | Стеклянный заполняемый электрод со сферической мембранной и керамической диафрагмой для общелабораторного применения, подходит для анализа пива. |
| HI 1143B | 0...10 pH -5...60oC | Стеклянный заполняемый электрод со сферической мембранной и керамической диафрагмой для фторид содержащих, образцов (макс. 2 г/л при рН не ниже 2 и температуре <60°С). |
| НI 1144B | 0...14 pH 0...60oC | Электрод с каломельным ЭС, сферической мембранной и керамической диафрагмой для измерения рН ТРИС-буферов. |
| НI 1230B | 0...13 pH 0...80 oC | Пластиковый гелеевый электрод со сферической мембранной и керамической диафрагмой для полевых измерений и общелабораторного применения, базовая серия. |
| НI 1286B | 0...13 pH 0...80 oC | Пластиковый электрод с полимерным электролитом и тефлоновой диафрагмой для гидропоники и удобрений, экономичная серия |
| НI 1289 B | 0...13 pH 0...80 oC | Пластиковый электрод с полимерным электролитом и тефлоновой диафрагмой общего назначения, экономичная серия. |
| НI 1330B | 0...13 pH -5...100 oC | Тонкий стеклянный заполняемый электрод (120х5мм) с керамической диафрагмой для измерения в ампулах и пробирках. |
| HI 1331B | 0...13 pH -5...100 oC | Удлиненный заполняемый электрод (210х8мм) с керамической диафрагмой для измерения в колбах. |
| HI 1332B | 0...13 pH 0...80 oC | Пластиковый гелеевый электрод со сферической мембранной и керамической диафрагмой для полевых измерений, контроля качества, измерения рН химикатов. |
| HI 3230B | ОВП 0...80 oC | Платиновый электрод в пластиковом корпусе с гелеевый электр. и керамической диафрагмой для полевых измерений окислительно – восстановительно потенциала в стоках, контроля качества. |

Специализированные комбинированные электроды

| Модель | Диапазон | Описание, назначение |
| --- | --- | --- |
| FС 100В | 0...13рН О..80°С | Тефлоновый заполняемый электрод со сферической мембранной и керамической диафрагмой для молока, молочных продуктов, соков |
| FС 200В | 0...12рН 0...50°С | Тефлоновый гелеевый электрод с конической мембранной и открытой диафрагмой для мягкого и полутвердого сыра, творога, хлеба, теста, фруктов |
| FС 210В | 0...12рН 0...50°С | Стеклянный гелеевый электрод с конической мембранной и открытой диафрагмой для широкого спектра молочных продуктов, йогурта, сметаны, белковые растворы |
| FС 220В | 0...12рН 0…100°С | Стеклянный заполняемый электрод со сферической мембранной и керамической диафрагмой для определения рН сметаны, соусов, кремов и фруктовых соков и вина |
| FС 230В | 0...12рН 0...50°С | Специальный электрод с конической мембранной, съемным ножом и прочной ручкой для определения рН полузамороженного и охлажденного мяса, мясных продуктов |
| FC 240B | 0...13рН 0...50°С | Металлический гелеевый электрод с конической мембранной и открытой диафрагмой для контроля качества сыра и молочных продуктов |
| FC 400B | 0...12рН 0...50°С | Тефлоновый гелеевый электрод с конической мембранной и открытой диафрагмой для незамороженного мяса, фарша, колбасы |
| HI 1048B | 0...13рН -5…80°С | Стеклянный заполняемый электрод специальной мембранной и СРS диафрагмой для вина и виноградного сусла |
| HI 1153B | 0...13рН 0…100°С | Стеклянный заполняемый электрод со сферической мембраной и тройной керамической диафраг. для минеральной и питьевой воды |
| HI 1413В | 0...12рН -5…50°С | Стеклянный гелеевый электрод со плоской мембранной и открытой диафрагмой для измерения рН поверхностей, кожи, бумаги, эмульсий |

Комбинированные электроды с термодатчиком и встроенным усилителем

| Модель | Диапазон | Описание, назначение |
| --- | --- | --- |
| FC 202D | 0…12 рН 0…50°С | Тефлоновый гелеевый электрод с конической мембранной и открытой диафрагмой для мягкого и полутвердого сыра, творога, мясного фарша, колбас, теста, джемов |
| FC 212D | 0…12 рН 0…50°С | Стеклянный гелеевый электрод с конической мембранной и открытой диафрагмой для широкого спектра молочных продуктов, йогурта, сметаны |
| FC 232D | 0…12 рН 0…50°С | Специальный электрод с конической мембраной, съемным ножом и прочной ручкой для определения рН полу замороженного и охлажденного мяса, мясных продуктов |
| HI 1292D | 0…12 рН -5…100°С | Стеклянный заполняемый электрод с конической мембраной и тройной керамической диафрагмой для непосредственного измерения рН почв и почвенных вытяжек |
| HI 1296D | 0…13 рН 0…80°С | Металлический (Ti) гелеевый электрод со сферической мембранной и хлопковой диафрагмой для измерения рН промышленных сточных вод |
| HI 1297D | рН/ОВП 0…80°С | Металлический (Тi) гелеевый электрод со сферической мембранной и хлопковой диафрагмой для измерения рН и ОВП промышленных и муниципальных сточных вод, в бассейнах |
| HI 1414D | 0…12 рН -5…50°С | Стеклянный гелеевый электрод со плоской мембранной и открытой диафрагмой для измерения рН поверхностей, кожи, бумаги, эмульсий |
| HI 62911D | 0…13 рН 0…80°С | Металлический (Тi) электрод с полиэлектролитом, плоской мембраной и тефлоновой диафрагмой для измерения рН в гальванических ваннах и стоках |
| HI 72911D | 0…13 рН 0…80°С | Металлический (нерж.) электрод с полиэлектролитом, плоской мембраной и тефлоновой диафрагмой для измерения рН в системах охлаждения, бойлерных и котельных |

РН-метры, иономеры, кондуктомеры фирмы Sartorius

Технические характеристики

| Измерение рН | рН-метр РР-15 | рН-метр и кондуктомер РР-20 | рН-метр и иономер РР-25 | рН-метр, иономер, кондуктомер РР-50 | рН-метр и милливольтмер РВ-11 | рН-метр портативный РТ-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения | -2,000… 20,000 | -2,000… 20,000 | -2,000… 20,000 | -2,000… 20,000 | -1.99… 20.000 | 0.00 14.00 |
| Дискретность измерения | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| Макс. число точек калибровки | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Измерение мВ |
| Диапазон измерения, мВ | -1800… +1800 | -1800… +1800 | -1800… +1800 | -1800… +1800 | -1800… +1800 | -1800… +1800 |
| Дискретность измерения, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Измерение температуры |
| Диапазон измерения, оС | -5…+105 | -5…+105 | -5…+105 | -5…+105 | 0…+100 | -5…+105 |
| Дискретность измерения, оС | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ионоселективный анализ |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения | - | - | 1,00х10–9…9,99х109 | - | - |
| Макс. число точек калибровки | - | - | 7 7 | - | - |
| Измерение проводимости |
| Электропроводность Диапазон Измерения, мкСм/см | - | 0.01…3х105 - 0.01…3х105 - | - |
| Удельное электр. сопротивление Диапазон измерения Ом х см | - | 30…20х106 – 30…20х106 - | - |
| Соленость Диапазон измерения ррt | - | 0.01…42.0–0.01…42.0 - | - |
| Соленость по NaCl Диапазон измерения ррt | - | 0.01…70,0–0.01…70.0 - | - |
| TDS Диапазон измерения, мг/л | - | 0.005…150.000–0.005…150.000 - | - |
| Макс. число точек калибровки | - | 5 | - | 5 | - | - |
| Автоматическая температурная компенсация | х | х | х | х | х | х |
| Ручной ввод температуры | х | х | х | х | х | х |
| Макс. количество запоминаемых результатов измерения | 620 | 620 | 620 | 620 | - | - |
| Источник питания | От сети От сети | Батарея 9В или от сети |
| Габариты прибора, мм |  | 265x200x100 230х120х80 | 165х93х33 |
| Вес, г |  | 2000 |  |  | 1400 | 270 с батареей |

Электроды для измерений фирмы Sartorius

рН/АТС комбинированные электроды – стеклянные электроды

Для измерения рН предлагается широкий выбор комбинированных стеклянных рН-электродов для различных применений. Все электроды имеют встроенный хлорсеребряный электрод сравнения, некоторые из них снабжены встроенным температурным датчиком (NТС 10кОм).

Электроды для стандартных измерений в стеклянном или пластиком корпусе, заполнение – КСl или гель-электролит.

Микроэлектрод для проб малых объемов или измерения в пробирках, сосудах с узким горлышком.

Электрод с плоской мембраной для поверхностных измерений и малых объемов (капельный метод).

Прецизионный электрод для сложных измерений, образцы с высокой вязкостью или низкой ионной силой.

Ионоселективные комбинированные электроды

Все ионоселективные электроды являются комбинированными. Они снабжены кабелем с BNС-разъемом.

| Ион | Диапазон измерения в ррb | Время отклика | Диапазон РН |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтор (F-) | 0,2... насыщенный | 20с раствор | 5...7 |
| Аммоний/аммиак (NН4+/NН3) | 0,01... 17000 | 60с | >11 |
| Натрий (Nа+) | 0,02... насыщенный раствор | 45с | 9...12 |
| Хлорид (Cl-) | 1,8...35000 | 20с | 2…12 |
| Нитрат (NО3-) | 0,5... 62000 | 30с | 2,5...11 |
| Калий (К+) | 0,04... 39000 | 30с | 2…12 |
| Кальций (Са2+) | 0,2... 40000 | 30с | 2,5...11 |
| Серебро/сульфид (Аg+/S2-) | 0,003...32000Sl 0,01...108000 Аg | 20с | 13...14 2…9 Аg |

РедОкс (ОRР, rеdох) комбинированные электроды

Комбинированные электроды в стеклянном корпусе, имеют встроенный хлорсеребряный электрод сравнения. Жидкостное соединение – пористая керамическая фритта; электролит: КСl 3 моль/л; без ионов серебра.

Ячейки для измерения проводимости

4-электродные измерительные ячейки (платина), встроенный термодатчик, возможные константы 0,5; 1; 10 см-1 для измерений в диапазоне 0,5 мкСм/см – 200мСм/см.

Мультисенсор (рН, проводимость, температура)

Имеет в своей конструкции комбинированный рН-электрод с гелевым заполнением, 2-электродную ячейку (платина) и встроенный датчик температуры.

Датчик температуры

Электроды, не имеющие в своей конструкции встроенных термодатчиков, могут комплектоваться внешним температурным сенсором – NТС 10кОм.

Лабораторные рН-метры фирмы WTW

Технические характеристики

| Модель | рН 720 | рН 730 | рН 740 | рН/ION 735 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон/ Разрешение | рН: -2.000…+19.999 рН -2.00…+19.99рН мВ: -999.9…+999.9 мВ -1999…+1999 мВ Темп.: -5.0…+105.0оС | -2.000…+19.999рН -999.9…+999.9 мВ -5…99.9 оС/0.1 оС Концентрация:0.01…1999мг/л |
| Погрешность (±1 деление) | рН: ±0.005 рН ±0.01 рН ±0.3 мВ ±1 мВ Темп: ±0.1 К | ±0.005 рН ±0.01 рН ±0.3 мВ ±1 мВ ±0.1К | ±0.004 рН ±0.01 рН ±0.2 мВ ±1 мВ ±0.1К | ±0.004 рН ±0.2 мВ ±1 мВ ±0.1К |
| Термоком- пенсация | автоматическая, ручная |
| AutoRead | Функция задействуется по желанию пользователя |
| Часы | - | есть |
| Калибровка AutoCal AutoCal-Tec ConCal ISECal | Режимы автоматической калибровки MultiCal |
|  | 2-точечная 2-точечная 1-/2-точечная - | 2-/3- точечная 2-/3- точечная 1-/2-точечная - | 2-/3-/5- точечная 2-/3- точечная 1-/2-точечная 2- и 3-точечная | 2-точечная 2-точечная 1-/2-точечная 2- и 3-точечная |
| Протокол калибровки | - | Калибровочный протокол соответствует требованиям GLP: данные последней калибровки сохраняются в памяти |
| Интервал | - | Настраиваемый межкалибровочный интервал, 1…999 дней |
| Контроль датчика | Оценка состояния датчика производится после каждой калибровки, результат выводится на дисплей |
| Предельные значения | - | ручной ввод значений звуковой сигнал | - |
| Память | - | 200 записей | 200 записей | 200 записей |
| Вывод данных | На дисплей | На дисплей или интерфейс | На дисплей, интерфейс или ПК | На дисплей или интерфейс |
| Интерфейс | - | Двунаправленный RS 232 / аналоговый |

Многопараметровые приборы фирмы WTW

Технические характеристики

|  | InoLab® рН/Охi, pH/Cond, Multi | InoLab® рН/Охi, Multi | InoLab®, pH/Cond |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 720 | Измерение рН | Измерение растворенного кислорода | Измерение проводимости |
| Диапазон измерения/ Разрешение | рН: -2.00…+16.00 мВ: -199.9…+199.9 -1999…+1999 | О2 конц.: 0.00…19.99 мг/л 0.0…90мг/л О2 насыщ.: 0.0…199.9% 0…600% О2п.давлен.: 0.0…199.9 мБар 0…1250 мБар Зависит от датчика и типа образца | 0.0 µS/cm...500mS/cm в 5 диапазонах или по AutoRange, дополнительно: К=0.01см-1 0.000…1.999µS/cm К=0.1 см-1 0.00...19.99µS/cm Температура: -5.0...+105.0 оС Соленость: 0.0...70.0 TDS: 0...1999 мг/л Уд. сопротив. 0.000...1999МОм см |
| Погрешность (±1 деление) | рН: ±0.01 мВ: ±0.2, ±1 | ±0.5% от значения | ±1% от значения |
| Компенсация температуры | Автоматическая -5…+105.0оС при помощи датчика ТFК 325 или встроенного термосенсора, или вручную –20…+130оС | Автоматическая по таблицам IМТ в диапазоне 0…40 оС | Линейная и нелинейная функции для сверхчистых или природных вод по DIN 38 404 и EN 27 888; может быть отключена |
| Диапазон изм. темпер. Погрешность (±1 деление) | -5.0…+105.0 оС ±0.1 К | 0…+50 оС ±0.1 К | -5.0…+105.0 оС ±0.1 К |
| AutoRead | Функция работает во всех режимах, за исключением мВ |
| Калибровка | MultiCal 2-точечная ConCal 1/2-точечная | Автоматическая при помощи сосуда OxiCal-SL | По стандартному раствору 0.01М КСl |
| Вывод данных | На дисплей |
| Серия 740 | Измерения рН | Измерение растворенного кислорода | Измерение проводимости |
| Диапазон измерения/ Разрешение | рН: -2.000…+20.000 -2.00…+20.00 мВ: -999.9…+999.9 -1999…+1999 Концентрация ИС: 0.01…1999 мг/л | О2 конц.: 0.00…20.00 мг/л 0.0…90 мл/г О2 насыщ.: 0…200.0% 0…600% О2п.давлен.: 0.0…200.0 мБар 0…1250 мБар зависит от датчика и типа образца | 0.0 µS/cm...2000mS/cm в 5 диапазонах или по AutoRange, дополнительно: К=0.01см-1 0.000…2.000µS/cm К=0.1 см-1 0.00...20.00µS/cm Температура: -5.0...+105.0 оС Соленость: 0.0...70.0 TDS: 0...2000 мг/л Уд. сопротив. 0.000...2000МОм см |
| Погрешность (±1 деление) | рН: ±0.004 ±0.01 мВ: ±0.2, ±1 | ±0.5% от значения | ±0.5% от значения |
| Компенсация температуры | Автоматическая -5…+105.0оС при помощи датчика ТFК 325 или встроенного термосенсора, или вручную –20…+130оС | Автоматическая по таблицам IМТ в диапазоне 0…40 оС | Линейная и нелинейная функции для сверхчистых или природных вод по DIN 38 404 и EN 27 888; может быть отключена |
| Диапазон изм. темпер. Погрешность (±1 деление) | -5.0…+105.0 оС ±0.1 К | 0…+50 оС ±0.1 К | -5.0…+105.0 оС ±0.1 К |
| AutoRead | Функция работает во всех режимах, за исключением мВ |
| Калибровка | MultiCal 2-,-3,-5-точечная ISECal, 2 и 3-точечная ConCal 1/2-точечная | Автоматическая при помощи сосуда OxiCal-SL | По стандартному раствору 0.01М КСl |
| Память | 2000 запесей |
| Вывод данных | На дисплей, ПК или интерфейс |
| Интерфейс | Последовательный RS 232 с регулируемой скоростью передачи, двунаправленный |

Ионоселективные электроды фирмы WTW

WTW предлагает широкий спектр ионоселективных электродов и приборов. Комбинированные электроды серии 800 характеризуются очень высоким качеством исполнения и надежностью. В то же время электроды серии 500 используют для работы электрод сравнения.

| Тип электрода | Мембранa | Диапазон изм. мг/л моль/л | Стандарт. растворы (конц. 10 g/l) | Диап. рН | Для определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromide (Br-) | S | 0.4…79000 5х10–6…1 | ES/Br 120 120 | 0–14 | бромида |
| Cadmium(Cd++) | S | 0.01…11000 10–7…10–1 | - | 2–12 | кадмия |
| Calcium(Ca++) | L | 0.02…40000 5х10–7…1 | ES/Ca 120 200 | 2.5–11 | кальция, магния |
| Cloride (Cl-) | S | 2…35000 5х10–5…1 | ES/Cl 120 140 | 2–12 | хлорида |
| Copper (Cu++) | S | 0.0006…6400 10–8…10–1 | ES/Cu 120 190 | 2–12 | меди, никеля |
| Cyanide (CN-) | S | 0.2…260 8х10–6…10–2 | - | 0–14 | цианида |
| Fluoride (F-) | S | 0.02…насыщ. 10–6…насыщ. | ES/F 120 160 | 5–7 | фторида, алюминия фосфата, лития |
| Ammonium (NH4+) |  | 0.02…900 10–6…5х10–2 | ES/NH4 | 4–12 | аммония |
| Iodid (I-) | S | 0.005…12700 10х10–8…1–1 | ES/I 120 180 | 0–14 | йодида, меди тиосульфата |
| Lead (Pb++) | S | 0.2…20000 10–6…10–1 | ES/Pb 120 100 | 4–7 | свинца |
| Nitrate (NO3-) | L | 0.4…62000 7х10–6…1 | ES/NO3 120 220 | 2.5–11 | нитрата |
| Potassium (K+) | L | 0.04…39000 10–6…1 | ES/K 120 210 | 2–12 | калия |
| Sodium (Na+) | G | 0.05…23000 2х10–6…1 | ES/Na 120 222 | >10 | натрия |
| Silver (Ag+) Sulfide (S–) | S S | 0.01…108000 10–7…1 0.003…32000 10–7…1 | - - | 2–12 2–12 | серебра сульфида |
| Thiocyanate (SCN-) | S | 0.3…58000 5х10–6…1 | - | 2–10 | тиоционата (роданид – иона) |

3.2. Кислородомеры

Оксиметр портативный АЖА-101М

Предназначен для оперативного измерения содержания кислорода и температуры в пробах природных и сточных вод, а также в стационарных установках.

Прибор включает преобразователь, амперометрический датчик и измерительное устройство. Имеются два варианта исполнения: АЖА-101М с погружным датчиком и АЖА-101.1М с лабораторным датчиком. Прибор может быть использован на очистных сооружениях природных и сточных вод, для контроля воды в прудах, в том числе рыбохозяйственных, и водохранилищах.

Технические характеристики

Диапазон автоматической термокомпенсации, оС		0–50

Электропитание, В/Гц						220±22/50±1

Индикация показаний						цифровая

Габариты, не более, мм						215x172x65

Масса преобразователя, не более, кг				1,6

| Режим Измерения | Диапазон измерения | Цена деления | Предел допустимого значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация растворенного в воде кислорода | 0–200 % О2 0–500 % О2 0–20 мг/л 0–50 мг/л | 0,1 % О2 1 % О2 0,01 мг/л 0,1 мг/л | ±2% О2 ±5% О2 ±0,25% мг/л ±0,5% мг/л |
| Температура анализируемой воды, оС | 0–50 | 0,1 | ±0,5 |

Измеритель химического потребления кислорода (ХПК-тестер)

Автоматизированный измеритель химического потребления кислорода (ХПК) в водных растворах МОД III-0.5 предназначен для гидрологического мониторинга, биологических исследований, контроля химических технологий.

Принцип действия; прямая потенциометрия с использованием измерительной ячейки ХПК. Прибор имеет два выхода: цифровой и аналоговый.

Технические характеристики

| Диапазон измерения, мг 02/л | от 30 до 1500 |
| --- | --- |
| Погрешность определения ХПК на границах диапазона, % | от 3 до 10 |
| Габариты, мм | 210x290x120 |
| Масса, не более, кг | 3 |

Кислородомеры марки «Анион»

Предназначены для измерения:

Концентрации кислорода;

Биохимического потребления кислорода в соответствии с РД 52.24.420–95;

Температуры водных сред.

Особенности кислородомеров АНИОН:

Сочетание в одном приборе кислородомера, БПК-тестера и термометра;

Возможность выбора вида представления измерительной информации;

Автоматическая (отключаемая) температурная компенсация результатов измерений;

Электронный блокнот;

Ручное и автоматическое, с произвольной периодичностью, накопление результатов измерений в блокноте;

Для БПК-тестеров программная поддержка измерений и вычислений БПК 80-ти проб;

Учет влияния атмосферного давления с ручным вводом его значений;

Большой графический дисплей;

Связь с ПК по каналу RS232С;

Комбинированное питание – от сети или автономное;

Компактность;

Быстрый выход прибора в режим готовности;

Датчик температуры входит в комплект поставки.

|  |  | АНИОН-4140 | АНИОН-4141 | АНИОН-7040 | АНИОН-7041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание О2 | Диапазон | 0,01...20 г/дм3; 0...100% | 0,001...20мг/дм3; 0...100% | 0,01...20 мг/дм3 0…100% | 0,001...20 мг/дм 3 0…100 |
|  | Дискретность | (0,001; 0,01) мг/дм3 (0,1; 0,01)% | 0,001 мг/дм3 0,1% | 0,01 мг/дм3 0,1% | 0,001 мг/дм3 0,1% |
|  | Погрешность | ±0,3 мг/дм3; ±1% | ±0,3 мг/дм3; ±3% | ±0,5 мг/дм3; ±2% |
| Температура, °С | Диапазон | 0…40 |
|  | Дискретность | 0,1 |
|  | Погрешность | ±0,5 |
| Автоматическая температурная компенсация | Диапазон | 5…40 ОС |
|  | Погрешность | ±0,3 | ±2,5 | ±3 |
| Рабочая температура, °С | Диапазон | 1…40 |
| Электронный блокнот | Групп записи (С02+°С) | 100 |
| Интерфейс связи | RS-232С |  | По заказу |
| Питание | Сетевой адаптер | 9 В + 10%; 0,5 Вт |
|  | Время работы от элементов питания | Не менее 20 часов (без использования подсветки) |
| Габаритные размеры, мм / масса, кг | 220x180x75/0,9 | 195x98x40/0,5 |

Анализатор кислорода промышленный микропроцессорный
АКПМ-01

АКПМ-01 предназначен для производственного и лабораторного анализа.

Универсальность анализаторов и широкий ассортимент амперометрических сенсоров, позволят решить любую задачу аналитического контроля кислорода в любой отрасли народного хозяйства: теплоэнергетике, пищевой, химической и нефтяной промышленности, охране окружающей среды, биотехнологии и медицине, рыбных хозяйствах, очистных сооружениях и т. д.

Анализаторы кислорода АКПМ-01 обеспечивают:

Синхронность и высокую точность автоматических термокомпенсаций;

Стабильность и ничтожно малую величину остаточного тока сенсора;

Автокалибровку по атмосферному воздуху;

Спецкалибровку для измерений в соленых водах и неводных средах;

Возможность выбора удобной единицы измерения с автоматическим пересчетом в другие единицы без перекалибровки;

Автосигнализацию превышения пороговых уровней регулирования кислорода и допустимых температур пробы;

Дискретную запись результатов измерений в энергонезависимую память с возможностью отображения на графическом дисплее,

Самодиагностика. Удобный интерфейс. Простой и удобный монтаж. Подсветка графического дисплея и клавиатуры. Абсолютная герметичность обеспечивает класс защиты IР-65.

Технические характеристики

| Ед. измерения | мкг/л | % нас. | % об. | Парциальное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений | 0,1 -20000 | 0,01 -200,0 | 0,01–100,0 | 0,01 -200,0 |
| Погрешность | ± (2+0,025*А) | ±0,025*А | ±0,025*А | ±0,015*А |
| Масса анализатора, кг | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 195x220x140 |
| Напряжение питания, В | 220 или 36. Частота 50 Гц |
| Выход | Токовый выход: 0–5, 0/4–20, RS-232 и RS-485 |

Анализатор кислорода портативный микропроцессорный АКПМ-02

АКПМ-02 многофункциональный универсальный анализатор кислорода и БПК в комплекте с амперометрическими сенсорами (АС) позволит решить любую задачу аналитического контроля кислорода в любой отрасли народного хозяйства: теплоэнергетике, пищевой, химической и нефтяной промышленности, охране окружающей среды, биотехнологии и медицине, рыбных хозяйствах, очистных сооружениях и т. д.

Анализаторы кислорода АКПМ-02 обеспечивают:

Калибровку по атмосферному воздуху. Спецкалибровку в случаях проведения измерений в неводных средах, культуральных жидкостях и соленых водах;

Возможность выбора удобной для оператора единицы измерения;

Автокалибровку по атмосферному воздуху;

Возможность проведения измерений БПК в стандартных склянках по методике ПНД Ф14.1:2:3.4.123–97 с учетом разведения и температуры пробы;

Автоматическую сигнализацию превышения пороговых уровней регулирования кислорода и допустимых температур пробы;

Дистанционную передачу сигналов с помощью RS-232

Дискретную запись результатов измерений в энергонезависимую память с возможностью отображения на графическом дисплее и передачу в РС;

Самодиагностика. Удобный интерфейс. Простой и удобный монтаж.

Подсветка графического дисплея обеспечивает удобство работы в затемненных условиях.

Абсолютная герметичность обеспечивает класс зашиты IР-65.

Время непрерывной работы от заряженного аккумулятора 80–100 часов.

Диапазоны показаний:

концентрация кислорода 0–100 мг/дм3;

процента насыщения жидкостей кислородом 0–200 об. % нас.;

процент содержания кислорода в газах 0–100;

парциальное давление кислорода, 0–2000 мм.рт.ст;

парциальное давление кислорода 0–200 кПа;

температура анализируемой жидкости 0–50 °С.

Переносной анализатор кислорода в воде АНКАТ – 7645

Анализатор имеет два варианта исполнения:

АНКАТ 7645–01 – предназначен для измерения концентрации кислорода, растворенного в сточных и поверхностных водах, а также для измерения температуры этих вод (термооксиметр);

АНКАТ 7645–02 – предназначен для измерения концентрации растворенного кислорода при определении биохимического поглощения кислорода БПК природных и сточных вод в лабораторных условиях (БПК-тестер) с использованием кислородных склянок.

Область применения: экологические лаборатории, очистные сооружения, системы водоснабжения и канализации в различных отраслях промышленности, а также рыбоводческие хозяйства. Анализатор можно эксплуатировать в составе передвижных или стационарных лабораторий.

Принцип работы – электрохимический.

Способ забора пробы – диффузионный.

Анализатор состоит из блока датчика и блока измерительного, которые соединены кабелем длиной 5 м для АНКАТ 7645–01 и 1,5 м для АНКАТ 7645–02, а также зарядно-питающего устройства ЗПУ.

Технические характеристики

| Характеристики | Значения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны измерений: для О2 мг/л для Т, °С | 0–20 0–40 | Для АНКАТ 7645–01 |
| Основная погрешность: по О2, % Т, °С | ±4 ±0,5 | для АНКАТ 7645–01 |
| Температура окружающей среды, °С | -20 – +40 0 – +40 | для АНКАТ 7645–01 для АНКАТ 7645–02 |
| Параметры анализируемой воды: температура, ° С содержание солей, г/л, не более рН, ед. | 0 – +40 5 4–12 |  |
| Время прогрева, мин, не более | 3 |  |
| Время устан. показаний, мин, не более | 3 | при Тводы = 0,5 °С |
| Время работы без подзарядки, ч, не менее | 16 |  |
| Сигнализация при уменьш. питания, В, до | 7,1±0,1 |  |
| Масса, кг, не более | 0,6 |  |
| Срок службы, лет, не менее/для датчика | 8/1,5 |  |

Оксиметры фирмы НАNNА

НАNNА Istruments предлагает широкий спектр измерителей растворенного кислорода. Это электрохимические анализаторы, основанные на классическом методе Кларка. В большинстве оксиметров фирмы НАNNА используется универсальный полярографический датчик НI 76407 со встроенным термосенсором, сменными мембранами, в прочном корпусе, пригодный для измерений как в склянках БПК, так и в полевых условиях.

НI 9143 и НI 9145

микропроцессорные водонепроницаемые оксиметры

НI 9143 и НI 9145 – микропроцессорные портативные оксиметры с автоматической калибровкой по воздуху. Эти приборы незаменимы на станциях водоочистки, в рыборазводных хозяйствах и при экологических исследованиях. Оба прибора имеют автотермокомпенсацию, а НI 9143 кроме того позволяет установить значения атмосферного давления и солености, что обеспечивает более высокую точность измерений.

| Диапазон | 0,0..45,00 мгО2/л 0,0..300,0% 0,0..50,0 оС |
| --- | --- |
| Разрешение | 0,01 мг О2/л; 0,1%; 0,1оС |
| Точность | ±0,5% полной шкалы; ±0.5оС |

НI 9142

портативный водонепроницаемый оксиметр

НI 9142 – самая простая и доступная модель оксиметра с базовой функциональностью и однострочным дисплеем, предназначен для проведения ежедневных измерений в процессе биологической обработки питьевой воды. Он выполнен в водонепроницаемом корпусе, снабжен автоматической термокомпенсацией до 30°С, очень прост в обращении, не требует применения химических реактивов. Хорошая альтернатива традиционному титрометрическому методу контроля растворенного кислорода. В приборе предусмотрена ручная калибровка по воздуху и нулевой точке.

| Диапазон | 0,0.. 19,9мгО2/л |
| --- | --- |
| Разрешение | 0,1 мг О2/л |
| Точность | ±1,5% полной шкалы |

НI 9146

оксиметр для полевых измерений

НI 9146 новая модель микропроцессорного портативного оксиметра на базе хорошо известной модели НI 9143. Прибор оснащен датчиком нового типа HI 76407F с защитным кожухом и кабелем длиной до 10м. Это повышает надежность измерений и снижает риск повреждения мембраны при измерениях в полевых условиях. Оксиметр имеет автотермокомпенсацию и позволяет установить значения атмосферного давления и солености.

| Диапазон | 0,00.. 45,00 мгО2/л 0,0..300,0% 0,0..50,0 оС |
| --- | --- |
| Разрешение | 0,01 мгО2/л; 0,1%; 0,1 оС |
| Точность | ±1,5% полной шкалы; ±0.5°С |

Лабораторные оксиметры фирмы WTW

Технические характеристики

| Модель | Охi 730 | Oxi 740 | BSB/BOD 740 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения/ Разрешение | О2 концентрация: 0.00…19.99 мг/л 0.0…90.0 мг/л О2 насыщение: 0.0…199.9% 0…600% О2 парц. давление: 0.0…199.9 мБар 0…1250 мБар Температура: -5.0…+50.0 оС *Зависит от типа используемого датчика и измеряемой среды |
| Погрешность (±1 деление) | О2 концентрация: ±0.5% от измеренного значения О2 насыщение: ±0.5% от измеренного значения Температура: ±0.1К |
| Компенсация температуры | Автоматическая в диапазоне 0…+50 оС по таблицам IMT |
| Компенсация солености | Автоматическая в диапазоне 0.0…70.0, настраивается через дисплей |
| AutoRead | Есть |
| Часы, календарь | Есть |
| Калибровка | Быстрая калибровка OxiCal в калибровочном сосуде OxiCal-SL |
| Память | 200 записей | 2000 записей | Макс.540 разбавленных образцов и несколько типов воды для разбавления |
| Вывод данных | На дисплей или интерфейс | На дисплей, интерфейс или РС |
| Интерфейс | Комбинированный, аналоговый / цифровой RS232 |
| Прочие разъемы | Для датчика StirrOх® G (только как источник питания) через клавишу на StirrOх® G | Для датчика StirrOх® c автоматическим запуском и остановкой функции AutoRead через клавишу на StirrOх® G |

3.3. Кондуктометры-солемеры

Кондуктометр/солемер мультитест КСЛ-101

Назначение: измерение удельной электрической проводимости жидкостей и общего солесодержания в пересчете на NаСl.

Функциональные возможности и отличительные особенности:

В основу работы кондуктометра заложен контактный метод измерения удельной электрической проводимости (УЭП) жидкостей.

Прибор комплектуется первичными преобразователями (измерительными ячейками) различной конструкции.

Выбор диапазона производится автоматически. На индикатор выводится четыре значащие десятичные цифры, дискретность вывода равна единице младшего разряда.

В кондуктометре предусмотрена автоматическая температурная компенсация (АТК) результатов измерения.

При включенной АТК в режиме измерения УЭП результат приводится к произвольному, установленному пользователем, значению температуры, при этом может быть запрограммирована как линейная, так и квадратичная зависимость УЭП от температуры с произвольными коэффициентами.

При измерении солесодержания АТК всегда включена, результат приводится к температуре 25 °С.

Прибор автоматически распознает кондуктометрическую постоянную подключенной измерительной ячейки и параметры встроенного датчика температуры. Предусмотрен также режим градуировки измерительной ячейки.

Прибор обеспечивает передачу результатов измерений в ЭВМ. К одному последовательному порту может быть подключено несколько приборов.

Метрологические характеристики (с измерительной ячейкой К=1). Удельная электрическая проводимость:

диапазон, мСм/см 				от 0 до 200;

основная погрешность в диапазоне

от 0 до 1 мкСм/см, %, не более			+1 (приведенная);

от 1 мкСм/см до 200 мСм/см, %, не более	 ±0,5 (относительная).

Солесодержание по NаС1:

диапазон, г/л					 от 0 до 200;

основная погрешность в диапазоне

от 0 до 0,5 мкг/л, %, не более			 ±1 (приведенная);

от 0,5 мкг/л до 200 г/л, %, не более		 ±1 (относительная).

Температура:

диапазон, °С 					 от минус 10 до 120;

дискретность, °С 				 0.1;

погрешность

в диапазоне от 0 до 100 °С, оС, не более 		±0,2;

вне диапазона 0...100 °С, °С, не более 		 ±0,5.

Основные технические характеристики:

Масса, не более 1,5 кг;

Габаритные размеры, не более 230 х 220 х 50 мм;

Питание сеть 220 В, 50 Гц;

Потребляемая мощность, не более 4 ВА.

Кондуктометры / солемеры анион-4120, анион-7020 и анион-7025

|  | АНИОН-4120 | АНИОН-7020 | АНИОН-7025 |
| --- | --- | --- | --- |
| УЭП, мСм/см Диапазон Дискретность | 0,001...100 0,0001...0,1 | 0,0001...10 0,00001...0,01 |
| СNACI *г/л Диапазон Дискретность Погрешность | 0,001...20 автовыбор | 0,001...5 автовыбор |
| Температура, оС Диапазон Дискретность Погрешность | 0...50 0,1 ±0,5 |
| Габаритные размеры/масса Лабораторные Портативные | 220x1 80x75 мм /1,3 кг 195x98x40 мм /0,5 кг |

Предназначены для измерения:

Удельной электрической проводимости (мкСм/см, мСм/см);

Температуры водных сред (°С);

Общей минерализации в пересчете на NACI и другие электролиты (мг/л, г/л).

Кондуктометры фирмы НАNNА

Кондуктометры НАNNА позволяют получать непревзойденные по точности и надежности результаты в широком диапазоне (от 0 до 500000 мкСим/см) и не требуют при этом смены датчика проводимости.

НI 8633, НI 8733, НI 8734

многодиапазонные портативные кондуктометры

НI 8633 и Н1 8733 портативные кондуктометры с 4 диапазонами. НI 8734 – портативный измеритель общей концентрации растворенных солей с 3 диапазонами, выдающий результаты в мг/л. Быстро и просто откалибровав эти приборы по одной точке, можно затем проводить точные измерения в широком диапазоне концентраций, пользуясь одним датчиком. Если температура образцов меняется, лучше всего подойдет НI 8733, имеющий функцию автоматической термокомпенсации и комплектуемый датчиком Н1 7633 с термосенсором.

|  | НI 8633 | НI 8733 | НI 8734 |
| --- | --- | --- | --- |
| Термокомпенсация | ручная (+10.. +40 ОС) | автоматическая | ручная (+0.. +50 ОС) |
| Датчик | НI 76301W | НI 7633W | НI 76301W |
| Диапазон (разрешение) | 0,0.. 199,9(0,1) μS/cm О.. 1999(1) μS/cm 0,00.. 19,99 (0,01) mS/cm 0,0.. 199,9 (0,1) mS/cm | 0,0.. 199,9 (0,1) мг/л 0.. 1999(1) мг/л 0,00.. 19,99 (0,01) г/л |
| Погрешность | ±1% полной шкалы |

НI 9033, НI 9835

водонепроницаемые многодиапазонные кондуктометры

НI 9033 – портативный многодиапазонный кондуктометр, предназначенный для работы в полевых условиях. Этот прибор выполнен в водонепроницаемом корпусе, надежно защищающем его от воздействия влаги, дождя, снега, кислотных осадков и т.д. Прибор укомплектован датчиком проводимости НI 76302, специальная конструкция которого обеспечивает точность и независимость показаний от присутствия загрязнений, нефтепродуктов и т.д., а также легкость очистки. Есть модификация, предназначенная для измерения общего солесодержания – НI 9034

НI 9835 измеряет температуру, проводимость и рассчитывает общее количество растворенных солей и содержание NаС1. Приборы этой марки снабжены новыми датчиками hi-tech-класса, которые сочетают 4-х электродный потенциометрический метод измерения проводимости с платиновым исполнением электродов, что обеспечивает более стабильные показания, устойчивость к высоким температурам, а также легкость очистки. Электроды датчика защищены прочным пластмассовым корпусом. Температурный коэффициент выбирается в пределах от 0,0 до 6,0%, а фактор пересчета проводимости в ТDS может устанавливаться в диапазоне от 0,40 до 0,80. Процедура калибровки полностью автоматизирована и проводится по одному из шести заложенных в память стандартов. Предусмотрена возможность калибровки датчика температуры. Прибор может работать как от батарей, так и от сетевого адаптера.

|  | НI 8633 | НI 8734 |
| --- | --- | --- |
| Термокомпенсация | автоматическая (+10.. +40 ОС) | автоматическая (0., +60°С) |
| Диапазон (Разрешение) | 0,0.. 199,9(0,1) μS/cm О.. 1999(1) μS/cm 0,00.. 19,99 (0,01) mS/cm 0,0.. 199,9 (0,1) mS/cm | 0,00.. 29,99 (0,01) μS/cm, до 15 мг/л 30,0.. 299,9 (0,1) μS/cm, до 150 мг/л 300.. 2999 (1) μS/cm, до 1500 мг/л 3,00.. 29,99 (0,01) mS/cm, до 15 г/л 30,0.. 500,0 (0,1) mS/cm, до 400 г/л 0,0..400,0% NaCl 0,0–60,0 (0,1) °С |
| Погрешность | ±1% полной шкалы | ±1% от показаний, ±0.05 mS/cm, ±0,4°С |

ЕС 214 и ЕС 215

микропроцессорные стационарные кондуктометры

ЕС – базовая серия лабораторных многодиапазонных кондуктометров, разработанных на современной элементной базе и имеющая хорошие эксплуатационные характеристики. ЕС 215 предназначен для измерения проводимости водных растворов в одном из четырех диапазонов по выбору пользователя, с автоматической компенсацией измерений по температуре. Температурный коэффициент можно установить в диапазоне 0..2.5%/°С. Прибор снабжен платиновым 4-х электродным сенсором с пластиковым кожухом. Модификация ЕС 215К имеет аналоговый выход 0..5 В.

Модель ЕС 214 отличается ручной термокомпенсацией.

|  | ЕС 214 | ЕС 215 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон (Разрешение) | 0,0.. 199,9(0,1) μS/cm О.. 1999(1) μS/cm 0,00.. 19,99 (0,01) mS/cm 0,0.. 199,9 (0,1) mS/cm |
| Погрешность | ±1% полной шкалы |
| Термокомпенсация | ручная 0.. +50 ОС | автоматическая 0..+50°С |
| Датчик | НI 76300 | НI 76303 |

НI 2300

профессиональный кондуктометр для широкого круга задач

НI 2300 – новый лабораторный кондуктометр/солемер с 4-х электродным платиновым датчиком Н176310 позволяет производить измерения в диапазоне от долей до сотен тысяч мкСм/см. Усовершенствованный алгоритм управления подаваемым на датчик напряжением позволил существено повысить линейность отклика, что отразилось в увеличении точности измерений. Кроме измерения проводимости и температуры прибор позволяет производить расчет солесодержания и концентрации NаСI. Термокомпенсация результатов измерений производится автоматически в диапазоне от 0 до 60 °С с регулируемым коэффициентом в диапазоне 0.00.. 6.00%/°С и температурой приведения. НI 2300 оснащен индикатором стабильности показаний и имеет поддержку функций GLP. Прибор поставляется в новом прочном корпусе, имеет большой ЖК экран и удобную клавиатуру.

| Диапазон | Проводимость солесодержание NаСl температура | 0.00... 29,99 μS/cm, 30.0... 299.9 μS/cm, 300... 2999 μS/cm 3.00... 29.99 mS/cm, 30.0... 200.0 mS/cm, до 500 mS/cm (без ТК) 0.00... 14.99 мг/л, 15.0...149.9 мг/л, 150...1499 мг/л, 1.50... 14.99 г/л, 15.0...100.0 г/л, до 400 г/л (фактор 0.8, без ТК) 0.0...400,0% -9.9... 120.0 ОС |
| --- | --- | --- |
| Разрешение | Проводимость солесодержание NаСI Температура | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm 0.01 мг/л, 0.1 мг/л, 1 мг/л, 0.01 г/л, 0.1 г/л 0.1 % 0.1 ОС |
| Погрешность | Проводимость солесодержание NаСI температура | ±1% от показаний ±(0.05 μS/cm или одно деление шкалы) ±1 % от показаний ±(0.03 мг/л или одно деление шкалы) ±1% от показаний 0.4 ОС |
| Калибровка | Проводимость температура | автоматическая по 1 точке из 6 возможных 2-х точечная при 0 °С и 50°С |
| Термокомпенсация | автоматический или ручная в диапазоне 0... 60 °С |
| Темп. коэффициент | настраиваемый в диапазоне 0.00...6.00%/°С (кроме шкалы NaCI |
| Фактор солесодержания | настраиваемый в диапазоне 0,40... 0.80 |
| Габариты/вес | 240х182х74мм, 1,1 кг |

Лабораторные кондуктометры фирмы WTW

Технические характеристики

| Модель | Соnd 720 | Соnd 730 | Соnd 740 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон/ Разрешение | Проводимость: 0.0 μS/cm... 500 mS/cm 0.0 μS/cm... 2000 mS/cm в 5 поддиапазонах, переключение автоматическое (AutoRangt) дополнительно для К = 0.1 см-1: 0.00 μS/cm... 19.99 μS/cm К = 0.01 см-1: 0.000 μS/cm... 1.999 μS/cm Температура: -5.0... +99.9 °С Соленость: 0.0... 70.0 TDS: 0... 1999мг/л Сопротивление: 0.000... 1999 МОм см |
| Погрешность (±1 деление) | Проводимость: ±0.5% от значения Температура: ±0.1 К |
| Относительная температура | 20 °С или 25 оС, по выбору |
| Константа ячейки | 0.475 см-1, 0.1 см-1 и 0.01 см-1 фиксированная; свободно настраиваемая в диапазонах 0.25... 2.5 см-1 и 0.09... 0.11 см-1 | 0.475 см-1, 0.1 см-1 и 0.01 см-1; свободно настраиваемая в диапазонах 0.25... 2.5 см-1 |
| Компенсация температуры | Автоматическая или ручная |
| Температурный коэффициент | • Нелинейная функция для природных вод по ЕN 27 888 (DIN 38 404) • Линейная компенсация с настраиваемым коэффициентом 0.001... 2.999%/К • Без термокомпенсации |
| Калибровка | По стандартному 0.01 М раствору КС! (только для определенных типов датчиков) |
| Часы/ календарь | - | энергонезависимые | энергонезависимые |
| Память | - | 200 записей | 2000 записей |
| Вывод данных | На дисплей | На дисплей или интерфейс | На дисплей, ПК или интерфейс |
| Интерфейс | - | RS 232 / аналоговый | RS 232 / аналоговый |

3.4. Спектральные приборы

Однолучевой автоматизированный спектрофотометр СФ-56

Предназначен для измерения коэффициентов пропускании жидких и твердых прозрачных веществ.

Основные режимы работы:

автоматическое однократное и многократное выполнение измерений для одного или нескольких образцов на заданных оператором длинах волн с заданным временным интервалом между циклами измерений;

обзорное сканирование и вывод заданных участков спектра на видеомонитор для проведения качественного анализа;

проведение кинетических измерений;

математическая обработка результатов измерений, в том числе вычисление оптической плотности и концентрации, а также расчет цветовых характеристик исследуемых объектов.

Технические характеристики

| Спектральный диапазон измерений | 190–1100 нм |
| --- | --- |
| Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания | В диапазоне от 400 до 750 нм |
| Для коэффициентов пропускания: от 30 до 100% от 1 до 30% в остальном спектральном диапазоне | ±0,5% ±0,25% ±1,0% |
| Уровень мешающего излучения при длине волны 220 нм | 0,05% |
| Габаритные размеры оптического модуля | 430x480x200 мм |
| Масса оптического модуля | 16 кг |
| Масса контроллера | 7 кг |

Спектрофотометр СФ-2000

Спектрофотометр СФ-2000 предназначен для измерения спектральных коэффициентов направленного пропускания жидких и твердых прозрачных образцов в спектральном диапазоне от 200 до 1100 нм.

Область применения спектрофотометра: в лабораторно-промышленных, научно-исследовательских и других учреждениях.

Прибор рассчитан для эксплуатации в лабораторных помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током при температуре окружающего воздуха от 10е до 35°С.

Технические характеристики

| Характеристика | СФ-2000 | СФ-2000–01 | СФ-2000–02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектральный диапазон, нм | 200–1000 | 200–750 | 200–750 |
| Наименьший разрешаемый спектральный интервал, нм в спектральном диапазоне: от 200 до 390 нм от 390 до 750 нм от 390 до 1100 нм | 1,0 4,0 | 1,0 2,0 | 1,0 2,0 |
| Погрешность установки длин волн, нм в спектральном диапазоне: от 200 до 390 нм от 390 до 750 нм от 390 до 1100 нм | ±0,4 ±1,6 | ±0,4 ±0,8 | ±0,4 ±0,8 |
| Фотометрический диапазон • При измерении коэффициента пропускания, • При измерении оптической плотности, ед.ОП | 1 –160 -0,2–2,0 |
| Фотометрическая точность • При измерении коэффициента пропускания, % • При измерении оптической плотности, ед.ОП | 0,5% у 10% 0,02 при оптической плотности 1,0 |
| Фотометрическая воспроизводимость • При измерении коэффициента пропускания, % • При измерении оптической плотности, ед.ОП | 0,5% у 10% 0,0015 при оптической плотности 1,0 |
| Минимальное время измерения спектра, сек | 4 |
| Режимы измерения | Пропускание, оптическая плотность, концентрация, кинетические параметры, унифицированные биохимические методики |
| Кюветное отделение • Число образцов • Смена образцов • Термостатирование | 10 штук К1–10 или 6 штук К20–50 автоматическая |
|  | нет | 37°С |
| Потребляемая мощность, В А | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 450x320x180 |
| Масса, кг, | 10 |

Спектрофотометр СФ-101

Спектрофотометр СФ-101- однолучевой, компактный, точный прибор для определения концентрации веществ в растворе путем измерения коэффициента поглощения или оптической плотности пробы.

Детектирование выполняется в ультрафиолетовом (УФ) и видимом диапазонах длин волн.

Регистрировать результаты измерений можно как на двухстрочном жидко-кристалическом экране (по 20 символов в каждой строке), так и на компьютере или принтере с помощью RS-232 порта. При подключении к компьютеру и использовании специального программного обеспечения «Graphit» может работать в кинетическом режиме.

СФ-101 оснащён держателем на четыре стандартные кюветы, стеклянными и кварцевыми кюветами.

В качестве источника света используются галогеновая лампа с вольфрамовой спиралью и дейтериевая лампа.

Технические характеристики

| Спектральный диапазон, нм | 200–1000 |
| --- | --- |
| Шаг установки длины волны, нм | 1,0 |
| Точность установки длины волны во всем диапазоне, нм | ±2 |
| Ширина выделяемого спектрального интервала, нм | 5 |
| Диапазон измеряемых величин |  |
| коэффициента пропускания, % Т | 0–125,0 |
| оптической плотности, Б | 0–1,99 |
| Рассеяние при длине волны 340 нм, % | 0,5 |
| Внешний выход | аналоговый или RS 232 |
| Автоматическое обнуление | есть |
| Электропитание, В | 115/230(±20%) |
| Масса, кг | 5,6 |
| Габаритные размеры, мм | 183х460х356 |

Спектрофотометр СФ-103

Спектрофотометр СФ-103-однолучевой сканирующий спектрофотометр повышенной точности с расширенным спектральным диапазоном в ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях длин волн.

Основные отличия:

Отображение спектра на экране;

Возможность автоматической калибровки по нескольким точкам (до 7) при режиме измерения концентрации;

Самотестирование при каждом включении.

Камера для установки проб может быть оборудована держателем с регулируемым зажимом для кварцевых, стеклянных, пластиковых кювет с рабочей длинной от 5 до 100 мм и приспособлена для удобной и быстрой смены проб. Корпус прибора изготовлен из химически стойкого материала. Открывающаяся крышка отделения ламп обеспечивает их быструю и легкую установку.

Графический ЖК дисплей (240х128 точек) облегчает считывание данных калибровки, установок и опытов.

Данные двух последних калибровок автоматически заносятся в память прибора.

Для регистрации результатов эксперимента возможно подключение оригинального принтера, а также компьютера с помощью RS-232 порта.

Спектрофотометр СФ-103 комплектуется автоматическим программно-управляемым держателем на 8 кювет, двумя кварцевыми кюветами и пластиковыми кюветами в количестве 100 шт.

Технические характеристики

| Спектральный диапазон, нм | 190–1100 |
| --- | --- |
| Шаг установки длины волны, нм | 0,1 |
| Точность установки длины волны во всем диапазоне, нм | ±1 |
| Ширина выделяемого спектрального интервала,нм | 5 |
| Диапазон измеряемых величин |  |
| коэффициента пропускания, % | 0–199,9 |
| оптической плотности, Б | От-0,300 до 1,999 |
| Рассеяние при 340 нм, более, % | 0,05 |
| Дрейф нулевого сигнала, Б/час | 0,001 |
| Источник света |  |
| видимый диапазон | вольфрамовая галогеновая лампа |
| УФ диапазон | дейтеривая лампа |
| Электропитание, В | 115/230 (±20%) |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 150 |
| Масса, кг | 5 |

Спектрофотометр СФ-201

Спектрофотометр СФ-201 – двухлучевой сканирующий спектрофотометр с расширенным спектральным диапазоном в ультрафиолетовой и видимой областях длин волн.

Основные отличия:

Использование флеш-карты;

Управление с клавиатуры прибора, с помощью приборной «мыши», с компьютера;

Отображение спектра на экране;

Уникальное программное обеспечение;

Встроенный термопринтер.

Спектрофотометр СФ-201 может работать в автоматическом режиме. По сохраненным ранее или заданным вновь параметрам эксперимента и временному интервалу анализируется до восьми проб, устанавливаемых на встроенном держателе. Полученные результаты сохраняются в памяти спектрофотометра, внешнего компьютера или на флеш-карте.

Встроенная память позволяет сохранять не менее 50 различных методик, программируемых пользователем (включая различные частные настройки). Методики можно загрузить с компьютера и сохранить на флеш-карте. Возможно дистанционное управление прибором.

Камера для установки проб имеет держатель с регулируемым зажимом для кварцевых, стеклянных, пластиковых кювет объёмом менее 5 мл и приспособлена для удобной и быстрой смены проб. Спектрофотометр СФ-103 комплектуется устройством смены кювет на восемь ячеек и пластиковыми кюветами объёмом 3,5 мл в количестве 100 шт.

Технические характеристики

| Спектральный диапазон, нм | 190–1100 |
| --- | --- |
| Шаг установки длины волны, нм | 0,1 |
| Точность установки длины волны во всем диапазоне, нм | ±1 |
| Ширина выделяемого спектрального интервала,нм | 1,8 |
| Диапазон измеряемых величин |  |
| коэффициента пропускания, % | 0–199,9 |
| оптической плотности, Б | От-0,300 до 1,999 |
| Рассеяние при 340 нм, более, % | 0,05 |
| Дрейф нулевого сигнала, Б/час | 0,001 |
| Источник света |  |
| видимый диапазон | вольфрамовая галогеновая лампа |
| УФ диапазон | дейтеривая лампа |
| Внешний выход | RS-232 би-направленный или аналоговый |
| Электропитание, В | 115/230 (±20%) |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 150 |
| Масса, кг | 15 |

Атомно-абсорбционные спектрометры «квант»

Атомно-абсорбционные спектрометры (ААС) предназначены для проведения количественного элементного анализа (до 70 элементов) по атомным спектрам поглощения и испускания, в первую очередь для определения содержания металлов в растворах их солей: в природных и сточных водах, технологических и прочих растворах.

Основные области применения ААС-контроль объектов окружающей среды (воды, воздуха, почв), анализ пищевых продуктов и сырья для их изготовления, медицина, геология, металлургия, химическая промышленность, научные исследования.

аас «квант-2а» – прибор с пламенным атомизатором и системой коррекции фона на основе дейтериевой лампы с полым катодом. Позволяет проводить анализ атомно-абсорбционным и атомно-эмиссионным методами. Спектрометр может быть оборудован ртутно-гидридным генератором для определения As, Se, Sb, Hg, проточно-инжекционным блоком, позволяющими на порядок повысить чувствительность и достоверность анализа в образцах со сложной матрицей. Имеется устройство автоматичского ввода проб-автосэмплер.

Программное обеспечение (Windows 95/98/NT) сохраняет автоматически устанавливаемые параметры настройки и калибровки спектрометра. Выполнение поджига племени, регулирование расхода газов, контроль и обеспечение безопасности, а также управление ГРГ, БПИ и автосэмплером осуществляется автоматически.

Аас «квант- Z.эта»- прибор с электротермическим атомизатором (графитовой печью). Обладает высоко-эффективной коррекцией помех, основанной на обратном эффекте Зеемана. Управление прибором и обработка информации производятся с помощью компьютера. Графитовые печи с пиролитическим покрытием позволяют определять крайне низкие концентрации элементов в растворах и обеспечивают стабильность результатов.

Технические характеристики базовых моделей

| Основные параметры | «Квант-2А» | «квант- Z.эта» |
| --- | --- | --- |
| Спектральный диапазон, нм | 190–800 | 190–800 |
| Диапазон измерения оптической плотности, Б | 0–3 | 0–2 |
| Температура нагрева атомизатора, оС |  | От 5 до 3000 |
| Используемый газ |  | Аргон |
| Коэффициент фонового поглощения | 0,003–0,01 |  |
| Габариты, мм | 1110х565х440 | 1060х405х415 |
| Масса, кг | 70 | 130 |

Метрологические параметры спектрометров «КВАНТ»

| Элемент | «Квант-2а» | «Квант- Z.эта» |
| --- | --- | --- |
| Символ | Длина волны, нм | Предел обнаружения, мкг/л | Характеристическая концентрация, мкг/л | Предел обнаружения, мкг/л | Характеристическая масса, пг |
| Ag | 328,1 | 0,3 | 13 | 0,01 | 0,2 |
| Al | 309,3 | 15 | 400 | 0,2 | 4 |
| As | 193,7 | 50; 0,05(**) | 300; 0,12(**) | 0,7 | 4,5 |
| Au | 242,8 | 2 | 50 | 0,1 | 1,5 |
| b | 249,8 | 250 | 5000 | 70 | 800 |
| ba | 553,6 | 10 | 120 | 0,4 | 5 |
| Be | 234,9 | 0,3 | 8 | 0,03 | 0,4 |
| Bi | 223,1 | 10 | 150 | 0,3 | 4,5 |
| Ca | 422,7 | 0,4 | 7 | 0,1 | 10 |
| Cd | 228,8 | 0,2 | 5 | 0,01 | 0,08 |
| Co | 240,7 | 3 | 40 | 0,2 | 1,7 |
| Cr | 357,9 | 1,5 | 40 | 0,06 | 0,8 |
| Cs | 852,1 | 300 (Э) | 4000 | 0,5 | 7 |
| Cu | 324,7 | 0,4 | 15 | 0,1 | 2 |
| Dy | 421,2 | 30 | 300 | 2,8 | 30 |
| Er | 400,8 | 30 | 260 | 4,5 | 60 |
| Fe | 248,3 | 2 | 40 | 0,15 | 1,5 |
| Ga | 287,4 | 50 | 600 | 0,5 | 6 |
| Ge | 265,1 | 100 | 800 | 1 | 10 |
| Hg | 253,7 | 40; 0,006(*) | 1000; (0,4*) | 0,005*** | 80 |
| In | 303,9 | 10 | 120 | 0,4 | 7,5 |
| Ir | 264 | 300 | 500 | 3 | 35 |
| K | 766,5 | 0,3;1(Э) | 5 | 0,02 | 0,3 |
| Li | 670,8 | 0,3; 0,1(Э) | 7 | 0,18 | 2 |
| Mg | 285,2 | 0,05 | 1,5 | 0,008 | 0,12 |
| Mn | 279,5 | 0,6 | 20 | 0,02 | 0,3 |
| Mo | 313,3 | 10 | 140 | 0,2 | 3 |
| Na | 589 | 0,2; 0,1(Э) | 3 | 0,05 | 0,6 |
| Ni | 230 | 3 | 60 | 0,4 | 7 |
| Os | 290,9 | 100 | 800 | 70 | 800 |
| P | 213,6 | 20000 | 120000 | 200 | 2300 |
| Pb | 217 | 2 | 50 | 0,1 | 2 |
| Pd | 247,6 | 3 | 60 | 0,8 | 11 |
| Pt | 265,9 | 20 | 500 | 3 | 45 |
| Rb | 780 | 2(Э) | 20 | 0,08 | 1 |
| Rh | 343,5 | 3 | 50 | 0,5 | 6 |
| Ru | 349,9 | 20 | 300 | 1,8 | 22 |
| Sb | 217,6 | 10; (0,1**) | 180; (0,18**) | 0,5 | 6,5 |
| Se | 196 | 70; 0,1(**) | 600; (0,2**) | 1 | 8 |
| Si | 251,6 | 60 | 1000 | 2 | 23 |
| Sn | 224,6 | 30 | 350 | 1 | 13 |
| Sr | 460,7 | 0,7 | 20 | 0,12 | 1,8 |
| Tb | 432,7 | 700 | 8000 | 0,3 | 5,0 |
| Te | 214,3 | 10; 0,1(**) | 100 (0,2**) | 1 | 12 |
| Ti | 364,3 | 30 | 600 | 4 | 44 |
| Tl | 276,8 | 6 | 120 | 0,3 | 4 |
| V | 318,4 | 30 | 500 | 1,3 | 17 |
| Zn | 213,9 | 0,2 | 4 | 0,01 | 0,17 |

Примечания:

Прибор «Квант-2А» позволяет определять также следующие элементы: Ce, Gd, La, Lu, Nb, Nd, Pr, Re, Sm, Ta, Tm, Y, U, W.

Характеристической называется масса, вызывающая 1% поглощения света.

* «Метод холодного пара» с генератором ртутно-гидридным ГРГ-107.

** С генератором ртутно-гидридным ГРГ-107;

*** С генератором ртутно-гидридным ГРГ-106.

Э Атомно-эмиссионный метод.

Анализатор ртути РА-915 с пиролитической приставкой ПИРО-915

Метод: Атомно-абсорбционная спектрометрия.

Принцип работы: Навеска пробы вводится в пиролитическую приставку ПИРО-915, где происходит атомизация содержащейся в пробе ртути при высокой температуре. Концентрация ртути определяется методом беспламенной атомной абсорбции на анализаторе РА-915+ по величине интегрального аналитического сигнала с учетом предварительно установленного градуировочного коэффициента. Двухсекционный атомизатор ПИРО-915 состоит из испарителя и нагретого реактора, в котором происходит каталитическая деструкция соединений матрицы пробы. После пиролизатора нагретый до 800 ОС газовый поток сразу поступает в кювету анализатора. Влияние оставшихся примесных соединений устраняется благодаря собственной селективности анализатора РА-915+ (зеемановская коррекция неселективного поглощения). Неселективное поглощение, абсорционность которого менее 1,3 абсорбционных единиц, не приводит к появлению аналитического сигнала. Это позволяет увеличить навеску пробы и, тем самым, повысить чувствительность анализа без промежуточного накопления ртути в сорбционных ловушках. Отсутствие холодных коммуникаций и ловушек дыма между пиролизатором и кюветой позволяет избежать сорбции ртути на них, и, тем самым, улучшить воспроизводимость и правильность анализа.

Технические характеристики

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Допустимые навески проб | 10–300 мг |
| Верхняя граница диапазона измерений | 5 мг/кг |
| Время анализа | 50–70 с |
| Скорость прокачки воздуха | 1–5 л/мин |
| Габариты и масса анализатора | 460x210x110 мм, 7,5 кг |
| Габариты и масса приставки ПИРО-915 (без блока питания) | 350x300x1 50 мм, 7,5 кг |
| Питание анализатора | 220В, 15 Вт |
| Питание приставки ПИРО-915 | 220 В, 300 Вт |

Анализатор содержания ртути ЮЛИЯ-2МЦ

Микропроцессорный высокочувствительный прибор предназначен для измерения малых концентраций ртути при испытаниях на безопасность любой продукции. Содержания ртути определяется в водных растворах, а также в других средах (после предварительной подготовки). При объёмах проб 10 см3- диапазон измеряемых концентраций от 0,1 нг/см3.

Технические характеристики

Непламенный атомно-абсорбционный метод анализа микропроб

Встроенный микропроцессорный блок с индикацией режимов работы и выдачей результатов анализа в единицах концентрации или содержания

Автоматизированный процесс калибровки и поверки анализатора

Высокая надежность

| Чувствительность, нг/см3 | 0,5 |
| --- | --- |
| Диапазон измерений, нг/см3 | от 1,5 до 15 |
| Предел относительной погрешности измерений, % | 20 |
| Объем пробы для анализа, см3 | 2 |
| Время измерения, мин | 1 |
| Условия эксплуатации: атмосферное давление, мм.рт.ст. температура воздуха, оС относительная влажность воздуха при 25 оС, не более, % | от 630 до 800 от 15 до 35 80 |
| Электропитание, В/ВА | 220/22 |
| Габариты, мм | 420х185х175 |
| Масса, кг | 4,5 |

Анализатор содержания ртути ЮЛИЯ-5К

Предназначен для определения (без концентрирования) содержания ртути в пищевых продуктах и продовольственном сырье, в питьевой воде, объектах окружающей среды на уровне показателей безопасности.

Принцип действия прибора основан на методе атомной абсорбции в модификации «метод холодного пара». Конструктивно выполнен в виде портативного переносного прибора с цифровой индикацией результатов измерений (с автоматическим запоминанием) в единицах массовой концентрации ртути; прост и удобен в эксплуатации.

Технические характеристики

| Диапазон измеряемых массовых концентраций ртути (без концентрирования), мкг/дм3 | от 0,1 до 10,0 |
| --- | --- |
| Погрешность анализатора в диапазонах, % от 0,1 до 1,0 мкг/дм3 от 1,0 до 10,0 мкг/дм3 | ±25 ±15 |
| Время одного измерения не более, мин | 2 |
| Объем пробы, см3 | 2 |
| Масса, не более, кг | 3 |
| Габариты, мм | 450х300х100 |

Прибор имеет встроенный интерфейс RS 232 для связи с компьютером. Это значительно повышает его сервисные возможности. Поставляемое с анализатором программное обеспечение позволяет производить градуировку прибора, расчет градуировочных кривых, при этом можно визуально наблюдать измерение оптической плотности в кювете в реальном времени. В режиме измерения массовой концентрации производится статистическая обработка результатов измерений, расчет относительной и абсолютной погрешности. В процессе измерения осуществляется оперативный контроль сходимости, воспроизводимости и точности. Результаты измерений сохраняются в базе данных и выводятся на принтер в виде стандартного протокола измерений.

Атомно-абсорбционные спектрометры Perkin Elmer
ААnalyst 200 и ААnalyst 400

Атомно-абсорбционные спектрометры ААnalyst 200/400 устанавливают новые стандарты в области анализа элементного состава материалов. Это первые серийные приборы с реальной двухлучевой Эшеле – оптической системой. ААnalyst 200, имеющий встроенную систему управления с графическим интерфейсом и сенсорным экраном, кардинальным образом меняет представления о методе атомной абсорбции с пламенной атомизацией. ААnalyst 400 – атомно-абсорбционный спектрометр, дающий полную автоматизацию пламенного и печного вариантов АА при безупречных параметрах.

Оптическая система

Фотометр: реальная двухлучевая система Эшеле. Оптика с защитными покрытиями, в изолирующем защитном корпусе с возможностью продувки инертным газом.

Монохроматор: схема Эшеле, фокусное расстояние -300 мм, площадь решетки – 36x185 мм, 79 линий/мм с углом блеска 76°. Кварцевая призма 95x40 мм, 60°, диапазон 189–900 нм, спектральное разрешение 0,12 нм на 200 нм. Детектор: широкодиапазонный сегментированный полупроводниковый детектор, интегрированный с малошумящим СМОS массивом зарядовых усилителей.

Автоматический выбор ламп: 4-ламповый держатель со встроенным блоком питания для ламп с полым катодом и безэлектродных. Программный контроль выбора лампы и ее юстировки. Элементы и аналитические параметры автоматически распознаются для ламп PerkinElmer Lumina™.

Система сбора и обработки данных ААnalyst 400

Полный компьютерный контроль спектрометра и дополнительных систем ввода с использованием программного пакета AA WinLab32 и WinLab32 ES (21 CFR Part 11) в среде Microsoft® Windows 2000 или ХР® для сбора, обработки и хранения данных. Время интегрирования 0,1–60 с с шагом 0,1 с. Встроенная статистика. Использование до 15 градуировочных растворов, перекалибровка – по одному раствору.

Габариты: 70х65х65 см; 49 кг. HGA 900–32х47х97 см; 43 кг с автодозатором.

Атомно-абсорбционные спектрометры ААnalyst 600/700/800

Применения и достоинства атомно-абсорбционной (АА) спектрометрии для анализа элементного состава материалов давно и хорошо известны, формализованы, узаконены и привычны. Известно и об основных недостатках метода – трудоемкость, длительность анализа. Минимизировать недостатки и усилить накопленный потенциал метода призваны оптимизированные системы для всех атомно-абсорбционных применений ААnalyst 700 и ААnalyst 800 – первые полностью системно-интегрированные атомно-абсорбционные спектрометры, дающие полную автоматизацию пламенного и печного вариантов АА при безупречных параметрах, а также оптимизированная система для печного анализа ААnalyst 600.

Оптическая система

Фотометр: реальная двухлучевая система (однолучевая для Зеемановской графитовой печи в моделях 600/800). Оптика с защитными покрытиями, в изолирующем защитном корпусе. Монохроматор: схема Литтрова, с автоматическим выбором длины волны и ее сканированием, диапазон 190–870 нм, решетка -1800 линий/мм, с двумя углами блеска на 236 нм и 597 нм. Площадь решетки – 64x72 мм. Номинальная линейная дисперсия 1,6 нм/мм. Фокусное расстояние -267 мм. Спектральная ширина щели 0,2, 0,7 и 2,0 нм, автоматический выбор высоты и ширины щели. Детектор: широкодиапазонный сегментированный полупроводниковый детектор, интегрированный с малошумящим СМ0S массивом зарядовых усилителей.

Автоматический выбор ламп: 8-ламповый держатель со встроенным блоком питания для ламп с полым катодом и безэлектродных. Компьютерный контроль выбора лампы и ее юстировки. Элементы и аналитические параметры автоматически распознаются для ламп PerkinElmer Lumina™.

Система сбора и обработки данных

Полный компьютерный контроль спектрометра и дополнительных систем ввода с использованием программного пакета AA WinLab, WinLab32 ES (21 CFR Part 11) работающим в среде Microsoft® Windows 2000 или ХР® плюс сбор, обработка и хранение данных. Оперирует с поглощением (от -0,500 до 2,000 А), концентрациями, интенсивностями. Время интегрирования 0,1–60 с с шагом 0,1 с. Усреднение, измерение площади и высоты пика. Встроенная статистика. Возможность использовать до 30-ти градуировочных растворов, перекалибровка – по одному раствору.

Габариты: 110х65х70 см (104 с автодозатором). Вес: Система охлаждения (модели 600, 700 и 800) -18 кг. Модель 700–147 кг; Модель 800–187 кг; Модель 600–184 кг.

ИСП спектрометры Perkin Elmer ОРТIМА 5100/5200/5300

Атомно-эмиссионные ИСП спектрометры серии Optima 5X00™ DV отвечают требованиям максимальной продуктивности. При высокой скорости анализа приборы этой серии обеспечивают непревзойденную точность и надежность полученных результатов, гибкость при разработке методик. Данные приборы оптимальны для лабораторий, анализирующих большое количество сложных образцов. В одновременных спектрометрах серии Optima 5X00™ DV с твердотельным матричным патентованным детектором использованы все преимущества оптической схемы хорошо известной серии приборов Optima и последние достижения технологии.

Варианты конфигурации системы Optima 5X00

| Конфигурация | SСD детектор | Кросс – диспеснер | Длина волны |
| --- | --- | --- | --- |
| Optima 5100™ DV | один | один | 167–403 нм |
| Optima 5200™ DV | один | один | 167–403 нм и 421, 610, 670, 766 нм |
| Optima 5300™ DV | два | два | 167–782 нм |
| Optima 5300™ V | два | два | 167–782 нм |

*- Может быть достроен с помощью второго детектора до полного диапазона (167–782 нм)

**- Только радиальный обзор плазмы.

ИСП спектрометр Optima 2100 DV

Атомно-эмиссионный спектрометр Optima 2100™ DV новое достижение в технологии ИСП, сочетает производительность и надежность одновременных систем и гибкость, присущую последовательным системам. Является хорошим решением для лабораторий средней загруженности.

Примеры пределов обнаружения Optima 2100 DV

| Элемент | Предел обнаружения ррb (3σ) | Элемент | Предел обнаружения ррb(3σ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn | 0,2 | Сг | 0,25 |
| As | 2,0 | Аl | 0,9 |
| B | 1,0 | Ве | 0,09 |
| Cd | 0,1 | Сu | 0,4 |
| Pb | 1,0 | Fе | 0,1 |
| Mo | 0,5 | Мn | 0,1 |
| Se | 4,0 | Sb | 2,0 |

Спектрофотометры фирмы SHIMADZU

Спектрофотометры UV-1601 / UV-1601РС / UV-1700. Серия двухлучевых сканирующих портативных спектрофотометров для заводских, природоохранных и санитарных лабораторий. Приборы сочетают в себе высокие оптические характеристики, простоту управления и экономичность. Управление осуществляется с помощью встроенной клавиатуры; вводимые параметры и результаты измерений отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Возможно подключение персонального компьютера. Модель UV-1601РС управляется только с помощью персонального компьютера.

Приборы выполнены по двухлучевой схеме. Монохроматор с голографической дифракционной решеткой обеспечивает высокое качество результатов измерений. В целях увеличения сроков службы в условиях химической лаборатории оптическое отделение герметизировано, используется кварцевое покрытие оптики и мембранная клавиатура из материала, устойчивого к воздействию кислот и растворителей.

Система управления проста и позволяет сканировать спектр, измерять при выбранных длинах волн оптические плотности и их отношения, процент пропускания и концентрации. Результаты запоминаются и отображаются на ЖК-дисплее или мониторе РС и могут быть выведены на принтер. Программное обеспечение представляет расширенные возможности для управления прибором с РС в сканирующем режиме, для количественных и кинетических измерений.

Современная электроника вместе с высокоэнергетичным монохроматором обеспечивают высокую стабильность и линейность показателей.

Спектрофотометры могут оснащаться термостатируемыми многопозиционными держателями кювет с ручной или автоматической сменой образцов, автодозатором, проточными кюветами или другими приставками.

Технические характеристики

| Оптическая система | Двухлучевая, кварцевое покрытие оптики |
| --- | --- |
| Спектральный диапазон, нм | 190 -1100 |
| Ширина выделяемого спектрального интервала | 1 нм для UV-1700; 2 нм для UV-1601/РС |
| Рассеяние | <0.05%Т при 200 и 340 нм |
| Погрешность измерений по шкале длин волн, нм | <1 |
| Стабильность, Б/час | <0,001 |
| Интерфейсы для РС и принтера | Стандартные |
| Габариты, мм | 420 х 297 х 190 |
| Масса, кг | 18 |

Спектрофлуориметр RF-1501 обладает высокой чувствительностью и скоростью сканирования. Управление прибором осуществляется с помощью встроенной клавиатуры; вводимые параметры и результаты измерений отображаются на жидкокристаллическом дисплее (320x200 точек). Система интегральных IC-карт позволяет использовать стандартные методики выполнения измерений и сохранять создаваемые пользователем методики. Возможно подключение внешнего РС через стандартный интерфейс RS-232.

Дополнительная комплектация: автосамплер АSС-5, насос 1500, устройство термостатирования ячейки ТВ-85, держатели ячеек различного типа.

Спектрофлуориметр RF-5301РС

Используется для решения как научно-исследовательских, так и рутинных задач. Управление прибором и обработка результатов осуществляются только с помощью персонального компьютера и специализированного программного обеспечения PopupScan и SheedBox через стандартный интерфейс RS-232.

Решение научно-исследовательских и прикладных задач упрощается при использовании различных вспомогательных аксессуаров: микро-кювет, устройств термостатирования ячеек, камеры для твердых образцов, проточных кювет, поляризующего устройства и др.

Технические характеристики

| Наименование | RF-1501 |  | RF-5301РС |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник излучения |  | Ксеноновая лампа 150 Вт |  |
| Диапазон возбуждения, нм |  | 220–900 |  |
| Диапазон регистрации, нм | 220–750 |  | 220–750(900) |
| Ширина выделяемого спектрального интервала, нм | 10или20 |  | 1,5; 3; 5; 10; 15; 20 |
| Точность установки длины волны, нм | ±5 |  | ±1,5 |
| Отношение сигнал/шум |  | 300 для рамановских линий дистил. воды |
| Регулировка чувствительности |  | 2-х ступенчатая, 1/2 |
| Скорость сканирования, нм/мин | макс. 3700, А ступени | макс. 5500, 7 ступеней |
| Дифракционная решетка | гологр.F/2,4; 900штр./мм | гологр.F/2,5; 1300штр./мм |
| Детектор |  | фотоумножитель |  |
| Электропитание |  | 120/220 В, 400 ВА |  |
| Масса, кг | 23 |  | 43 |
| Условия эксплуатации |  | температура от 10 до 35 °С, влажность от 40 до 80% |

3.5. Фотометрические приборы

Фотометр фотоэлектрический КФК-3–01

Функции, выполняемые прибором КФК-3–01, по сравнению с ранее выпускаемым КФК-3:

Ввод и хранение в памяти, в т.ч. и после выключения прибора, коэффициента факторизации, концентрации и значений оптических стандартных растворов;

Диалог с оператором – отображение ошибок оператора, подсказка на индикаторе в процессе работы;

Измерение концентраций при градуировке по одному или шести стандартным растворам;

Измерение активности с возможностью просмотра хода реакции и выбора линейного участка;

Выход на «рабочий режим»; автоматический учет времени выхода, измерение и учет сигнала при неосвещенном фотоприемнике, выдача звукового сигнала;

Возможность подключения ПЭВМ и принтера.

Технические характеристики

| Спектральный диапазон, нм | от 315 до 990 |
| --- | --- |
| Спектральный интервал, выделяемый монохроматором фотометра | не более 5 нм |
| Пределы измерения: |
| коэффициента пропускания, % | 0,1 -100 |
| оптической плотности | 0–3 |
| Источник излучения | лампа галогенная КМГ 12–10 |
| Питание фотометра | от сети переменного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±1) Гц |
| Габаритные размеры, мм | 500x360x165 |
| Масса, кг | 14 |

Фотометр концентрационный малогабаритный
переносной КФК-5М

Фотометр предназначен для проведения различных химических анализов растворов.

Фотометр обеспечивает: в сельском – хозяйстве – проведение химического анализа вод, кормов, мочи на содержание нитратов, фосфатов, магния, марганца, калия; в экологических службах – проведение более 30 различных видов анализов воды.

Наличие режима измерения концентрации, по факту и, по стандарту позволяет использовать фотометр также в различных областях пищеперерабатывающей, химической промышленности, геологии, биохимии и др.

Технические характеристики

|  | Пределы измерения |
| --- | --- |
| Коэффициентов пропускания, % | 1 -100 |
| Оптической плотности | 2–0 |
| Концентрации | 0,001–9999 |
| Спектральный диапазон, нм | 400–980 |
| Светофильтры, нм | 400, 440, 490, 540, 670, 590, 750, 870, 980 |
| Основная абсолютная погрешность, % | 1 |

Анализаторы Флюорат-02

Флюорат-02 – автоматизированный анализатор для определения нефтепродуктов, фенолов, ПАВ, тяжелых металлов в питьевых, природных, и сточных водах, воздухе, почве и пищевых продуктах, а также для определения ферментов, гормонов, витаминов, биогенных аминов и т.п.

Флюорат-02 – базовый прибор для группы аналитических методов: флуориметрии, фотометрии, хемилюминометрии.

Эта универсальность позволяет аналитику подобрать оптимальный метод определения каждого компонента. Методы выбраны таким образом, чтобы достоверно определять в долях 1/2 установленного ПДК и обеспечить максимально простую пробоподготовку. Например, пробоподготовка при анализе нефтепродуктов и ПАВ занимает 2–3 мин, фенолов – 5–7 мин.

В памяти анализатора находятся названия выполняемых методик, способы обработки результатов измерений и калибровочные коэффициенты. Концентрация определяемого компонента отображается на встроенном дисплее.

Прибор имеет RS 232 порт для связи с компьютером. Программное обеспечение позволяет обрабатывать результаты анализа и управлять работой прибора.

Флюорат-02 комплектуется наборами для анализа различных компонентов. В набор входят методика, кювета, светофильтры, стандартный образец, спецрастворы.

Технические характеристики

| Наименование | 02-ЗМ | 02–2М | Панорама |
| --- | --- | --- | --- |
| Модификация | Базовая | Расширенная | Исследовательская |
| Спектральный диапазон, нм | от 220 до 650 | от 220 до 680 | от 220 до 730 |
| Типы кювет | К10, К20, К40 | К10, К20, К40 | К10 |
| Электропитание, В | 220/12 | 220/12 | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 10 | 60 |
| Габариты, мм | 300x300x90 | 300x300x90 | 300x300x90 |
| Масса, кг | 8 | 10 | 17 |

Флюорат-02 Панорама – самый сложный прибор данного типа. Он предназначен для научных исследований, хроматографического анализа и работы в составе многокомпонентных автоматических измерительных комплексов.

Анализатор нефтепродуктов в воде «НЕВОД»

Прибор предназначен для измерения массовой концентрации нефтепродуктов в сточных и природных водах методом инфракрасной фотометрии в соответствии с действующими методиками ПНДФ 14.1:2.5–95 или РД 52.24.476–95. Применяется в нефтяной и нефтехимической промышленности, на предприятиях автомобильного, морского и железнодорожного транспорта. Используется службами энерго-водо- и газоснабжения, а также службами контроля состояния окружающей среды.

Основные особенности

Малые габариты и масса, позволяющие при наличии автономного источника питания производить измерения в полевых условиях.

Возможность оперативного введения в память встроенного процессора калибровки по эталонному раствору нефтепродуктов любого состава.

Возможность проведения анализа при использовании различных способов экстрагирования и пробоподготовки.

Анализатор «Невод» может комплектоваться экстракторами различных типов, вспомогательным оборудованием (воронки, хроматографические колонки и т.п.) и стандартными растворами нефтепродуктов.

В комплект поставки входят: концентратомер с двумя кюветками; блок питания; подставка для колбы.

Технические характеристики

| Диапазон измеряемых значений нефтепродуктов в воде, мг/л | 0,04–100 |
| --- | --- |
| Абсолютная погрешность, мг/л (N-измеряемая концентрация) | 0,02+0,05х N |
| Объем колбы экстрактора, мл | 600;2000 |
| Объем измерительной кюветы концентратомера, мл | 2,7 |
| Рабочий диапазон температур, С0 | 10–35 |
| Габариты, мм: концентратомер экстрактор блок питания | 250х125х80 230х200х550 140х80х65 |
| Масса: концентратомер, кг экстрактор, кг блок питания, кг | 1,7 5,0 0,7 |

Анализатор нефтепродуктов АН-2

Анализатор АН-2 предназначен для определения содержания нефтепродуктов в воде. Анализатор может быть использован для приборного обеспечения РД 52.24.476–95 «Методические указания. ИК—фотометрическое определение нефтепродуктов в воде».

Диапазон измерения содержания нефтепродуктов в четыреххлористом углероде от 2 до 100 мг/л, что обеспечивает измерение содержания нефтепродуктов в воде в поддиапазонах: от 0,05 до 1,0 мг/л; от 1,0 до 10,0 мг/л; от 10,0 до 100,0 мг/л; от 100,0 до 1000,0 мг/л.

Время экстрагирования нефтепродуктов из пробы воды четыреххлористым углеродом при работе экстракторов в автоматическом режиме –5 мин. 30 с ± 30 с.

Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности концентрирования не превышает ±2 мг/л при изменении содержания нефтепродуктов в четыреххлористом углероде от 2 до 10 мг/л и ±3 мг/л при изменении от10 до 100 мг.л.

Концентратомер нефтепродуктов ИКН-025

Концентратомер нефтепродуктов ИКН-025 предназначен для измерения содержания нефтепродуктов в сточных и природных водах, а также в почвах и донных отложениях. Работа прибора основана на ИК фотометрическом методе измерения, включающим экстракцию нефтепродуктов четыреххлористым углеродом, хроматографическую очистку экстракта и измерение массовой концентрации углеводородов.

Область применения- лаборатории экологического контроля, службы водоканала, санитарно эпидемиологичекские станции.

Технические данные

| Метод измерения | Оптический с длиной волны 3,42 мкм |
| --- | --- |
| Способ подготовки пробы | Экстракция нефтепродуктов с помощью СС14 либо С2С14 |
| Предел обнаружения нефтепродуктов в воде | От 0,02 мг/дм3 |
| Диапазон измерения нефтепродуктов в СС14 | О-500 мг/дм3 |
| Абсолютная погрешность | ± (1+0,02х Концентрация) мг/дм3 |
| Быстродействие | 10 сек. |
| Цифровой выход | RS-232 |
| Калибровка | Нуль и одна точка поверочного раствора |
| Объем кюветы | 2 мл |
| Рабочий диапазон | +100С….+350С |
| Относительная влажность | До 98% (без конденсации) |
| Питание | Адаптер (-220/+5В) |
| Габаритные размеры, мм | 200х200х70 |
| Масса | Менее 1 кг |

Комплект поставки:

Концентратомер ИКН-025 + адаптер -220/+5В+кювета;

Паспорт с отметкой о метрологической поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки;

Штатив + хроматографические колонки (6 шт.) (по заказу);

ГСО 7248–96 состава раствора нефтепродуктов в СС14 (комплект –5 ампул) (по заказу);

Экстрактор, блок управления, делительная воронка (по заказу).

Колориметры фирмы HANNA

портативность и малый вес – монопараметровые колориметры идеальны для проведения анализов in situ. Настольные колориметры весят 700 г, имеют габариты 23x17x7 см. Портативные приборы с индексом «С» поставляются в современном кейсе с комплектом аксессуаров.

экспрессность и простота проведения анализа – поместить исследуемый образец в кювету, добавить несколько капель или порошок реагента и снять показания. Кювета снабжена защитным колпачком для предотвращения мешающего влияния внешнего света.

низкая стоимость анализа – каждый колориметр укомплектован кюветами. Реактивы поставляются по выбору по 100 или 300 штук в упаковке, их низкая стоимость обеспечивает экономичность анализов.

Настольные мультипараметровые колориметры серии С 200

Колориметры серии С 200 позволяют измерять до 36 параметров.

Большой удобный ЖК-дисплей выдает результаты анализа непосредственно в единицах концентрации, а также служит для самодиагностики, руководящих инструкций и подсказок пользователю.

Колориметры имеют гнездо для сетевого питания от адаптера, но могут также работать от батареи на 9В, что позволяет проводить анализы и в полевых условиях.

«Приборы снабжены РЗ-232- портом для подключения к компьютеру.

Измерительная кювета специальной конструкции обеспечивает точность измерений.

Прибор «зануляется» по анализируемому образцу, благодаря чему повышается точность измерений.

Компактность (размеры 23x17x7 см) и малый вес (около 700 г).

Монопараметровые колориметры

| Определяемый параметр | Диапазон концентраций | Разрешение | Метод (реагент) |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 0,02.. 1,00 мг/л | 0,01 мг/л | Алюминон |
| Аммоний, НR | 0,5.. 50,0 мг/л | 0,1 мг/л | Несслера |
| Аммоний, SMR | 0,06.. 9,99 мг/л | 0,01 мг/л | Несслера |
| Аммоний, LR | 0,04..3,00 мг/л | 0,01 мг/л | Несслера |
| АПАВ | 0,04..3,50 мг/л | 0,01 мг/л | в соответствии с МВАЗ |
| Бром | 0,08..8,00 мг/л | 0,01 мг/л | N,N-диэтил-n-фенилендиамин |
| Гидразин | 15..400мкг/л | 1 мкг/л | n-диметиламинобезальдегид |
| Диоксид хлора | 0,02..2,00 мг/л | 0,01 мг/л | хлорфеноловый красный |
| Железо, НR | 0,04..5,00 мг/л | 0,01 мг/л | Фенантролин |
| Железо, SHR | 0,01..5,00 мг/л | 1 мкг/л | Фенантролин |
| Железо, LR | 15..400мкг/л | 0,01 мг/л | ТРТZ(2,4,6-три-(2-пиридил)-1,3,5-триазин) |
| Жесткость Са, LR | 0,15..2,70 мг/л | 0,01 мг/л | calmagite |
| Жесткость Мg, LR | 0,15.. 2,00 мг/л | 1/5 мг/л | колориметрический |
| Жесткость общ., НR | 7.. 250/500/750 мг/л | 0,1 мг/л | ЕРА 13.01 |
| Иод | 0,2.. 12,5 мг/л | 0,01/0,1 мг/л | N,N-диэтил-n-фенилендиамин |
| Калий | 0,50.. 50,0 мг/л | 0,1 мг/л | Турбидиметрический |
| Кислород раств. | 0,2.. 10,0 мг/л | 0,01 мг/л | модификация метода Винклера |
| Кремния диоксид | 0,03..2,00 мг/л | 0,1 мг/л | гетерополисоединение (синь) |
| Марганец, НR | 0,2.. 20,0 мг/л | 1 мкг/л | окисление периодатом |
| Марганец, LR | 2..300мкг/л | 0,01 мг/л | ПАН |
| Медь, НR | 0,03..5,00 мг/л | 0,001 мг/л | 2,2'-бицинхониновокислый калий |
| Медь, SLR | 0,010.. 1,500 мг/л | 0,1 мг/л | 2,2'-бицинхониновокислый калий |
| Молибден | 0,4..40,0 мг/л | 0,01 г/л | меркаптоуксусная кислота |
| Никель, НR | 0,04.. 7,00г/л | 0,001 мг/л | Фотометрический |
| Никель, LR | 0,015.. 1,000 мг/л | 0,01 мг/л | ПАН |
| Нитрат | 0,8..30,0 мг/л | 1 мг/л | восстановление кадмием |
| Нитрат, НR | 5.. 100 мг/л | 1 мг/л | восстановление кадмием |
| Нитрит, НR | 5.. 150 мг/л | 0,001 мг/л | сульфатжелеза (II) |
| Нитрит, SLR | 0,003..0,600 мг/л | 0,01 мг/л | Диазотирование |
| Нитрит, LR | 0,02..0,35 мг/л | 0,001 мг/л | Диазотирование |
| Серебро | 0,010..1,000 мг/л | 1 мг/л | Кадион 2Б |
| Сульфат | 2.. 150 мг/л | 0,1 мг/л | Турбидиметрический |
| Фосфат, НR | 1,0.. 30,0 мг/л | 0,01 мг/л | Аминокислота |
| Фосфат, LR | 0,05..2,50 мг/л | 0,1 мг/л | аскорбиновая кислота |
| Фосфор | 0,3..15,0 мг/л | 0,1 мг/л | Аминокислота |
| Фторид, НR | 0,5..20,0 мг/л | 0,01 мг/л | SPADNS |
| Фторид, LR | 0,05..2,00 мг/л | 0,01 мг/л | SPADNS |
| Фторид, SLR | 0,02..2,00 мг/л | 0,01 мг/л | SPADNS |
| Хлор свободный | 0,04..2,50 мг/л | 0,01мг/л | DPD(N,N-диэтил-n-фенилендиамин) |
| Хлор свободный | 0,02..5,00 мг/л | 0,01/0.1 мг/л | DPD(N,N-диэтил-n-фенилендиамин) |
| Хлор свобод., SLR | 0,004..0,500 мг/л | 0,001 мг/л | DPD(N,N-диэтил-n-фенилендиамин) |
| Хлор свобод., SHR | 2..500 мг/л | 1/10 мг/л | DPD(N,N-диэтил-n-фенилендиамин) |
| Хлор общий, SLR | 0,004..0,500 мг/л | 0,001 мг/л | DPD + Kl |
| Хлорид | 0,6..20,0 мг/л | 0,1 мг/л | тиоционат меди (II) |
| Хром (VI), НR | 5.. 1000мкг/л | 1 мкг/л | дифениленкарбогидразид |
| Хром (VI), LR | 1..300 мкг/л | 1 мкг/л | дифениленкарбогидразид |
| Цветность | 10..500 РtCo | 10..500 РtCo | Хлорплатинат |
| Цианид | 0,005..0,200 мг/л | 0,001 мг/л | пиридин-пиразалон |
| Циануровая к-та | 2., 80 мг/л | 1 мкг/л | Турбидиметрический |
| Цинк | 0,03..3,00 мг/л | 0,01 мг/л | цинкон |

Мультипараметровые колориметры

Определяемые параметры

хлор, свободный и общий (0.04–2.50/0.05–3.50 мг/л)

хлор, свободный и общий (0.02–5.00/0.02–5.00 мг/л, высокоточный)

хлор, свободный и общий НР (0.06–9.99/0.07–9.99 мг/л)

хлор, свободный и общий ЗНР (0.05–10.00/0.05–10.00 мг/л, высокоточный)

хлор свободный/общий и рН

циануровая кислота и рН

кальций и магний НR (12–400 мг/л Са, 4–150 мг/л Мg, по СаСО3)

общая жесткость LR и рН

общая жесткость LR и железо LR

железо LR и марганец LR

железо LR и рН

железо LR, общая жесткость LR и рН

свободный и общий хлор, общая жесткость LR, железо LR и рН

свободный и общий хлор, мутность (0.50... 9.99 FNU, 10.0... 50.0 FNU)

Котельные Аl, NН+4, Вг2, Сl2, СlO2, Сг(VI), Сu, N2Н4, Fе, Мо, NO3-, NO2-, раств. О2 рН, РО43-, SiO2, Zn

Экология NН+4, Сl2, Сг(VI), цвет., Сu, цианур. к-та, Мо, Ni, NО3-, NO2-,О2, рН, РО43-, Р, SiO2, Аg, Zn

Сточные воды NН+4, Сl2, NО3-, NО2, N общ. РО43-, Р общ., ХПК

Бассейны, SPA Вг2, Сl2, СlO2, Сu, циануровая к-та, Са жесткость, Fе, озон, рН, щелочность

Полный анализ Аl, NН4+, Вг2, Сl2, СlO2, Сг(VI), цветность, Сu, СN-, циануровая к-та, F-, Са/Мg жесткость, N2Н4,l2, Fе, Мn, Мо, Ni, NО3-, NО2-, растворенный О2, рН, РО43-, Р, SIО2, Аg, Zn

Полный анализ Аl, NН4+, Вг2, Сl2, СlO2,Сг (VI) цветность, Сu, СN-, циануровая к-та, Р, Са/Мg жесткость, + ХПК адаптер N2Н4, l2, Fе, Мn, Мо, Ni, NО3-, NO2-, растворенный О2, рН, РО43-, Р, SiO2, Аg, Zn, ХПК

Определение хпк

Химическое потребление кислорода (ХПК) один из наиболее важных и востребованных анализов. «HАNNА Instruments» предлагает комплексное решение задачи быстрого определения ХПК на основе готовых реакционных сред HI 93745, ХПК-реактора С9800 и нового мульти-параметрового колориметра С99. Просто отберите в пробирку с реагентом несколько мл образца, поместите на 1–2ч в реактор и затем определите значение ХПК на колориметре непосредственно в мг/ л. Термореактор позволяет разместить одновременно до 25 проб. Помимо анализа ХПК, С99 позволяет определять еще до 36 дополнительных параметров.

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Влияние ЭМП |
| --- | --- | --- | --- |
| 0…150 мг/л О2(Н.К.) | 1 мг/л О2 | ± 4 мг/л О2 при 150 мг/л | ± 1 мг/л О2 |
| 0...1500 мг/л О2(С.К.) | 1 мг/л О2 | ± 22 мг/л О2при 1000 мг/л | ± 1 мг/л О2 |
| 0...15000 мг/л О2 (В.К.) | 10 мг/л О2 | ± 220 мг/л О2, при 1000 мг/л | ± 10 мг/л О2 |

Мутномеры фирмы HANNA

Фирма «НАNNА» предлагает несколько моделей мутномеров: портативный HI 93703 и стационарный LР2000, работающие на принципе прямого угла рассеяния ИК-излучения (890 нм), а также мультипараметровые колориметры HI 93114 и HI 93102, определяющие помимо мутности еще целый ряд параметров (см. «Колориметры»). Измерения производятся в формазиновых единицах мутности (FTU), соответствующих нефелометрическим единицам мутности (FTU): 1 FTU = 1 NTU.

HI 93703

портативный турбидиметр, соответствующий стандарту ISO 7027

HI 93703 – портативный микропроцессорный турбидиметр, обеспечивающий лабораторную точность измерений и в полевых условиях. Прибор работает в широком диапазоне от 0 до 1000 FTU (NTU), для большей точности измерительный диапазон разбит на 2 поддиапазона: от 0 до 50 FTU с разрешением 0,01 FTU и от 50 до 1000 FTU с разрешением 1 FTU.

Фотодиодный источник излучения. В отличие от других турбидиметров источником излучения в HI 93703 является инфракрасный фотодиод, имеющий длительный срок службы и обеспечивающий постоянную интенсивность излучения в течение всего срока. Максимум испускания находится при 890 нм, что обеспечивает требуемую интенсивность рассеянного света даже в образцах с низкой мутностью, а также уменьшает мешающее влияние окраски растворов.

Простота. Прибор предельно прост в эксплуатации. Все операции выполняются с помощью четырех кнопок. Сообщения о неисправностях отражаются в виде кодов ошибок на дисплее.

Хранение калибровочных данных, HI 93703 отвечает требованиям GLP (good laboratory practice), он автоматически сохраняет данные последней калибровки. Простым нажатием кнопки эти данные вместе с датой и временем проведения калибровки выводятся на дисплей.

Новая модификация HI 93703–11 дополнительно снабжена интерфейсом RS-232, памятью на 200 измерений и имеет возможность калибровки по трем точкам (0, 10 и 500 FTU).

| Диапазон измерения | 0,00/..50,00 FTU /50.. 1000 FTU |
| --- | --- |
| Разрешение | 0,01/1 FTU |
| Погрешность | +0,5 FTU или +5% (наибольшее) |
| Источник излучения | высокоэмиссионный ИК-фотодиод |
| Детектор излучения | силиконовая фотоячейка |

Колориметр Spectroquant Multy и тест-наборы

| Наименование/параметры | Диапазон измерения (Multy) | Количество тестов | Кювета (Ø) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spectroguant® Колориметр Multy |  |  |  |
| Азот общий, кюветный тест | 0. 05–15.0 мг/л N | 25 | 16 мм |
| Алюминий | 20–700 мкг/л Аl | 350 | 24мм |
| Аммоний, кюветный тест | 10–2000 мкг/л NH4-Н | 25 | 16мм |
| Аммоний, кюветный тест | 0.20–8.00 мг/л NН4-N | 25 | 16мм |
| Аммоний, кюветный тест | 4.0–80.0 мг/л NН4-N | 25 | 16мм |
| Аммоний | 0.02–1.30 мг/л NH2-N | 500 | 24мм |
| Аммоний | 1.0–50.0 мг/л NH4-N | 100 | 16мм |
| Бор, кюветный тест | 0.05 –2/00 мг/л В | 25 | 16 мм |
| БПК, кюветный тест | 0.5–3000 мг/л БПК | 50 | 16мм |
| Бром | 0.01 -5. 00 мг/л Вr2 | 200 | 24мм |
| Галогенсодержащие ОС (АОХ), кюветный тест | 0.05 -2.00 мг/л АОХ | 25 | 16 мм |
| Гидразин | 10 -1200 мкг/л N2Н4 | 100 | 24мм |
| Железо, кюветный тест | 0.05 -4.00 мг/л Fе | 25 | 16мм |
| Железо | 0.01 -2.00 мг/л Fе | 250 | 24мм |
|  | 0.01 -2.00 мг/л Fе | 1000 |  |
| Железо | 0.10 -5. 00 мг/л Fе | 150 | 16 мм |
| Жесткость общая, кюветный тест | 5 -215 мг/л Са | 25 | 16 мм |
| Жесткость остаточная, кюветный тест | 0.50 -5.00 мг/л Са | 25 | 16 мм |
| Иод | 0. 10 -5.00 мг/л I2 | 200 | 24 мм |
| Кадмий, кюветный тест | 25–1000 мкг/л Сd | 25 | 16мм |
| Кадмий | 5 -500 мкг/л Сd | 55 | 24 мм |
| Калий, кюветный тест | 5.0 -50.0 мг/л К | 25 | 16 мм |
| Калий, кюветный тест | 30 -300 мг/л К | 25 | 16 мм |
| Кальций, кюветный тест | 10 -250 мг/л Са | 25 | 16мм |
| Кальций | 5- 160 мг/л Са | 100 | 16мм |
| Кремний | 0.05 -4.00 мг/л Si | 300 | 24мм |
| Кремний | 5 -500 мг/л Si | 100 | 16 мм |
| Летучие органические кислоты, кюветный тест | 50 -3000 мг/л | 100 | 16мм |
| Магний, кюветный тест | 5.0–75.0 мг/л Мg | 25 | 16мм |
| Марганец, кюветный тест | 0.10 -5.00 мг/л Мn | 25 | 16мм |
| Марганец | 0.05 -1.80 мг/л Мn | 250 | 24мм |
| Марганец | 0.05 -6.00 мг/л Мn | 500 | 24мм |
| Медь, кюветный тест | 0.05 -8.00 мг/л Сu | 25 | 16 мм |
| Медь | 0.10–6.00 мг/лСu | 250 | 16мм |
| Молибден, кюветный тест | 0.02 -1.00 мг/л Мо | 25 | 16мм |
| Монохлорамин | 0.10- 5.00 мг/л Сl2 | 150 | 24мм |
| Мутность | 1–100 FAU |  | 16мм |
| Мышьяк | 5 -100 мкг/л As | 30 |  |
| Натрий, кюветный тест | 100-ЗООмг/л Nа | 25 | 16 мм |
| Никель, кюветный тест | 0.10–6.00 мг/л Ni | 25 | 16 мм |
| Никель | 0.05 -5.00 мг/л Ni | 250 | 24 мм |
| Нитрат, кюветный тест | 0.5 -15.0 мг/л NО3-N | 25 | 16мм |
| Нитрат | 0.5 -15.0 мг/л NО3-N | 100 | 16 мм |
| Нитрит, кюветный тест | 10 -700 мкг/л NO2-N | 25 | 16мм |
| Нитрит | 5–400мкг/л NО2-N | 335 | 24мм |
|  | 5–400мкг/л NO2-N | 1000 |  |
| Озон | 0.02 -2.00 мг/л O3 | 200 | 24 мм |
|  | 0.02 -2.00 мг/л O3 | 1200 |  |
| Олово, кюветный тест | 0. 10 -2. 50 мг/л Sn | 25 | 16 мм |
| Органический углерод о. (ТОС), кюветный тест | 5.0 -80.0 мг/л ТОС | 25 | 16 мм |
| Органический углерод о. (ТОС), кюветный тест | 50–800 мг/л ТОС | 25 | 16мм |
| Оптическая плотность | 2.5–2500.0 А |  |  |
| ПАВ (анионные), кюветный тест | 0.05–2.00 мг/л МВАS | 25 | 16мм |
| ПАВ (катионные), кюветный тест | 0.05–1.50 мг/л СТАВ | 25 | 16мм |
| ПАВ (неионные), кюветный тест | 0.10–7.50 мг/л Triton X-100 | 25 | 16 мм |
| рН, кюветный тест | рН 6.4–8.8 | 280 | 16мм |
| Свинец, кюветный тест | 0.10–5. 00 мг/л Рb | 25 | 16мм |
| Свинец | 0.05 -5. 00 мг/л Рb | 50 | 24мм |
| Сульфат, кюветный тест | 5–250мг/л SO4 | 25 | 16мм |
| Сульфат, кюветный тест | 500 -500 мг/л SO4 | 25 | 16 мм |
| Сульфат, кюветный тест | 100 -1000 мг/л SO4 | 25 | 16 мм |
| Сульфид | 0.01 -1.50 мг/л S2- | 420 | 16 мм |
| Сульфит, кюветный тест | 1.0 -20.0 мг/л SO3 | 25 | 16 мм |
| Сульфит | 1.0–60.0 мг/л SO3 | 150 | 16мм |
| Фенол, кюветный тест | 0.10–2.50 мг/л фенола | 25 | 16 мм |
| Фенол | 0.10–5.00 мг/л фенола | 50–250 | 24 мм |
| Фосфат, кюветный тест (о. фосфор) | 0.05 -4.00 мг/л РО4-Р | 25 | 16 мм |
| Фосфат, кюветный тест (о. фосфор) | 0.5 -20.0 мг/л РO4-Р | 25 | 16мм |
| Фосфат, кюветный тест | 3.0 -100.0 мг/л РO4-Р | 25 | 16 мм |
| Фосфат | 0.01–2.50мг/л РО4-Р | 420 | 24 мм |
| Фосфат | 1.0–60.0 мг/л РO4-Р | 100 | 16 мм |
| Фторид, кюветный тест | 0. 10 -1.50 мг/л F | 25 | 16 мм |
| Фторид | 0. 10 -2.00 мг/л F | 100 | 16 мм |
| Хлор свободный, кюветный тест | 005 -5.00 мг/л Сl2 | 200 | 16 мм |
| Хлор свободный и общий, кюветный тест | 0.05 -5.00 мг/л Сl2 | 200 | 16 мм |
| Хлор свободный | 0.02 -3.00 мг/л Сl2 | 200 | 24мм |
|  | 0.02 -3.00 мг/л Сl2 | 1200 |  |
| Хлор общий | 0.02 -3.00 мг/л Сl2 | 200 | 24мм |
|  | 0.02 -3.00 мг/л Сl2 | 1200 |  |
| Хлор свободный и общий | 0.02 -3.00 мг/л Сl2 | 200 | 24мм |
| Хлора диоксид | 0.10 -5.00 мг/л СlO2 | 200 | 24мм |
| Хлорид, кюветный тест | 5 -125 мг/л Сl | 25 | 16мм |
| Хлорид | 10 -250 мг/л Сl | 100 | 16мм |
| ХПК, кюветный тест | 10 -150 мг/л ХПК | 25 | 16мм |
| ХПК, кюветный тест | 15–300 мг/л ХПК | 25 | 16 мм |
| ХПК, кюветный тест | 50 -500 мг/л ХПК | 25 | 16мм |
| ХПК, кюветный тест | 25–1500мг/л ХПК | 25 | 16 мм |
| ХПК, кюветный тест | 300–3500мг/л ХПК | 25 | 16 мм |
| ХПК, кюветный тест | 0.50 -10.00 г/л ХПК | 25 | 16 мм |
| Хромат, кюветный тест | 0.05 -2.00 мг/л Сг | 25 | 16 мм |
| Хромат | 10- 1400мкг/л Сг | 250 | 24 мм |
| Цветность | 1–1000 Р1/Со или НZ |  |  |
| Цианид, кюветный тест | 10–350мкг/л СN | 25 | 16 мм |
| Цианид | 5–200мкг/л СN | 100 | 24 мм |
| Цинк, кюветный тест | 25- 1000мкг/л Zn | 25 | 16мм |
| Цинк, кюветный тест | 0.02 -5.00 мг/л Zn | 25 | 16 мм |
| Щелочность общая, кюветный тест | 0.20–8.00ммоль/л | 90 | 16 мм |

Преимущества колориметра Spectroquant Multy

Свыше 100 параметров определения на одном приборе

Широкий спектр диапазонов измерения для каждого параметра

Возможность использования кюветных и реагентных тестов

Определение в соответствии со стандартами DIN/EN/ISO, IPA и APHA

Полное соответствие ISO 15705 и рекомендациям USEPA всех тестов на определение ХПК

Простота и экономичность анализа

Удобный для восприятия большой графический дисплей

Практичная упаковка для работы вне лаборатории

Панель управления устойчива к воздействию кислот и растворителей. Прибор полностью изолирован от попадания воды на электронные детали.

Для аналитического контроля (А Q А) фотометрической системы и метода могут быть использованию мнокомпонентные стандартные растворы, соответствующие стандартам NIST.

Фотометры фирмы WTW

PhotoLab® Spektral

PhotoLab® Spektral – это лабораторный спектрофотометр с высококачественной оптической системой на диодной матрице с диапазоном 330...850 нм и набором готовых методик для определения широкого диапазона компонентов: от Аl до Zn. Имеется возможность создания до 100 собственных методик, снятия спектра и кинетического анализа. Прибор прекрасно подходит для автоматизации существующих фотометрических методик ГОСТ, измерения мутности и цветности.

Технические характеристики

| Модель | PhotoLab® Spektral S6 | S6-A | PhotoLab® Spektral S12 | S12-A | PhotoLab® Spektral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Фотометр на светофильтрах |  |  |
| Фотодиодная матрица на | 6 длин волн |  |  |
| Длины волн, нм | 340, 445, 525, 550, 605, 690 |  |  |
| Функция Аuto-zего | Есть | Есть | Есть |
| Функция АutoSelekt | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание кювет | Есть | Есть | Есть |
| Типы кювет | Круглые | Круглые; 10,20, 50 мм | Круглые; 10,20, 50 мм |
| Аккумуляторная версия | Есть | Есть | Есть |
| Память и датирование | 500 записей с фиксацией даты/времени | 1000 записей с фиксацией даты/времени | 1000 записей с фиксацией даты/времени |
| Интерфейс | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
| Работа от аккумулятора (опция) | 1 рабочий день, защита от полной разрядки, зарядка при работе от сети | 1 рабочий день, защита от полной разрядки, зарядка при работе от сети | - |
| Дата/время | Встроенные часы/календарь | Встроенные часы/календарь | Встроенные часы/календарь |

Реагенты для фирменных методик

|  | Модель | Диапазон измерения | Кюветы | № по кат. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОХ1) | 00675 | 0.05–2.50 мг/л АОХ | ● | 252 023 |
| а-Ten анионные ПАВ | 14697 | 0.05–2.00 мг/л а-Ten | ● | 250 333 |
| Ag серебро | 14831 | 0.25–3.00 мг/г Ag | ■ | 250 448 |
| Al алюминий | 14825 | 0.020–1.20 мг/л Al | ■ | 250 425 |
| Antimony (сурьма) | см. методические указания |
| Arsenic (мышьяк): | см. методические указания |
| Ascorbic (аскорбиновая) | см. методические указания |
| Au золото | 14821 | 0.5–12.мг/л | ■ | 250 436 |
| В бор | 14839 | 0.050–0.800 мг/л В | ■ | 250 427 |
|  | 00826 | 0.05–2.00 мг/л В | ● |  |
| Br2 бром | 00605 | 0.02–7.50 мг/л В | ■ | 252 014 |
| C2H5OH спирт | 14965 | 0.40–5.00g/l alkohol | ● | 252 031 |
| С6Н5ОН фенол | 14551 | 0.10–2.50 мг/л С6Н5ОН | ● | 250 412 |
| Са кальций | 14815 | 5–160 мг/л Са | ■ | 250 428 |
|  | 00858 | 10–250 мг/л Са | ● |  |
| Cd кадмий | 14834 | 0.025–1.000 мг/л Cd | ● | 250 314 |
| Сl хлорид | 14730 | 5–125 мг/л Сl | ● | 250 353 |
|  | 14897 | 2.5–250 мг/л Сl | ■ | 250 491 |
| Сl2 хлор | 00595 | 0.05–7.50 мг/л Сl2 | ● | 250 419 |
|  | 00597 | 0.05–7.50 мг/л Сl2 | ● | 250 420 |
|  | 00598/1 | 0.010–7.50 мг/л Сl2 | ■ | 250 010 |
|  | 00598/2 | 0.010–7.50 мг/л Сl2 | ■ | 252 011 |
|  | 00599 | 0.010–7.50 мг/л Сl2 | ■ | 252 012 |
|  | 00602 | 0.010–7.50 мг/л Сl2 | ■ | 252 013 |
|  | 14828 | 0.02–7.50 мг/л Сl2 | ■ | 250 429 |
|  | 14732 | cм. СlО2 диоксид хлора/хлор/озон |
| СlО2 диоксид хлора |  |  |  |  |
|  | 00608 | 0.020–7.50 мг/л СlО2 | ■ | 252 017 |
|  | 14732 | см. СlО2 диоксид хлора/хлор/озон |
| СlО2 диоксид хлора/хлор/озон |  |  |  |  |
|  | 14732 | 0.025–5.00 мг/л СlО2 0.025–5.00 мг/л Сl2 0.025–5.00 мг/л О3 | ■ | 250 400 |
| CN цианид (свободный и легко высвобождаемый цианид) |
|  | 14561 | 0.010–0.500 мг/л CN | ● | 250 344 |
|  | 09701 | 0.002–0.500 мг/л CN | ■ | 250 492 |
| Cr хром (шестивалентный и общий хром) |
|  | 14552 | 0.05–2.00 мг/л Cr | ● | 250 341 |
|  | 14758 | 0.01–3.00 мг/л Cr | ■ | 250 433 |
| CrО3 для гальванических бань: см. безреагентные методики |
| Сu медь | 14553 | 0.05–8.00 мг/л Сu | ● | 250 408 |
|  | 14767 | 0.02–6.00 мг/л Сu | ■ | 250 441 |
| Сu для гальванических бань: см. безреагентные методики |
| F фторид | 14557 | 0.10–1.5 мг/л F | ● | 250 365 |
|  | 145981) | 0.20–20.0 мг/л F | ■ |  |
| Fе железо | 14549 | 0.05–4.00 мг/л Fe | ● | 250 349 |
|  | 14896 | 1.0–50.0 мг/л Fe | ● | 250 361 |
|  | 14761 | 0.005–5.00 мг/л Fe | ■ | 250 435 |
|  | 00796 | 0.010–5.00 мг/л Fe | ● |  |
| Галогены (общие) см. хлорид |
| Hazen (цветность) см. безреагентные методики: цветность |
| Heavy metals (тяжелые металлы): см. Pb, Cd Cr |
| Н2О2 перекись водорода |  |  |  |  |
|  | 14731 | 2.0–20.0 мг/л Н2О2 | ● | 250 402 |
| НСНО формальдегид | 14500 | 0.10–8.00 мг/л НСНО | ● | 250406 |
|  | 14678 | 0.02–8.00 мг/л НСНО | ■ | 250 331 |
| I2 йод | 00606 | 0.020–7.50 мг/л I2 | ■ | 252 015 |
| I2 number (йодное число): см. безреагентные методики: цветность |
| К калий | 14562 | 5.0–50.0 мг/л К | ● | 250 407 |
|  | 00615 | 30–300 мг/л К | ● | 252 020 |
| Мg магний | 14684 | 5.0–50.0 мг/л Мg | ● | 250 345 |
|  | 00815 | 5.0–75.0 мг/л Мg | ● |  |
| Мn марганец | 14770 | 0.01–10.0 мг/л Мn | ■ | 250 442 |
|  | 00816 | 0.10–5.0 мг/л Мn | ● | 252 035 |
| Маnganate (манганат): см. методические указания |
| Мо молибден | 00860 | 0.02–1.00 мг/л Мо | ● |  |
| N2H4 гидразин | 09711 | 0.005–2.00 мг/л N2H4 | ■ | 250 493 |
| NTotal общий азот |  |  |  |  |
|  | 14537 | 0.5–15.0 мг/л NTotal (120 оС, 1 h) | ● | 250 358 |
|  | 14763 | 0.5–150 мг/л NTotal (120 оС, 1 h) | ● | 250 494 |
|  | 00613 | 0.5–15.0 мг/л NTotal (120 оС, 1 h) | ● | 252 018 |
| Nа натрий | 00885 | 10–300 мг/л Nа | ● |  |
| NH4 аммоний | 14739 | 0.01–2.000 мг/л NH4- N 0.01–2.600 мг/л NH4+ | ● | 250 495 |
|  | А5/25 | 0.20–8.00 мг/л NH4- N 0.25–10.0 мг/л NH4+ | ● | 250 323 |
|  | 14544 | 0.5–16.0 мг/л NH4- N 0.6–21.0 мг/л NH4 | ● | 250 329 |
|  | 14559 | 4.0–80.0 мг/л NH4- N 5–100 мг/л NH4 | ● | 250 424 |
|  | 14752 | 0.01–3.00 мг/л NH4- N 0.01–3.90 мг/л NH4 | ■ | 250 426 |
|  | 00683 | 2.0–160 мг/л NH4- N 2.6–206 мг/л NH4 | ■ | 252 027 |

●= Кодированные круглые кюветы с реактивами ■= Комплект реактивов для прямоугольных кювет

1)АОХ – хлорорганические соединения

Фотометры пламенные фирмы JENWAY

Модели РFР7 и РFР7/С – низкотемпературные пламенные фотометры с одним каналом испускания и прямым получением цифровых показателей, позволяющие определять концентрации калия (К) и натрия (Na) в растворах путем фотометрических измерений пламени, в которое вводится анализируемый раствор. Применение дополнительных специальных фильтров дает возможность определять также содержание лития (11), бария (Ва) и кальция (Са).

Приборы разработаны для химической, металлургической промышленности, предприятий водоснабжения, сельского хозяйства, медицинских, исследовательских и образовательных учреждений. Надежны и просты в эксплуатации.

Фотометры снабжены полуавтоматической системой поджига пламени и автоматической системой прекращения подачи горючего газа при угасании пламени. Искра генерируется автономным устройством зажигания, смонтированным внутри приборов.

В комплект поставки входят компрессор, необходимая арматура для подключения, комплект запасных частей и приспособления для чистки прибора.

Технические характеристики

|  | РFР7 | РFР7/C |
| --- | --- | --- |
| Диапазон |  | 120–160 мМоль/л (линейный) 0–10,0 мМоль/л К |
| Предел обнаружения | Na 0,2 ppm K 0,2 ppm Li 0,25 ppm Ca 15 ppm Ba 30 ppm | - - Li 0.25 ppm Ca 15 ppm Ba 30 ppm |
| Воспроизводимость | 1% коэффициент вариации для 20 последовательных образцов при концентрации Nа 10 ррm |
| Линейность | Лучше, чем 2% при концентрации 3 ррm Na и К и 5 ррm Li |
| Избирательность | Взаимное влияние Na, К и Li при одинаковой концентрации с определяемым элементом составляет менее 0,5% |
| Стабильность | Лучше, чем 2%, при постоянном распылении образца 10 ррm |
| Дрейф нулевого сигнала | Меньше 2% в час |
| Расход образца | От 2 до 6 мл/мин |
| Линейный выход | Номинал 1 В при показании 100,0 |
| Прогрев | Пламя должно гореть 15 мин для достижения указанных выше характеристик |
| Электропитание | 90–125 В или 190–250 В, 50 / 60 Гц |
| Воздух | Свободный от влаги и жиров, 6 л/мин при 1–2 кг/см2 |
| Рабочий газ | Пропан, бутан, природный газ, сжиженный нефтяной газ |
| Условия эксплуатации | От15°Сдо35°С |
| Габариты | 420x360x300 мм |
| Масса | 8 кг |

Одноканальный пламенный фотометр,
модель М410 фирмы Sherwood Scientific

Фотометр М410 является одноканальным низкотемпературным пламенным фотометром, предназначенным для определения содержания натрия, калия и кальция в жидких средах в лабораторных условиях, С помощью дополнительно устанавливаемых фильтров возможно также определение содержания лития, бария, цезия, рубидия, стронция. Фотометр снабжен цифровым дисплеем. Его конструкция обеспечивает надежную и бесперебойную работу в течение длительного времени, легкость и простоту в обслуживании.

Технические характеристики

| Диапазоны измерений массовой концентрации натрия, калия: | от 0.3 до 100 мг/дм4 |
| --- | --- |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении массовой концентрации натрия, калия С: | ± (0.02 С+0.3) мг/дм3 |
| Расход пробы: | 6 мл/мин |
| Время прогрева: | не более 30 минут |
| Продолжительность однократного измерения: | не более 20 секунд |
| Требования к анализируемым пробам: | водные растворы, однородные и не слишком вязкие |
| Электрическое питание: | от 198 до 264 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность: | 20В*А |
| Условия эксплуатации: |  |
| температура окружающего воздуха: | от 10 до 35 °С |
| относительная влажность: | от 30 до 85% при 35 °С |
| Габаритные размеры: | 510x390x345 мм |
| Масса: | 9.5 кг |

Для работы фотометра М410 требуется чистый, сухой свободный от паров масла сжатый воздух, подаваемый под давлением 1 кгс/см2 (98 кПа), при этом его расход составляет 6 л/мин. Указанные параметры обеспечиваются при подключении к фотометру воздушных компрессоров модели 851 или 855, поставляемых компанией по дополнительному заказу.

Для работы фотометра М410 требуется сжиженный газ в баллоне (пропан, бутан или смесь пропан/бутан), подаваемый через редуктор под давлением 2.1 кгс/см2 (206 кПа), или природный газ от газовой сети.

3.6. Вольтамперометрические приборы

Анализаторы вольтамперометрические серии АКБ

Анализаторы вольтамперометрические АКВ-07 МК и АКВ-07 с твердотельными электродами – современные микропроцессорные приборы, предназначеные для качественного и количественного анализа различных объектов на содержание ионов тяжелых металлов и токсичных элементов:

Сd, Рb, Zn, Сu, Вi, Тl, Аg, Со, Ni, Sn, Fe, Hg, Аs, Мn, Sb, Сг, I и др.

Объекты исследования

Объекты окружающей среды: вода, почва, воздух

Биологические объекты

Технические характеристики

| Диапазон измерения массовой концентрации (по Си»), мг/дм3 * | 1х10–5–1,0 |
| --- | --- |
| Предел обнаружения (по Си»), мг/дм3 * | 5x10–6 |
| Предел допускаемых значений относительного СКО результатов измерений, % | 4 |
| Габариты, не более, мм | 370x270x235 |
| Масса, кг | 6 |
| Номер по каталогу | 1–01–001 |

*) При времени накопления 60 с.

Диапазон измерения может быть существенно расширен за счет увеличения времени накопления элементов на электроде, а также концентрирования или разбавления пробы.

Анализаторы вольтамперометрические серии АКБ по своим техническим и метрологическим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Методическое, программное и техническое обеспечение адаптировано к решению различных задач контроля качества. К основным особенностям относятся: применение в конструкции вращающихся твердотельных электродов, исключающих использование ртути и газов и предварительную подготовку; возможность определения нескольких элементов одновременно в одной пробе; уникальная чувствительность.

Подключение АКБ к компьютеру обеспечивает автоматизацию процедуры измерений (от задания условий измерения в соответствии с выбранной методикой до полной обработки результатов, включая отображение вольтамперограмы на дисплее (принтере), формирование протоколов измерений, отчетов и баз данных). В память компьютера введены стандартные методики выполнения измерений.

Программный комплекс «Р01АВ-3.0» обеспечивает работу в сети в режиме «клиент-сервер» (в т.ч. передачу и прием по сета протоколов измерений).

Анализатор вольтамперометрический ТА-4

Автоматизированный анализ методом вольтамперометрии проб пищевых и сельскохозяйственных продуктов, экологических и биологических объектов.

Определяемые примеси: Zn, Сd, Рb, Сu, Нg, Аs, Fе, Sе, Sb, Sn, Вi, Мn, Со, Ni, Аu, I, Аg, витамины В1, В2, С, фенол и др.

Особенности анализатора:

Одновременный анализ 3-х проб

Возможность эксплуатации без вытяжки, благодаря встроенному фильтру

Перемешивание раствора путем стабилизированной вибрации индикаторного электрода

Встроенная УФ – лампа для устранения мешающего влияния О2 и разрушения органических веществ

Эффективный способ отмывки электрохимической ячейки

Возможность обработки анализируемых растворов инертным газом и озоном

Одновременное определение Zn, Сd, Рb, Сu

Программный способ реализации ВА-анализа

Надежное и удобное крепление электродов, исключающее контакт оператора с рабочей поверхностью электрода

Технические характеристики:

Чувствительность,	5 · 10–11 А

Определяемые концентрации	0,00005–10 мг/дм3

Воспроизводимость аналитических сигналов	1–5 %

Продолжительность одновременного анализа трех подготовленных проб	5–30 мин.

Четыре формы разверток поляризующего напряжения.

3.7. Система капиллярного электрофореза

Капель-Анализатор воды

Прибор реализует очень эффективный метод разделения и анализа сложных смесей – капиллярный электрофорез. Капиллярный электрофорез – новый, развивающийся метод анализа, позволяющий за один ввод пробы получить информацию о целой группе анализируемых компонентов.

Принцип метода состоит в разделении компонентов смеси при движении под действием электрического поля по капилляру. Микроколичества анализируемой смеси вводят в капилляр, предварительно заполненный буфером. После подачи на концы капилляра высокого напряжения компоненты смеси начинают двигаться по капилляру с разной скоростью, зависящей от их структуры, заряда и молекулярной массы, и соответственно, в разное время достигают детектора, установленного у выходного конца капилляра. Полученная электрофореграмма представляет собой последовательность пиков, каждый из которых, как и в хроматограмме, соответствует строго определенному веществу и характеризуется временем миграции. Таким образом, капиллярный электрофорез позволяет за один анализ идентифицировать и количественно определить несколько компонентов смеси.

КАПЕЛЬ – первая отечественная система капиллярного электрофореза, обеспеченная методиками выполнения измерений анионного и катионного состава воды.

Прибор существует в трех основных модификациях: КАПЕЛЬ-103, КАПЕЛЬ-104, КАПЕЛЬ-105.

Система капиллярного электрофореза КАПЕЛЬ-103

Автоматизированный анализатор анионов, катионов в питьевой, природой и сточной воде (продолжительность анализа, включая подготовку пробы-15 минут, расход реактивов-0,01 мл.), а также консервантов и кофеина в безалкогольных (соки, газированные напитки) и алкогольных (сухие вина, пиво) напитках (расход реактивов-0,01 мл на анализ, подготовка пробы к анализу заключается в дегазации центрифугированием, продолжительность пробоподготовки и анализа-20 минут).

Каждая из методик выполнения измерений является метрологически аттестованной.

Система капиллярного электрофореза КАПЕЛЬ-104

Прибор снабжен устройством автоматической подачи анализируемых образцов. Длина волны регистрации фиксированная – 254 нм.

Система капиллярного электрофореза КАПЕЛЬ-105

Перспективная модель прибора, разработана на базе КАПЕЛЬ-104, дополнительно снабжена системой жидкостной термостабилизации капилляра и монохроматором, позволяющим проводить регистрацию эллектрофореграмм на любой длине волны в диапазоне от 190 до 380 нм.

|  | КАПЕЛЬ-103 | КАПЕЛЬ-103 РТ | КАПЕЛЬ-104 | КАПЕЛЬ-104 Т | КАПЕЛЬ-105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотометрический детектор | 254 нм | 190–380 нм |
| Высоковольтный блок | 25 кВ, сменной полярности |
| Ввод пробы | Давлением или электрокинетический |
| Смена проб | ручная | Автоматическая с автосемплером на 10 входных и выходных пробирок |
| Промывка | Автоматическая |
| Капилляр | Кварцевый (длина 30–100 см, диаметр 25, 50, 75 или 100 мкм) |
| Охлаждение капилляра | Принудительное воздушное | Жидкостное | Принудительное воздушное | Жидкостное | Жидкостное |
| Питание | ~220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая Мощность, Вт | 60 | 80 | 90 | 110 | 150 |

3.8. Спектрометры рентгенофлуоресцентные

Кристалл-дифракционный вакуумный сканирующий спектрометр «Спектроскан Макс-GV»

Наиболее универсальный и совершенный прибор серии. Обеспечивает определение с высокой чувствительностью содержания любых элементов от 11Na до 94Рu в широком диапазоне концентраций – от низших пределов до 100 %. Образцы при измерениях расположены вне вакуума, что позволяет без специальной пробoподготовки и шлюзования анализировать образцы как в твердом состоянии, так и порошкообразные и жидкие. Отсутствует необходимость во внешних системах охлаждения, подачи газовах смесей, жидкого азота.

Основные особенности:

Габариты настольного прибора;

Комплексное управление от компьютера;

Полная автоматизация измерений и обработки результатов;

Простота и удобство в эксплуатации;

Высокая надежность и низкая стоимость обслуживания;

Абсолютная безопасность персонала.

Оснащение прибора:

Рентгеновская трубка мощностью 200 Вт с боковым выходом излучения;

Пять автоматически сменяемых кристаллов-анализаторов;

Двухкамерный детектор излучения;

Автоматизированное многопозиционное устройство пробозагрузки.

Портативные спектрометры

В разумной степени сочетают два способа выделения аналитического сигнала – дифракция на кристалле (WDХ) и энергодисперсионный (ЕDХ). Аналитические характеристики не хуже, чем у мощных и дорогих стационарных установок. Комплексное управление от компьютера, хорошо проработанное программно-методическое обеспечение.

Приборы не требуют технического обслуживания. Эффективно используются для решения как специализированных задач, так и для рутинного анализа однотипных образцов. Уникальные возможности по использованию в мобильных передвижных лабораториях и экспедициях.

Модели:

«Спектроскан Макс-G» – кристалл-дифракционный (WDХ) сканирующий от 20Са до 94Рu;

«Спектроскан Макс-GF2Е» – кристалл-дифракционный (WDХ) сканирующий от 20Са до 94Рu + два фиксированных энергодисперсионных (ЕDХ) канала на любые 2 элемента от 12Мg до 94Рu;

«Спектроскан Макс-FЕ» – энергодисперсионных (ЕDХ) фиксированный на любые 3 элемента от 12Мg до 20Са.

Спектрометры рентгенофлуоресцентные серии
«СПЕКТРОСКАН МАКС»

Технические характеристики

|  | Спектроскан Макс-GV | Спсктроскан Макс-G | Спектроскан Макс-FЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализируемые элементы | от 11Na до 92U | от 20Ca до 92U | любые 3 элемента от 12 Mg до20Ca |
| Типы образцов | жидкие, твердые, порошки, фильтры пленки |
| Пределы обнаружения, L % (за 100 с, легкая матрица) | Na-1х10–1 Mg-1х10–2 Al-1х10–3 Si, P, Cd, Pb-5х10–4 S, Ti, V, Cr-1х10–4 Со, Ni-5х10–5 | Ca, Ti, V-1х10–3 Сo, Ni, Fe – 1x10—4 Ag, Cd, Sn-5x10–3 | S – 5x10–4 P – 2x10–3 Cl – 4x10–3 |
| Диапазон определяемых концентраций: без спец. пробоподготовки со спец. пробоподготовкой | от 5 L до 100% от 0,005 L | от 5 L до 100% от 0,05 L | от 5L до 100% от 0,05 L |
| Энергетическое разрешение | 9 эВ (Si Ka) 60 эВ (Fe Ka) | 60 эВ (Fe Ka) | 100 эВ |
| Режим на рентгеновской трубке | Ua=50 кВ Ia=4 мА Р=200 Вт | Ua=40 кВ Ia=100 мкА Р=4 Вт | Ua=5 кВ Ia=150 мкА Р=0,75 Вт |
| Способ выделения спектральных линий | Сканирующий по Иоганссону кристалл-дифракционный | Энергодисперсионный |
| Кристалл-анализатор | LiF (200), C, PET, KAP, ML (44E) | LiF (200), графит | Нет |
| Аппаратная погрешность | 0,5% |  |  |
| Пробозагрузочное устройство | Автоматическое на 16 образцов: 14 диаметром до 20 мм и 2 образца с вращением диаметром до 40 мм | На один образец диаметром 40мм |
| Габариты и масса: |  | 18 кг | 12 кг |
| спектрометрический блок | 550х450х450 мм, 70 кг |
| Блок высоковольтного |  |  |  |
| Источника питания | 240х440х450 мм, 30 кг |
| Блок вакуумного насоса | 130х200х320 мм, 15 кг |
| Электропитание | 220/380 В, 50 Гц | 100–240 В/40–60 Гц |
| Потребляемая мощность | 850 Вт | 90 Вт | 70 Вт |

3.9. Хроматографы

Хроматографическая система «СТАЙЕР-СD»
(ионный хроматограф)

Хроматографическая система «Стайер-СD» с кондуктометрическим детектированием предназначена для качественного и количественного анализа неорганических (F-, СI-, N03-, N02-, Вr-, SО42-, РО43-, Li+, Na+, NН4+, K+, Мg2+, Са2+, Sr2+ и др.) и органических ионов в водных растворах и водах различного происхождения (природных, сточных, питьевых, в т.ч. бутилированных).

Основные определяемые ионы и пределы их обнаружения

| Тип иона | Название | Диапазон, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Анионы | Фторид Хлорид Нитрат Сульфат Фосфат | От 0,10 От 0,10 От 0,10 От 0,10 От 0,10 |
| Катионы | Натрий Аммоний Калий Магний Кальций Стронций | От 0,10 От 0,10 От 0,10 От 1,0 От 1,0 От 1,0 |

Основные особенности:

Высокая чувствительность, воспроизводимость и скорость анализа (15–20 мин для /анионов);

Полимерный жидкостной тракт;

Возможность установки любых типов колонок и работы в одно- и двухколоночном вариантах;

Микропроцессорный контроль работы модулей системы;

Система подавления фоновой электропроводности;

Компьютерный комплекс сбора, обработки и хранения хроматографических данных;

Высокая надежность и простота обслуживания.

В таблице приведен нижний предел обнаружения основных минеральных ионов при прямом вводе образца. Образцы с концентрацией указанных ионов более 100 мг/л перед анализом рекомендуется разбавлять.

Методическое обеспечение для хроматографической системы «Стайер-СD» предусматривает анализ широкого спектра ионов в пробах вод, воздуха и почв.

Жидкостный хроматограф «Хромос ЖХ-301»

Выполнен в виде блочно-модульной конструкции, позволяющей путем наращивания числа модулей или их замены реализовать все многообразие методов жидкостной хроматографии: изократический и градиентный варианты, ионную и обращенно-фазовую хроматографию с различными типами детекторов.

Используемые насосы фирмы LАВ Аlliаnсе (США) отличаются высокой надежностью в работе, химической инертностью материалов тракта, стабильностью потока элюента.

Используются детекторы собственных разработок кондуктометрический, амперометрический) или известных зарубежных и отечественных фирм (спектрофотометрический, флюориметрический, рефрактометрический).

Используются дозаторы фирмы Rheodyne, признанного лидера в разработке подобных устройств.

Простое и удобное в использовании программное обеспечение, интуитивно понятный интерфейс позволяет очень быстро освоить работу с программным обеспечением «Хромос».

Могут быть использованы любые типы и размеры отечественных и импортных колонок.

Применение:

Определение анионов (F-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, SO2–4 и т.д.);

Определение щелочных и щелочноземельных металлов;

Определение аминов;

Определение карбоновых кислот (муравьиная, уксусная, пропионовая).

Автоматизированный газовый хроматограф
«Кристалллюкс-4000М»

Предназначен для автоматизированных физико-химических исследований широкого круга объектов (вода, воздух, пищевая, фармацевтическая, нефтехимическая продукция, технологические и другие газы). Существует 10 основных моделей хроматографа, адаптированных под конкретные задачи потребителей.

Автоматизированы все основные операции: ввод пробы, контроль температуры термостатов, расхода газа-носителя и вспомогательных газов, автоматического поджига детекторов, процесса горения. Обработка хроматографической информации производится с помощью программы «NetChrom».

При этом один компьютер в реальном масштабе времени может работать с несколькими (до 8) аналитическими блоками. Обмен информацией – по стандартному интерфейсу RS-232.

Технические характеристики

| Диапазон температур термостата колонок, °С | от t окр.среды до 400 |
| --- | --- |
| Температурная стабильность, °С | 0,1 |
| Максимальное количество изотерм | 5 |
| Скорость охлаждения (в диапазоне от 400 до 50 °С), мин | 16 |
| Газ-носитель: |  |
| расход, не более, мл/мин | 100 |
| входное давление, не более, МПа | 0,4 |
| Габариты, мм | 540х440х400 |
| Масса, кг | 35 |

Аппаратно-программный комплекс на базе автоматизированного многоканального газового хроматографа «КРИСТАЛЛ-2000М»

Предназначен для автоматизированного анализа сточных и поверхностных вод и тд.

Возможности хроматографов:

Одновременная работа с двумя колонками различных типов: капиллярных и насадочных;

Четырехканальное детектирование с автоматическим перераспределением потока элюата между детекторами;

Возможность использования полного набора детекторов;

Полная автоматизация: от ввода пробы, контроля параметров процессов до обработки данных анализа и выдачи результатов в виде документов.

Технические характеристики

| Диапазон температур термостата колонок, °С | от t окр. среды до 400 |
| --- | --- |
| Температурная стабильность, оС | 0,1 |
| Максимальное количество изотерм | 3 |
| Скорость нагрева (в диапазоне от 400 до 50 °С), мин | 12 |
| Скорость охлаждения (в диапазоне от 400 до 50 °С), мин | 16 |
| Газ-носитель: расход, не более, мл/мин | от 5 до 100 |
| входное давление, не более, МПа | от 0,35 до 0,45 |
| Габариты, мм | 577x440x403 |
| Масса, кг | 31 |

4. Лабораторное оборудование

4.1. Весы

Весы лабораторные

Лабораторные весы квадрантные (ВЛКТ), равноплечие (ВЛР) и тензометрические (ВЛТ) отечественного производства с ценой деления от 0,05 до 200 мг позволяют измерять массы от 150 г до 50 кг. Весы моделей ВЛТ имеют цифровой отсчет, полуавтоматическую калибровку, защиту от перегрузок, возможность работы от сети и от встроенного источника питания (9 В).

| Наимено-вание | Предел взвешивания, г | Цена деления, мг | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛР-200 | 200 | 0,05 | 2 |
| ВЛТ-150 | 150 | 1 | 4 |
| ВЛКТ-160 | 160 | 5 | 4 |
| ВЛКТ-500 | 500 | 10 | 4 |
| ВЛТ-510 | 510 | 10 | 4 |
| ВЛР-1 кг | 1000 | 10 | 3 |
| ВЛТ- 1500 | 1500 | 10 | 4 |
| ВЛР-1 0 кг | 10000 | 50 | 3 |
| ВЛКТ-2 кг | 2000 | 100 | 4 |
| ВЛТ-3100 | 3100 | 100 | 4 |
| ВЛКТ-5 кг | 5000 | 100 | 4 |
| ВЛТ-6100 | 6100 | 100 | 4 |
| ВЛР-50 кг | 50000 | 200 |  |

Весы для сыпучих материалов

Технические характеристики

| Наименование | ВСМ-5 | ВСМ-20 | ВСМ-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел взвешивания, г: наибольший наименьший | 5 0,1 | 20 1 | 100 5 |
| Размах показаний и предел допускаемой основной погрешности при наибольшем пределе взвешивания (НПВ), мг | ± 10 | ± 20 | ± 50 |
| Непостоянство показаний ненагруженных весов, не более, мг | 5 | 5 | 10 |
| Масса весов без штатива и совка, не более, г | 60 | 70 | 120 |

Электронные лабораторные тензометрические весы серии ВЛТЭ

Основной особенностью весов серии ВЛТЭ является использование в качестве чувствительных элементов тензодатчиков, действие которых основано на изменении электрического сопротивления проводников (тензорезисторов) при изменении механической нагрузки.

Весы серии ВЛТЭ выполнены с учетом последних достижений весоизмерительной техники. В конструкции весов предусмотрены цифровой отсчет полученных результатов измерения, выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания, внешняя калибровка, защита от перегрузки, возможность работы не только от сети, но и с использованием 9V аккумулятора. Программное обеспечение весов ВЛТЭ обеспечивает возможность рецептурного взвешивания, подсчета количества однородных деталей, переключения единиц измерения массы, запоминания массы тары.

Технические характеристики

| Модель | Дискретность отсчета, г | Наибольший предел взвешивания, г | Предел допускаемой погрешности, мг(+,-) | Класс точности ГОСТ 24 104–2001 | Калибровочная гиря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛТЭ-150 | 0,001 | 150 | 5 | II Высокий | 100г F1 |
| ВЛТЭ-500 | 0,01 | 500 | 30 | II высокий | 500г F2 |
| ВЛТЭ-1100 | 0,01 | 1100 | 30 | II высокий | 1кг F1 |
| ВЛТЭ-2200 | 0,05 | 2200 | 50 | II высокий | 1кгF2 |
| ВЛТЭ-5000 | 0,1 | 5000 | 5 | II высокий | 2кг F2 |
| ВЛТЭ-6100 | 0,1 | 5000 | 5 | II высокий | 5кг F2 |

Весы аналитические и технические фирмы ОНАUS

Современные электронные аналитические весы АК2140 – аналог ВЛР200:

класс точности				- 2

предел взвешивания			- 210 г

цена деления				- 0,1 мг

СКО					- 0,3 мг

диаметр чашки				- 90 мм

внешняя калибровка

Высокоточные электронные аналитические весы АР250О:

предел взвешивания			- 52/210 г

цена деления				- 0,01/0,1 мг

внутренняя калибровка

Технические характеристики

| Модель | Предел взвешивания, г | Цена деления, мг | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| АР250D* | 52/210 | 0,01/0,1 | 1 |
| АР210* | 210 | 0,1 | 2 |
| АR2140 | 210 | 0,1 | 2 |
| Е00640;Е10640* | 62 | 0,1 | 2 |
| Е01140; Е11140* | 110 | 0,1 | 2 |
| Е02140;Е12140* | 210 | 0,1 | 2 |
| EORR80; E1RR80* | 100/210 | 0,1/1 | 2 |
| Е02130;Е12130* | 210 | 1 | 3 |
| Е04130;Е14130* | 410 | 1 | 3 |
| Е06120;Е16120* | 610 | 10 | 4 |
| ЕОB120;Е1B120* | 2100 | 10 | 3 |
| Е0D120;Е1D120* | 4100 | 10 | 3 |
| Е0D110;Е1D110 | 4100 | 100 | 4 |
| ЕОF110;Е1F110 | 6100 | 100 | 4 |
| ЕОН110;Е1Н110* | 8100 | 100 | 4 |
| ЕОК210;Е1К210* | 12000 | 100 | 4 |
| Е0L1210;Е112101* | 22000 | 100 | 4 |
| ЕОМ210;Е1М210* | 32000 | 100 | 4 |

АР5120 – аналог ВЛКТ500:

предел взвешивания			- 510 г

цена деления				- 0,01 г

Технические характеристики

| Модель | Предел взвешивания, г | Цена деления, мг | Класс точности | Отечественный аналог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АR1530 | 150 | 1 | 4 | ВЛКТ160 |
| АR3130 | 310 | 1 | 3 | ВЛМК220 |
| АR5120 | 510 | 10 | 4 | ВЛКТ500 |
| АRА520 | 1500 | 10 | 3 | ВЛМК1100 |
| АRС120 | 3100 | 10 | 3 | ВЛМК2200 |
| АR0110 | 4100 | 100 | 4 | ВЛКТ 5 кг |
| SС2020 | 200 | 10 |  |  |
| SС4010 | 400 | 100 |  |  |
| SС6010 | 600 | 100 |  |  |
| SСА210 | 1200 | 100 |  |  |
| SСFОАО | 6000 | 1000 |  |  |

Портативные электронные весы SСОUТ2020:

предел взвешивания			- 200 г

цена деления				- 0,01 г

Простое управление с помощью трех клавиш;

Тарирование – нажатием одной клавиши;

Отображение результатов в различных единицах (мг, г, кг, унции, караты и т.д.);

Индикация сообщений об ошибках Взвешивание «под весами»;

Подсчет количества объектов;

RS-232 интерфейс (для АR);

Внешняя калибровка.

Аналитические весы фирмы Sartorius

Технические характеристики

| Модель | Дискретность отсчёта, (мг) | Наибольший предел взвешивания, (г) | Размер чашки весов, (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Микровесы |
| СР2Р** | 0,001 ¦0,002¦ 0,005 | 0,5¦1¦2 | Ø 20 |
| СР2Р-F** | 0.001¦0.002¦ 0.005 | 0.5¦1¦2 | Ø 20 Ø 125 Чашка для фильтра |
| Полумикровесы |
| СР225D | 0,01¦0,1 | 80¦220 | Ø80 |
| Аналитические весы |
| CP324S | 0,1 | 320 | Ø 80* |
| CP224S | 0,1 | 220 | Ø 80* |
| CP124S | 0,1 | 120 | Ø 80* |
| CP64 | 0,1 | 64 | Ø 80* |
| Прецизионные весы |
| СР423S | 0.001 | 420 | Ø 110* |
| СР323S | 0.001 | 320 | Ø 110* |
| СР323Р | 0.001¦0.002¦0.005 | 80¦160¦320 | Ø 110* |
| СР153 | 0.001 | 150 | Ø 110* |
| СР4202S | 0.01 | 4200 | 190х204 |
| СР3202S | 0.01 | 3200 | 190х204 |
| СР3202Р | 0.01¦0.02¦0,05 | 800¦1600¦3200 | 190х204 |
| СР2202S | 0.01 | 2200 | 190х204 |
| СР622*** | 0.01 | 620 | Ø 154* |
| СР8201 | 0.1 | 8200 | 190х204 |
| СР6201 | 0.1 | 6200 | 190х204 |
| СР4201** | 0.1 | 4200 | 190х204 |
| СР2201 | 0.1 | 2200 | 190х204 |
| СР34001S | 0.1 | 34000 | 400х300 |
| СР34001Р | 0,1¦0,2¦0,5 | 8000¦16000¦34000 | 400х300 |
| СР16001S | 0,1 | 16000 | 400х300 |
| СР12001S | 0,1 | 12000 | 400х300 |
| СР34000 | 1 | 34000 | 400х300 |

Лабораторные весы фирмы ACCULAB

В этой серии представлены модели с ценой деления от 1 мг и модели с максимальной нагрузкой до 10кг, что делает их наиболее универсальным инструментом для использования как в лабораториях и образовательных учреждениях, так и в промышленности.

Все модели оснащены откидывающейся защитной крышкой, предохраняющей весы от повреждений и пыли при хранении, что позволит продлить жизнь весов, а также эффективнее использовать рабочее место.

Особенности:

жк-дисплей с большими цифрами и янтарной подвеской удобен при любых условиях освещения;

Интуитивно понятное управление;

Съемная защитная крышка;

RS-232 или USB интерфейс (опция).

Технические характеристики

| Модель | Макс. нагрузка, г | Цена деления, мг | Размер весовой чашки, мм | Калибровочный вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIC-120d3* | 120 | 1 | Ø97 | 100г** |
| VIC-300d3* | 300 | 1 | Ø97 | 200г** |
| VIC-200d5mg* | 200 | 5 | Ø97 | 200г** |
| VIC-400d5mg* | 400 | 5 | Ø97 | 200г** |
| VIC-210d2 | 210 | 10 | 142x130 | 200г** |
| VIC-410d2 | 410 | 10 | 142x130 | 200г** |
| VIC-610d2 | 610 | 10 | 142x130 | 200г** |
| VIC-510d1 | 510 | 100 | 142x130 | 100г |
| VIC-710d1 | 710 | 100 | 142x130 | 200г |
| VIC-1500d1 | 1500 | 100 | 142x130 | 1кг |
| VIC-3100d1 | 3100 | 100 | 142x130 | 2кг |
| VIC-5100d1 | 5100 | 100 | 142x130 | 5кг |
| VIC-4d | 4100 | 1000 | 142x130 | 2кг |
| VIC-6d | 6100 | 1000 | 142x130 | 5кг |
| VIC-10d | 10100 | 1000 | 142x130 | 5кг |

* – стеклянная ветрозащита включена в комплект поставки

** – калибровочный вес включен в комплект поставки

Аналитические весы ЛАБТЕХ

Серия GR

| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, мг |
| --- | --- | --- |
| GR-120 | 120 | 0.1 |
| GR-200 | 210 |  |
| GR-300 | 310 |  |
| GR-202 | 210/42 | 0.1/0.01 |

Внутренняя калибровка

10 единиц измерения

Объем памяти более 200 измерений

Режим штучного подсчета и процентного взвешивания

Возможность определения плотности вещества

Поддержка GLP

Встроенный интефейс RS-232С

Программное обеспечение WinCT

Самодиагностика

Автоматическая компенсация влияния измерений окружающей среды

Серия НR

Внешняя калибровка

10 единиц измерения

Настройка под факторы окружающей среды

Режим штучного подсчета изделий

Режим процентного выражения результата взвешивания

Самодиагностика

Возможность определения плотности веществ

Автоматическая диагностика

Функция цифрового тарирования

| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, мг |
| --- | --- | --- |
| НR-60 | 60 | 0.1 |
| НR-120 | 120 |  |
| НR-200 | 210 |  |
| НR-300 | 310 |  |
| НR-202 | 210/42 | 0.1/0.01 |

Лабораторные весы ЛАБТЕХ

Серия GX

Супергибридный сенсор

Супервысокая скорость отклика

Встроенная калибровочная масса

Самокалибровка и самотестирование

Автоматическая настройка на внешние условия

Функция компаратора

Объем памяти на 200 измерений

Функция автоматического повышения точности измерения – АСАI

Влагозащищенные клавиатура и дисплей IP

Соответствие требованиям GLP/GMP/ISO

Встроенный интерфейс RS-232С

Программное обеспечение WinCT

| Модель | GX-200 | GX-400 | GX-600 | GX-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания, г | 210 | 410 | 610 | 2100 |
| Дискретность отсчета (d), мг | 1 | 10 |

| Модель | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания, г | 4100 | 6100 | 6100 | 8100 |
| Дискретность отсчета (d), мг | 10 | 10 | 100 | 100 |

Серия GF

Внешняя калибровка

Память на 40 измерений

10 единиц измерения

Функция компаратора

Настройка под факторы окружающей среды

Режим процентного выражения штучного подсчета

Встроенный интерфейс RS-232С

Программное обеспечение WinCT

Автоматическое повышение точности подсчета (АСАI)

| Модель | GF-200 | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-1200 | GF-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания, г | 210 | 310 | 410 | 610 | 1210 | 2100 |
| Дискретность отсчета (d), мг | 1 | 10 |

| Модель | GF-3000 | GF-4000 | GF-6100 | GF-6000 | GF-8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания, г | 3100 | 4100 | 6100 | 6100 | 8100 |
| Дискретность отсчета (d), мг | 10 | 100 |

Серия EKi/EWi

Внешняя калибровка

Девять единиц измерения веса

Четкий жидкокристаллический дисплей

Режим процентного взвешивания

Функция компаратора

Режим штучного подсчета

Встроенный стандартный интерфейс RS-232С

Тройной диапазон взвешивания (серия Ewi)

| Модель | Небольшой предел взвешивания, г | Дискретн. отсчета, г |
| --- | --- | --- |
| ЕК-120i | 120 | 0,01 |
| ЕК-200i | 200 | 0,01 |
| ЕК-300i | 300 | 0,01 |
| ЕК-600i | 600 | 0,1 |
| ЕК-1200i | 1200 | 0,1 |
| ЕК-2000i | 2000 | 0,1 |
| ЕК-3000i | 3000 | 0,1 |
| ЕК-6000i | 6000 | 1 |
| ЕК-12Кi | 12000 | 1 |
| ЕW-150i | 30 | 0.01 |
|  | 60 | 0.02 |
|  | 150 | 0.05 |
| EW-1500i | 300 | 0.1 |
|  | 600 | 0.2 |
|  | 1500 | 0.5 |
| EW-12Ki | 3000 | 1 |
|  | 6000 | 2 |
|  | 12000 | 5 |

Серия GP

Большой вакуум-флюоресцентный дисплей

Встроенная внутренняя масса

Степень пылевлагозащиты IP-65

Функция самотестирования

Высокая скорость отклика

Возможность определения плотности веществ

Функция компаратора, процентного взвешивания

Функция запоминания данных

Стандартный интерфейс RS-232С

Программное обеспечение WinCT

| Модель | Небольшой предел взвешивания, г | Дискретн. отсчета, г |
| --- | --- | --- |
| GP-12K | 12 | 0,1 |
| GP-20K | 21 | 0,1 |
| GP-22K | 21/6,1 | 1/0,1 |
| GP-30K/ GP-30KS | 31 | 0,1 |
| GP-40K | 41 | 0,5 |
| GP-60K | 61 | 1 |
| GP-100K/ GP-100KS | 101 | 1 |
| GP-120K | 101/61 | 10/1 |

4.2. Термометры

Термометры отечественные

Ртутные термометры отечественного производства позволяют измерять температуру в широком диапазоне: от -30 до +450 ОС с ценой деления от 0,1 до 2 ОС (при измерении высоких температур).

Предлагается измерительные комплекты, состоящие из набора термометров. Длина термометров варьируется в пределах от 150 до 530 мм.

| Наименование | Диапазон измерения, ОС | Цена деления, ОС | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Термометры лабораторные химические |
| ТЛ-2–1 | От –30 до +70 | 1 | 250–320 |
| ТЛ-2–2 | От 0 до +100 | 1 | 250–320 |
| ТЛ-2–3 | От 0 до +150 | 1 | 250–320 |
| ТЛ-2–4 | От 0 до +250 | 1 | 250–320 |
| ТЛ-2–5 | От 0 до +350 | 1 | 250–320 |
| Термометры лабораторные палочные высокоградусные |
| ТЛ-3 | От 0 до +450 | 2 | 400–520 |
| Термометры лабораторные нормальные |
| ТЛ-4–1 | От –30 до +20 | 0,1 | 500–530 |
| ТЛ-4–2 | От 0 до +55 | 0,1 | 500–530 |
| ТЛ-4–3 | От +50 до +105 | 0,1 | 500–530 |
| ТЛ-4–4 | От +100 до +155 | 0,1 | 500–530 |
| ТЛ-4–5 | От +150 до +205 | 0,1 | 500–530 |
| ТЛ-4–8 | От +190 до +260 | 0,1 | 500–530 |
| ТЛ-4–9 | От +240 до +310 | 0,1 | 500–530 |
| Комплект из четырех лабораторных термометров (по Аллину) |
| ТЛ-5–4 | От +200 до +300 | 0,5 | 300–320 |
| Комплект из восьми лабораторных термометров (по Аншюцу) |
| ТЛ-6–1 | От -30 до +25 | 0,5 | 150–160 |
| ТЛ-6–2 | От 0 до +55 | 0,5 | 150–160 |
| ТЛ-6–3 | От +50 до +105 | 0,5 | 150–160 |
| ТЛ-6–4 | От +100 до +155 | 0,5 | 150–160 |
| ТЛ-6–5 | От +150 до +205 | 0,5 | 150–160 |
| ТЛ-6–6 | От +200 до +255 | 0,5 | 150–160 |
| ТЛ-6–7 | От +250 до +305 | 0,5 | 150–160 |
| ТЛ-6–8 | От +300 до +360 | 0,5 | 150–160 |
| Термометры для бактериологических термостатов |
| ТЛ-7 | От -5 до +100 | 0,5 | В.ч 395 Н.ч 350 |
| ТЛ-7А | От -10 до +65 | 0,2 | В.ч 395 Н.ч 350 |
| Термометры с коническим шлифтом КШ 14/23 |
| ТЛ-50–4 | От -30 до +40 | 0,5 |  |
| ТЛ-50–9 | От 0 до +30 | 0,5 |  |
| ТЛ-50–12 | От +100 до +250 | 0,5 |  |
| ТЛ-50–13 | От +200 до +300 | 0,5 |  |
| ТЛ-50–17 | От 0 до +250 | 0,5 |  |

Термометры лабораторные LABTEX

| Тип | Группа термометра | Диапазон измерения, ОС | Цена деления ОС | Пределы допускаемой погрешности, ОС | Диаметр термометра, мм не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
| ТТПр | 1 | -35 | +50 | 1 | ±1 | 66(104) |
|  | 1 | -35 | +50 | 1 | ±1 | 103(141) |
|  | 1 | -35 | +50 | 1 | ±1 | 163(201) |
|  | 2 | 0 | +100 | 1 | ±1 | 66(104) |
|  | 2 | 0 | +100 | 1 | ±1 | 103(141) |
|  | 2 | 0 | +100 | 1 | ±1 | 163(201) |
|  | 3 | 0 | +160 | 2 | ±2 | 66(104) |
|  | 3 | 0 | +160 | 2 | ±2 | 103(141) |
|  | 3 | 0 | +160 | 2 | ±2 | 163(201) |
|  | 4 | 0 | +200 | 2 | ±2 | 66(104) |
|  | 4 | 0 | +200 | 2 | ±2 | 103(141) |
|  | 4 | 0 | +200 | 2 | ±2 | 163(201) |
|  | 5 | 0 | +300 | 2 | ±2 | 66(104) |
|  | 5 | 0 | +300 | 2 | ±2 | 103(141) |
|  | 5 | 0 | +300 | 2 | ±2 | 163(201) |
|  | 6 | 0 | +350 | 5 | ±5 | 66(104) |
|  | 6 | 0 | +350 | 5 | ±5 | 103(141) |
|  | 6 | 0 | +350 | 5 | ±5 | 163(201) |
|  | 7 | 0 | +400 | 5 | ±5 | 66(104) |
|  | 7 | 0 | +400 | 5 | ±5 | 103(141) |
|  | 7 | 0 | +400 | 5 | ±5 | 163(201) |
| ТЛ-4м | 1 | -30 | +20 | 0,1 | ±0,2 | 11–12 |
|  | 2 | 0 | +55 | 0,1 | ±0,2 | 11–12 |
|  | 3 | +50 | +105 | 0,1 | ±0,2 | 11–12 |
|  | 4 | +100 | +155 | 0,1 | ±0,3 | 11–12 |
|  | 5 | +150 | +205 | 0,1 | ±0,3 | 11–12 |
|  | 6 | +190 | +260 | 0,1 | ±0,5 | 11–12 |
|  | 7 | +240 | +310 | 0,1 | ±0,5 | 11–12 |
|  | 8 | +290 | +360 | 0,1 | ±1 | 11–12 |

Термометры технические LABTEX

| Тип | Группа термометра | Диапазон измерения, ОС | Цена деления ОС | Пределы допускаемой погрешности, ОС | Длина термометра, мм не более | Диаметр термометра, мм не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |  |
| ТЛ-2м | 1 | -30 | +70 | 1 | ±1 | 250 | 7–9 |
|  | 2 | 0 | +100 | 1 | ±1 | 250 | 7–9 |
|  | 3 | 0 | +150 | 1 | ±1 | 320 | 7–9 |
|  | 4 | 0 | +250 | 1 | 0…200 ±1 | 360 | 7–9 |
|  |  |  |  |  | 200…250 ±2 |  |  |
|  | 5 | 0 | +360 | 1 | 0…200 ±1 | 400 | 7–9 |
|  |  |  |  |  | 200…360 ±2 |  |  |
| ТЛ-4м | 1 | -30 | +20 | 0,1 | ±0,2 | 530 | 11–12 |
|  | 2 | 0 | +55 | 0,1 | ±0,2 | 530 | 11–12 |
|  | 3 | +50 | +105 | 0,1 | ±0,2 | 530 | 11–12 |
|  | 4 | +100 | +155 | 0,1 | ±0,3 | 530 | 11–12 |
|  | 5 | +150 | +205 | 0,1 | ±0,3 | 530 | 11–12 |
|  | 6 | +190 | +260 | 0,1 | ±0,5 | 530 | 11–12 |
|  | 7 | +240 | +310 | 0,1 | ±0,5 | 530 | 11–12 |
|  | 8 | +290 | +360 | 0,1 | ±1 | 530 | 11–12 |

4.3. Бани водяные и песчаные

Баня лабораторная шестиместная ПЭ-4300

Используется для нагревания образцов в химических стаканах,, колбах или выпаривательных чашках. Цифровая индикация параметров, стабильность поддержания температуры и аварийное отключение нагрева обеспечиваются микропроцессорным блоком управления.

Технические характеристики

Теплоноситель вода

Рабочий диапазон температур, °С от комн.+ 5 °С до 100 оС

Дискретность установки температуры, °С 0,1

Точность поддержания температуры, °С ± 0,5

Градиент температуры по объему, °С ±1

Количество посадочных мест 6

Макс, диаметр посадочного гнезда, мм 110

Объем ванны, л 13,5

Электропитание, В/Вт 220/1200

Габариты, мм 510x430x150

Масса, кг 8

Баня комбинированная лабораторная

Предназначена для проведения лабораторных работ по химии. Плитка электрическая обеспечивает нагревание в закрытом резервуаре бани водяной 1,5л воды с начальной температурой 20 °С до температуры кипения за время не более 45 мин, или нагревание в резервуаре бани песочной 900 см3 песка с начальной температурой 20°С до температуры 170 °С за время не более 90 мин, или нагревание в держателе для колбы 300 см3 воды в круглодонной колбе с начальной температурой 20 °С до закипания за время не более 35 мин.

Технические характеристики

| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность (с промежуточными значениями), Вт | 600±30 (300±15, 150±7,5) |
| Габариты (плитка с резервуаром бани водяной), мм | 280x255x195 |
| Масса, не более, кг | 3 |

Песчаные бани НСS фирмы Gerhardt

Современные компактные песчаные бани. Осуществляется электронный контроль температуры. Возможны четыре модификации.

Технические характеристики

| Наименование | НСS 33 | НСS 42 | НСS 61 | НСS 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон температур, °С | 25–400 | 25–400 | 25–300 | 25–400 |
| Точность поддержания температуры, °С | ± 5 (для всех) |  |  |  |
| Рабочая площадь, мм | 300x300 | 450x200 | 650x130 | 650x300 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 | 2000 | 1600 | 4800 |
| Габариты, мм | 480x115x500 | 630x115x400 | 830x115x330 | 830x115x500 |
| Масса, кг | 17 | 17 | 18 | 33 |

Водяные бани фирмы GFL

Водяные бани 1002 -1008 и 1012/1013. Имеется микропроцессорный контроллер, регулирующий температуру. Осуществляется цифровая установка температуры и вывод значения на дисплей с шагом 0,1 °С, быстрое и точное установление температуры и хорошая воспроизводимость.

Два отдельных ограничителя-выключателя на превышение температуры: электронный – по заданной температуре, для защиты исследуемых образцов, и механический – для защиты нагревательных элементов.

Электронный мониторинг сообщение о причине нарушения работы прибора выводится на дисплей. Сенсорные клавиши; двухкнопочный переключатель предотвращает случайное изменение заданной температуры. Нагревательные элементы, внутренняя поверхность бани, крышка и все части, соприкасающиеся с водой, изготовлены из нержавеющей стали. В комплект входят крышка, перфорированный поддон, двойное устройство безопасности.

Технические характеристики

| Номер | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1008 | 1013 | 1012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость, л | 7 | 14 | 21 | 40 | 20 | 14 | 7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
| Габариты, мм | 325x255x395 | 485x255x440 | 685x255x440 | 495x445x490 | 485x315x440 | 325x315x395 |
| Масса, кг | 8 | 12 | 15 | 21 | 13 | 8 | 12 |

Диапазон рабочих температур: от температуры окружающей среды + 5 °С до 99,9 °С (после включения регулятора по уровню воды – от температуры водопровадной воды + 3 °С до 99, 9 °С). Постоянство температуры во времени поддерживается с точностью ± 0,1 °С. Электропитание: 50/60 Гц, 110/230 В.

Аксессуары: штативы для аналитических пробирок, регулятор по уровню.

Водяные бани для выпаривания 1023. Предназначены для щадящего режима выпаривания в колбах Эрленмейера, стеклянных сосудах и т.п. Температура регулируется биметаллическим термостатом. Нагревательные элементы защищены от перегрева ограничителем-выключателем. Внутренняя поверхность ванны, крышка и перфорированные поддоны над нагревательными элементами изготовлены из нержавеющей стали. Регулятор по уровню воды установлен на задней стенке бани.

Технические характеристики: емкость 7л, потребляемая мощность 1000 Вт, габариты 342x180x342 мм, масса 9 кг.

Диапазон рабочих температур: от температуры окружающей среды + 5 °С до точки кипения.

Аксессуары: штатив длиной 316 мм и диаметром 12 мм, стойка для аналитических пробирок со 100 отверстиями диаметром 18 мм.

Назначение и особенности водяных бань моделей 1031 и 1032 для вытяжных шкафов аналогичны баням модели 1023.

Технические характеристики

| Номер | 1031 | 1032 |
| --- | --- | --- |
| Отверстия с наборами колец | 6 | 8 |
| Диаметр отверстий, мм | 90 | 110 |
| Рабочая высота, мм | 100 | 100 |
| Объем, м3 | 0,05 | 0,24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 | 2000 |
| Электропитание, В/Гц | 110/230 / 50/60 |
| Габариты, мм | 430x155x300 | 670x155x300 |
| Масса, кг | 6,1 | 8,2 |

Водяные бани серии LT

Бани предназначены для использования в процессах требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°С.

Особенности водяных бань серии LT:

Высоконадежная конструкция и современный дизайн

Микропроцессорное управление и цифровая индикация

Высокоточный терморегулятор гарантирует надежный контроль температуры

Корпус ванны выполнен из нержавеющей стали

| Модель | LT-2 | LT-4 | LT-6 | LT-8 | LT-TW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность поддержания температуры, град. | 0.5° С | ± 0.3° С |
| Диапазон термостатирования | Комнатная температура + 5° С – 100° С |
| Звуковое предупреждение | 2 оС |
| Габариты ванны, мм | 150x300x110 | 300x300x110 | 450x300x110 | 600x300x110 | 417x177x150 |
| Объем, л | 5 | 10 | 15 | 20 | 8 |
| Количество мест | 2 | 4 | 6 | 8 | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 400 |
| Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |

4.4. Колбонагреватели

Колбонагреватели ПЭ

Предназначены для нагрева жидкостей в круглодонных колбах. Конструкция колбонагревателя предусматривает возможность включения нижней или верхней части и целого нагревательного элемента, а также плавную регулировку нагрева до 400 °С.

Технические характеристики

| Наименование | ПЭ-4100 | ПЭ-4110 | ПЭ-4120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем колбы, мл | 500 | 1000 | 250 |
| Макс. температура нагрева, оС | 400 (для всех) |
| Макс. мощность, Вт | 400 | 500 | 300 |
| Электропитание, В | 220 (для всех) |
| Габариты, мм | 290x300x110 | 260x275x100 |
| Масса, кг | 2,3 | 2,5 | 2 |

Колбонагреватель трехместный ПЭ-4130. Предназначен для нагрева жидкостей в круглодонных колбах. Конструкция колбонагревателя позволяет вести нагрев как трех колб одновременно, так и каждой колбы в отдельности; возможно включение нижней или верхней части и целого нагревательного элемента.

Технические характеристики

| Макс. количество одновременно нагреваемых колб, шт. | 3 |
| --- | --- |
| Объем нагреваемых колб, мл | 500 |
| Диапазон температур нагрева, °С | 50–400 |
| Электропитание, В/Вт | 220/1200 |
| Габариты, мм | 660х300х120 |
| Масса, кг | 5,5 |

Колбонагреватели КL фирмы Gerhardt

Компактные, надежные колбонагреватели, обеспечивающие интенсивный нагрев. Цилиндрический нагревательный элемент (спираль) встроен в рефлектор из нержавеющей стали. Осуществляется плавная регулировка нагрева. Сигнальная лампа фиксирует избыточный поток. В многоместных модификациях каждый нагреватель регулируется отдельно.

Технические характеристики

| Наименование | КL 1 | КL 2 | КL 16 | КL 24 | КL 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем нагреваемых колб, мл | 50–250 | 250–1000 | 50–250 | 250–750 | 250–750 |
| Количество мест | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| Макс, температура нагрева, °С | 600 | 650 | 600 | 650 | 650 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 450 | 580 | 1800 | 2320 | 3480 |
| Габариты, мм | 150x225x130 | 600x225x130 | 900x225x130 |
| Масса, кг | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 |

Колбонагреватели серии LT

Лабораторные колбонагреватели серии LT предназначены для нагрева жидкостей в стеклянных колбах и оснащены регулятором температуры.

Нагреваемые элементы в колбонагревателях расположены таким образом, что повторяют конфигурацию стеклянной колбы. Это дает возможность экономии мощности подводимой к колбе. Колбонагреватели имеют надежную теплоизоляцию, что позволяет избежать ожогов при использовании.

Технические характеристики

| Модель | LT-250 | LT-500 | LT-1000 | LT-2000 | LT-3000 | LT-5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, мг | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Мощность, Вт | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 |

| Модель | LT-250 | LT-500 | LT-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота, мм | 160 | 160 | 200 |
| Диаметр внешний, мм | 196 | 196 | 108 |
| Диаметр внутренний, мм | 93 | 108 | 150 |

4.5. Дистилляторы и деионизаторы

Аквадистилляторы

Аквадистилляторы предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям. Применяются в лабораториях и для технических нужд.

Технические характеристики

| Наименование | ДЭ-4 | ДЭ-10 | ДЭ-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, л/ч | 4 ±10% | 10 ±10% | 25 ±10% |
| Род тока | Переменный однофазный, переменный трехфазный |
| Напряжение, В | 220 ± 10% | 220/380 | 220/380 |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Потребляемая мощность, кВА | 3 | 7,5 | 17 |
| Расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч | 160 | 200 | 350 |
| Масса, не более, кг | 14 | 35 | 45 |
| Габариты, мм | 360x220x660 | 460x382x630 | 512x382x685 |

Бидистиллятор стеклянный типа БС

Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6,5 л/ч.

Применяется в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.

Технические характеристики

| Производительность при температуре охлаждающей воды 13 °С, л/ч | 3,2 |
| --- | --- |
| Удельная электропроводность, См/м | (2...5)х10–4 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт/л | 1,85 |
| Удельный расход охлаждающей воды, л/ч | 25 |
| Электропитание, В; Гц | 127/220, 220/380; 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Габариты, мм: шкафа, блока управления | 635x400x430 320x330x150 |
| Масса, кг | 29 |
| Шифр | 192 |

Работает по принципу двойной перегонки воды. Перегонка происходит за счет нагрева и испарения воды с помощью электрических нагревателей, помещенных в кварцевые трубки, и конденсации водяного пара конденсаторами-холодильниками.

Бидистилляторы воды фирмы GFL

Предназначен для получения дистиллята высокого качества с очень низкой проводимостью, дегазированного, свободного от бактерий и пирогенов.

Испаритель, конденсатор и нагревательные элементы для первой стадии процесса изготовлены из нержавеющей стали. Конденсатор второй стадии изготовлен из стекла Duran марки D 50. Двойной защитный выключатель по уровню при 20 °С. Низкое потребление энергии вследствие дистилляции нагретой в охлаждающем контуре воды. Электронный детектор загрязнения. Проводимость около 1,6 микро-Сименс/см при 20 °С. Для настольной или настенной установки.

Технические характеристики

| Номер прибора | 2102 | 2104 | 2108 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем, м3 | 0,25 | 0,30 | 0,50 |
| Производительность, л/час | 2 | 4 | 8 |
| Количество охлаждающей воды, л/час | 72 | 120 | 198 |
| Мощность, кВт | 3,5 | 6,5 | 11,5 |
| Электропитание, В | 220/1 фаза | 220/3 фазы, 380/3 фазы+0 |
| Габариты, мм | 500x470x260 | 550x570x280 | 700x700x390 |
| Масса, кг | 18 | 23 | 39 |

Аппарат для получения особо чистой воды «ВОДОЛЕЙ»

Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой воды, используемой для получения растворов, хроматографических проб, заправки электролитических генераторов водорода/кислорода и других целей.

Очистка воды производится путем пропускания ее в заданном режиме через композицию деионизационных смол и синтетических сорбентов. Встроенный индикатор электропроводности получаемой очищенной воды позволяет контролировать качество ее очистки.

Технические характеристики

| Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкS/см | 0,5 |
| --- | --- |
| Производительность, не менее, л/ч | 3 |
| Объем заливаемой дистиллированной воды, л/ч | 1,3 |
| Содержание ионов металлов, не более, мкг/л: |  |
| Fе, Рb, Ni, Со | 5 |
| Zn, Сd, Мn, Cu | 1 |
| Оптическая плотность по аммиаку относительно бидистиллированной воды, не более, D | -0,01 |
| Наработка сменной кассеты (суммарный объем очищенной воды), не менее, л | 1000 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
| Габариты, мм | 180x450x360 |
| Масса заправленного водой прибора, не более, кг | 7 |
| Рабочие условия: |  |
| температура окружающего воздуха, °С, | от 10 до 35 |
| питание от однофазной сети перем. тока, В/Гц | 220/50 |

Характеристики приведены для воды, однократно очищенной прибором «Водолей». Если однократно очищенную воду подвергнуть повторной очистке, то ее характеристики могут быть существенно улучшены.

4.6. Перемешивающие устройства

Встряхиватель ВП-15А

Прибор ВП-15А с прецизионной регулировкой амплитуды предназначен для перемешивания жидкостей методом встряхивания их в горизонтальной плоскости за счет возвратно-поступательного движения платформы.

Технические характеристики

| Макс./мин. амплитуда колебаний, мм | 20/2 |
| --- | --- |
| Макс./мин. частота колебаний в минуту | 120/60 |
| Макс. масса встряхиваемого изделия, кг | 15 |
| Масса, кг | 8 |
| Размер рабочей платформы, мм | 500x310 |
| Габариты, мм | 500x310x290 |
| Электропитание, В/Гц/Вт | 220/50/150 |

Шейкер S-3

Универсальный шейкер с орбитальным вращением платформы амплитудой 20 мм. Предназначен для перемешивания жидкости в различной плоскодонной лабораторной посуде, тест-пластинах и т.д.

Используется в лабораторной практике, в том числе при выполнении микробиологических, серологических и клинических исследований.

Крепление осуществляется с помощью магнитных упоров, позволяющих устанавливать посуду различных форм и габаритов.

Электронная система управления обеспечивает задание и отображение скорости и времени вращения платформы на световых индикаторах, звуковую индикацию окончания времени вращения, энергонезависимую память, в которой сохраняются установленные параметры скорости и времени вращения.

Бесшумен в работе, имеет минимальные габариты, удобную и простую панель управления.

Технические характеристики

| Частота вращения платформы (регулируемая), об/мин | 60–800 |
| --- | --- |
| Радиус вращения, мм | 2 |
| Масса груза, устанавливаемого на платформу, не более, кг | 1,5 |
| Температура окр. среды, °С | от – 5 до + 70 |
| Относительная влажность воздуха при 20 ОС, не более, % | 90 |
| Применяемая посуда: |  |
| иммунологические планшеты (85x127x14,5 мм), шт. | 4 |
| пробирки в штативах, шт. | 40 |
| колбы емкостью 300 мл, шт. | 4 |
| Масса, кг | 3 |
| Габариты, мм | 390x150x90 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |

Магнитные мешалки ПЭ

Предназначены для перемешивания жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря. Корпус мешалок выполнен из полипропилена, а якорь – из феррита в оболочке из полиэтилена низкого давления.

Мешалка ПЭ-6110 с подогревом. Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали. Максимальная температура поверхности нагревателя 120 °С, мощность нагревателя 40 Вт.

Технические характеристики

| Наименование | ПЭ-6100 | ПЭ-6110 |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения якоря, об/мин | 120–1500 |
| Максимальный перемешиваемый объем, мл | 1000 |
| Электропитание, В/Вт | 220/2 | 220/42 |
| Габариты (диаметр х высота), мм | 105x53 | 105х55 |
| Масса, кг | 0,5 | 0,7 |

Магнитные мешалки фирмы НАNNА INSTRUMENTS

Особенности магнитных мешалок:

Без подогрева;

Механическая регулировка скорости вращения;

Просты и удобны в обращении;

Модель HI 302 N/D снабжена автореверсом с задаваемым интервалом времени.

Основные характеристики

| Модель | НI 180D | НI 190М/D | HI 200M/D | HI 300N/D | HI 302N/D | HI 301N/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс, объем раствора, л | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Диапазон скоростей, об/мин; |  |  |  |  |  |  |
| первый (min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | от 100 до 500 |
| второй (mах) | от 800 до 1 000 (для всех кроме НI 301 N/D) | от 100 до 1000 |
| Материал поверхности | цв. пластик | ч/б пластик | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |

Магнитные мешалки фирмы IКА

Магнитные мешалки без подогрева

Мощные одноместные и многоместные приборы с объемом перемешиваемой воды от 50 до 150 л, а также миниатюрные приборы для перемешивания воды объемом до 0,8 л.

Технические характеристики

| Наименование | MiniMR1 basic | MidiMR1 digital | MixiMR1 digital | MiniMR standart | ColorSguid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перемешиваемый объем (вода), л | 5 | 50 | 150 | 0,8 | 0,8 |
| Число оборотов, об/мин | 0–1100 | 0–1000 | 0–600 | 0–1500 | 0–1500 |
| Индикация скорости перемешивания | + | + | + | - | - |
| Размер рабочей поверхности, мм | 140x140 | 350x350 | 500x500 | 115–115 | D125 |
| Максимальная нагрузка, кг | 10 | 70 | 180 | 2 | 5 |
| Габариты, мм | 140x180x80 | 360x430x110 | 505x585x110 | 115x130x140 | 120x135x50 |
| Масса, кг | 1,6 | 9 | 16 | 0,23 | 0,48 |

Магнитные мешалки с подогревом

RН basic («Geramag»). Магнитная мешалка с квадратной керамической платформой.

«RCT basic». Имеется вход для контактного термометра и встроенная цепь аварийного отключения при повышении температуры до 370°С.

Выпускаются также многоместные мешалки.

Технические характеристики

| Наименование | RET basic | RЕТ control-visc | RCT basic | Geramag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перемешиваемый объем (вода), л | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Число оборотов, об/мин | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100 | 150–1200 |
| Макс, температура, °С | 300 | 300 | 300 | 450 |
| Точность установки темп., °С | ±10 | ±1 | ±10 | ±10 |
| Точность поддержания |  |  |  |  |
| температуры, °С | ±1 | ±0,2 | ±1 | ±1 |
| Размер рабочей поверхн., D мм | 135 | 135 | 135 | 140x140 |
| Максимальная нагрузка, кг | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Габариты, мм | 160x280x90 | 160x280x90 | 160x280x90 | 184x276x98 |
| Масса, кг | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,9 |

Перемешивающее устройство ПЭ-810О

Назначение: перемешивание жидкостей различной вязкости лопастными мешалками а колбах, стаканах, бутылях и других емкостях с заданной скоростью.

Отличительной особенностью данного устройства является способность поддерживать заданную скорость вращения мешалки при изменении вязкости перемешиваемой среды. Перемешивающее устройство оснащено блоком управления с цифровым тахометром, таймером и секундомером. Трехкулачковый патрон фирмы «Röhm» (Германия) позволяет закреплять мешалки с диаметром от 2 до 13 мм.

Технические характеристики

| Объем перемешиваемой пробы | 0,25–20,0 л |
| --- | --- |
| Скорость вращения вала экстрактора | 200–3500 об./мин |
| Точность поддержания скорости вращения вала мешалки | ±20 об. /мин |
| Максимальный диаметр вала мешалок | 13 мм |
| Максимальная длина вала мешалок | 500 мм |
| Максимальное напряжение питания электродвигателя | 27В |
| Максимальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Питание от сети переменного тока | 220 В |
| Габаритные размеры | 205x180x70 мм |
| Масса блока питания | 2,4 кг |
| Габаритные размеры экстрактора |
| Длина / ширина / высота | 420x390x980 мм |
| Масса устройства (со штативом, без блока питания) | 9,7 кг |

Устройство перемешивающее ПЭ-830О, ПЭ-831О, ПЭ-8900

Назначение: Перемешивание жидкостей лопастными мешалками в колбах, стаканах, бутылях и других ёмкостях.

Технические характеристики

Перемешивающие устройства оснащены блоком управления с цифровым тахометром, таймером и секундомером. Отличительной особенностью данных устройств является способность поддерживать заданную скорость вращения мешалки при изменении вязкости перемешивающей среды. Трехкулачковый патрон фирмы «Röhm» (Германия) позволяет закреплять мешалки с диаметром вала от2 до 13 мм.

| Модель | ПЭ-8300, ПЭ-8310 | ПЭ-8900 |
| --- | --- | --- |
| Объем перемешиваемой пробы | 0,25–20,0 л | 1,0–50,0 л |
| Скорость вращения вала мешалки | 200–3500 об/мин | 200–1500 об/мин |
| Макс. Д вала мешалок | 13 мм | - |
| Макс. длина вала мешалок | 500 мм | - |
| Мин. высота столба жидкости | - | 50 мм |
| Макс. высота столба жидкости | - | 400 мм |
| Габаритные размеры устройства, мм | 420 х 390 х 980 | 205 х 108x70 |

Устройство перемешивающее ПЭ-630О, ПЭ-641О, ПЭ-65ОО

Назначение: Перемешивание жидкостей в сосудах объёмом от 100 до 1000 мл на вращающейся платформе.

Технические характеристики: ПЭ-6300, ПЭ-6410 с подогревом

| Характеристика | ПЭ-6300 | ПЭ-6410 | ПЭ6500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Движение платформы | вращательное | вращательное | возвратно-поступательное |
| Макс. регулируемая частота колебаний платформы | 250 кол/мин | 250 кол/мин | 350 кол/мин |
| Макс. перемещение платформы | 25 мм | 25 мм | 10 мм |
| Макс. регулируемая температура нагрева платформы | 80° С | 80° С | - |
| Макс. возможное время непрерывной работы устройства при частоте и колебаний платформы до 100 кол/мин | 8ч | 8ч | 8ч |
| Вместимость платформы: |
| Колбы плоскодонные 1000 мл | 2 шт | 6 шт | 2 шт |
| Колбы плоскодонные 500 мл | 3 шт | 6 шт | 2 шт |
| Воронки делительные 500–2000 мл | - | 2 шт | - |
| Колбы плоскодонные 100 мл | 4 шт | 12 шт | 4 шт |
| Потребляемая мощность | 200 Вт | 300 Вт | 30 Вт |
| Питание | 220В | 220В | 220В |
| Габариты, мм | 370x270x170 | 470 х 350 х 200 | 360x270x120 |
| Масса, кг | 7,0 | 15,0 | 7,0 |

4.7. Сушильные шкафы и электропечи

Сушильные шкафы типа СНОЛ

Сушильные электрошкафы используются для сушки различных материалов в воздушной среде.

Технические характеристики электрошкафов типа СНОЛ

| Наименование | СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1 | СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И4 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура, оС | 350 | 350 |
| Стабильность температуры, оС | ± 2 | ± 0,5 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 350х350х350 | 350х350х351 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 | 2 |
| Материал | сталь | сталь, нерж. сталь |
| Масса, кг | 38 | 40 |

Электропечи типа СНОЛ

Универсальные лабораторные камерные электрические печи предназначены для проведения различных термических процессов в воздушной среде.

Многоцелевые муфельные печи применяют в лабораториях государственного и производственно-технологического контроля для проведения анализов на зольность, а также в лабораториях качества химико-фармацевтической промышленности.

Особенности конструкции:

Микропроцессорный числовой регулятор температуры;

Высокоэффективная теплоизоляция;

Малая потребляемая мощность;

Автоматическое отключение напряжения при открывании дверцы печи.

Технические характеристики печей типа СНОЛ

| Наименование | Размеры рабочей камеры, мм | Тmax, оС | Стабильность температуры, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| СНОЛ-3/11 | 150х200х100 | 1150 | ± 2 |
| СНОЛ-6/11 | 180х270х130 | 1150 | ± 2 |
| СНОЛ-10/11 | 200х300х180 | 1150 | ± 2 |
| СНОЛ-10/12 | 200х300х180 | 1250 | ± 2 |
| СНОЛ-15/12 | 250х250х250 | 1250 | ± 2 |
| СНОЛ-20/12 | 300х300х250 | 1250 | ± 2 |
| СНОЛ-40/12 | 350х350х300 | 1250 | ± 2 |
| СНОЛ-60/12 | 400х400х400 | 1250 | ± 2 |
| СНОЛ-1,6.2,5.1/11И3 | 160х250х100 | 1100 | ± 4 |
| СНОЛ-1,6.2,5.1/11И4 | 160х250х100 | 1100 | ± 4 |
| СНОЛ-1,6.2,5.1/13 | 160х250х100 | 1300 | ± 2,5 |

Сушильные шкафы фирмы Heraeus

Имеется микропроцессорный числовой регулятор температуры, позволяющий предварительно программировать процесс сушки или стерилизации, а также свободно программируемый регулятор (Р-модификация). Осуществляется естественная или принудительная конвекция.

Высокоэффективная теплоизоляция, простота очистки и дезинфекции рабочей камеры, выполненной из коррозионно-устойчивой стали. RS-232 интерфейс.

Технические характеристики

| Наименование | T6/T6P | T12/T12P | T20/T20P | UT6/UT6P | UT12/UT12P | UT20/UT20P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем рабочей камеры, л | 57 | 110 | 199 | 64 | 112 | 210 |
| Рабочий диапазон температур, оС | от температуры окружающей среды +10оС до 250оС |
| Отклонение температуры по объему (для 150оС), оС | ±5 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Время нагревания, мин | 63 | 60 | 55 | 42 | 35 | 45 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50–60 (для всех) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,22 | 1,82 | 2,22 | 1,27 | 2,32 | 2,32 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 352х424х386 | 496х575х386 | 554х637х566 | 408х459х344 | 552х610х334 | 610х672х514 |
| Габариты, мм | 552х700х685 | 696х850х685 | 754х910х865 | 552х700х685 | 696х580х685 | 754х910х865 |
| Масса, кг | 40 | 55 | 75 | 40 | 55 | 75 |

Шкафы типа UT разработаны для высокопроизводительных процессов сушки и термической обработки, которые требуют притоков свежего воздуха, точного управления температурой и быстрого разогрева вплоть до 250оС.

Тепловой шкаф WU 6100. Применяется принудительная вентиляция. Отличается высокой температурой нагрева и высокой точностью поддержания температуры. Имеется возможность регулировки объема подаваемого свежего воздуха.

Встраиваемый сушильный шкаф ЕТ 6140 ЕК. Имеет две двери, цифровой дисплей. Осуществляется естественная конвекция воздуха, электронный контроль температуры.

Технические характеристики

| Наименование | WU 6100 | ЕТ 6140 ЕК |
| --- | --- | --- |
| Общий объем, л | 95 | 140 |
| Номинальная температура, оС | 500 | 40–250 |
| Время нагревания, мин | 70 (до 500оС) | 80 (до 250оС) |
| Номинальное напряжение, В/Гц | 230/50–60 | 230/50–60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,4 | 2,2 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 475х475х420 | 840х424х390 |
| Габариты, мм | 895х840х905 | 1130х580х480 |
| Масса, кг | 195 | 80 |

Вакуумные сушильные шкафы

Осуществляется мягкая сушка термочувствительных материалов, термообработка материалов, склонных к окислению, полное высушивание компонентов сложной геометрической формы.

Серия Vacutherm 6000. Осуществляются два типа нагрева: кожухом (серия М) или посредством рабочих полок (серия Р). Микропроцессорный контроль и цифровая индикация температуры в камере, выполненной из коррозионно-устойчивой стали. Легкая очистка и дезинфекция рабочей камеры. Дверь с двойным защитным стеклом, незначительный нагрев внешних стенок. Возможно дополнительное оборудование шкафа RS-232 интерфейсом, самописцем, регистрирующим температуру, датчиком и дисплеем для контроля температуры образца и др. Безопасные режимы даже в экстремальных условиях.

VT 6025 – компактный вакуумный сушильный шкаф. Характерны особенности, описанные выше. Имеется также стрелочная индикация давления в камере, выполненной из нержавеющей электрополированной стали, чрезвычайно устойчивой к воздействию агрессивных веществ.

Технические характеристики

| Наименование | VT 6060 M (VT 6060 P) | VT 6130 M (VT 6130 P) | VT 6025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем рабочей камеры, л | 53 | 128 | 25 |
| Номинальная температура, оС | 200 (300/400) | 200 (300/400) | 200 |
| Отклонение темп. по объему для 200оС, оС | ±4 (±3) | ±6 (±4) | ±4 |
| Время нагревания до ном. темп., мин | 75 (35/50) | 140 (40/60) | 100 |
| Количество полочек, шт. | 2 (2) | 3 (3) | 2; 4 – макс. |
| Габариты, мм | 744х576х570 | 895х720х750 | 480х600х450 |
| Масса, кг | 82 (90) | 153 (164) | 58 |

Сушильные шкафы фирмы Binder

Современное оборудование, предназначенное для использования в лабораториях предприятий, организаций и учреждений различного профиля. Наряду с простотой в обращении отличается высокой надежностью и безопасностью в работе.

Сушильные шкафы / воздушные стерилизаторы с естественной и принудительной конвекцией:

Модели объемом от 53 до 720 л с микропроцессорным управлением;

Модель объемом 28 л с механическим контролем температуры;

Камера и полки из нержавеющей стали;

Таймер на 24 часа;

Модели EED и FED с программированием рабочего режима и выводом параметров на принтер, интерфейс RS-232;

Модель FDL предназначена для работы с агрессивными материалами.

Вакуумные сушильные шкафы с многофункциональным микропроцессором управления:

Модели объемом 23, 53 и 115 л с нагревом до 200оС;

Камера и полки из нержавеющей стали;

Специальное защитное окно из поликарбонатного пластика;

Интерфейс RS-232;

Различные варианты вакуумных насосов (в базовую комплектацию не входят);

Модели серии VDL предназначены для сушки материалов, содержащих органические растворители.

Муфельная печь фирмы AW Tech

Соответствие стандарту ISO 9001

Короткий период разогрева

Нагрев с четырех сторон

Контакты на дверце для отключения нагрева

ПИД контроллер позволяет программировать режим нагрева, поддержание заданного параметра и понижение температуры (3 шага по 16 точкам)

Программируемое время работы в заданном режиме 99 часов 59 минут

Самодиагностика

Объемы камеры 3, 4, 12, 14, 27, 63 л

Диапазон температур от 100 до 1200оС

Спирали нагревателей встроены в керамические панели для защиты от механических воздействий

Термоизоляция из пористого керамического материала

Кожух печи выполнен из стали с порошковым покрытием

Шаг набора температуры 1оС в минуту

Технические характеристики

| Модель | CLF-М13 | CLF-М15 | CLF-М20 | CLF-М25 | CLF-М30 | CLF-М35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты, мм | Внутренние размеры | 130х250х90 | 150х300х100 | 200х300х200 | 250х350х160 | 300х300х300 | 400х400х400 |
|  | Внешние размеры | 390х480х495 | 420х540х515 | 500х582х630 | 530х600х585 | 580х560х730 | 630х710х790 |
| Объем, л | 3 | 4,5 | 12 | 14 | 27 | 63 |
| Температурный диапазон | 100оС-1200оС |
| Контроль температуры | Программируемый ПИД-контроллер (3 шага по 16 точкам) / таймер на 99 часов 59 минут / самодиагностика |
| Время нагрева до 800оС | 16 мин | 20 мин | 23 мин |
| Термопара К-типа |  |
| Нагреватель (Kantal А1) | Керамическое волокно со встроенным нагревательным контуром, нагрев с четырех сторон |
| Изоляция | Пористый керамический материал |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 11,1 |
| Питание | 230 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц |

Печи муфельные ПМ

Технические характеристики

| Модель | ПМ-8 | ПМ-10М |
| --- | --- | --- |
| Объем камеры, л | 7,5 | 7,5 |
| Размер камеры, мм | 325х190х120 | 325х190х120 |
| Диапазон регулируемых температур, оС | 400–900 | 100–1000 |
| Терморегулирование | ручное | авт. ±7оС |
| Макс. мощность в режиме разогрева, кВт | 2,6 | 2,2 |
| Питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Габариты, мм | 425х390х530 | 611х613х580 |
| Масса, кг | не более 29 | не более 55 |

Электрошкаф сушильный вакуумный ШСВ-65

Электрошкаф сушильный вакуумный ШСВ-65 предназначен для сушки и нагревания различных материалов в воздушной среде и в вакууме при максимальной температуре 350оС.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Размеры камеры: диаметр, мм / глубина, мм | 435/450 |
| Объем камеры, л | 65 |
| Количество полок | 3 |
| Материал камеры | 12Х18Н10Т |
| Глубина вакуума, кПа | 10 |
| Габариты шкафа, мм | 750х600х650 |
| Вес, кг | 70 |
| Мощность, Вт | 2500 |
| Управление нагревом | Микропроцессорное |
| Максимальная температура, оС | 350 |

4.8. Термостаты

Термостаты водяные

Предназначены для автоматического поддержания температуры в заданных пределах. Применяются в химических, биологических лабораториях.

Термостат водяной TW-2 состоит из цельнолитой ванны и термоблока с микропроцессорной системой управления, обеспечивающей задание, поддержание и отображение температуры на световых индикаторах. Имеются два независимых секундомера, датчик уровня воды в ванне, подсветка ванны. Благодаря специальной конструкции ванны, имеющей закругления, и интенсивному перемешиванию воды поддерживается равномерность температуры по всему объему ванны.

Термостат водяной TW-2.02 состоит из быстросъемного термоблока и ванны, помещенной в термоизолированный кожух. Все элементы выполнены из нержавеющей стали. Система управления обеспечивает задание и отображение на световых индикаторах температуры, а также звуковую индикацию уменьшения уровня воды ниже минимальной отметки и выхода из строя нагревателя.

Преимуществами прибора являются простота и удобство в работе, высокая надежность, современный дизайн.

Технические характеристики

| Наименование | TW-2 | ТW-2.02 | ТЖ-0–03 | ТМ-100 «редуктазник» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон температур, оС | 20–60 | 20–100 | 25–100 | 5–95 |
| Точность поддержания температуры, оС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Время выхода на режим, не более мин | 30 | 50 | - | 60 |
| Объем рабочей камеры, л | 4,5 | 7,5 | 15 | 9 |
| Электропитание, В/Гц/Вт | 220/50/520 | 220/50/1020 | 220/50/2300 | 220/50/1200 |
| Масса, кг | 1,4 | 4,6 | 32 | 7 |
| Габариты, мм | 480х180х240 | 320х260х305 | 675х340х360 | 328х327х196 |

Термостат жидкостной LT 6 digital фирмы IKA

Термостат LT 6 digital имеет жидкокристаллический дисплей, информирующий обо всех параметрах, звуковую и визуальную сигнализацию в случае отклонения от режима, встроенный насос, термодатчик. Рабочие жидкости: вода (при t=80оС), бинарные водные смеси (при температуре 50–70оС). Рабочий диапазон температур до 200оС. Точность поддержания температуры ±0,1оС. Точность контроля ±0,01оС. Охлаждаемый объем 10 л/мин.

Термостаты суховоздушные

Технические характеристики

| Наименование | ТС-40 | ТС-80 | ТС-80 М-2 | ТС-160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон температур, оС | 25–60 | 25–60 | 28–55 | 25–60 |
| Погрешность установки, оС | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| Время установления рабочего режима, ч | 2 | 4 | - | 6 |
| Объем рабочей камеры, л | 40 | 80 | 80 | 160 |
| Габариты, мм | 600х600х550 | 600х600х840 | 545х528х1360 | 600х600х138 |
| Масса, кг | 30 | 50 | 65 | 80 |

Термостаты воздушные лабораторные ТВЛ-К

Термостаты воздушные лабораторные данной серии предназначены для установления и поддержания в камере заданной температуры из диапазона температур (3–45) оС. Применяются при проведении бактериологических, биохимических, серологических и других исследований в гидротехнических лабораториях, в лабораториях Водоканала и других.

Технические характеристики

| Диапазон рабочих температур, оС | от +3 до +45 |
| --- | --- |
| Вентиляция | принудительная |
| Погрешность поддержания заданной температуры, не более оС | ±0,3 |
| Неравномерность распределения по объему, не более оС | ±0,5 |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 220±10% |
| Потребляемая мощность, не более Вт | 450 |
| Модель | ТВЛ-К50 | ТВЛ-К120 | ТВЛ-К150 | ТВЛ-К170 |
| Полезный объем рабочей камеры, л | 40 | 100 | 130 | 160 |
| Габаритные размеры рабочей камеры, мм | 400х330х280 | 580х500х450 | 600х410х410 | 700х500х450 |
| Внешние габаритные размеры термостата, мм | 750х460х500 | 1145х480х590 | 1250х574х600 | 1475х574х600 |
| Масса (с блоком управления), не более кг | 35,5 | 44,5 | 54,5 | 58,5 |

4.9. Минерализаторы

СВЧ-минерализатор «Минотавр»

Принцип работы СВЧ-минерализатора «Минотавр» основан на разложении органических веществ под действием СВЧ-поля в условиях высокого давления. Прибор предназначен для подготовки проб к определению концентрации металлов. Длительность минерализации от 2 до 25 минут, выпаривания – от 5 до 15 минут.

Технические характеристики

| Давление, не более атм | 8 |
| --- | --- |
| Объем (масса) вводимой пробы, см3 (г) | 50 (2) |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Габариты, мм | 460х400х280 |
| Масса, кг | 29 |

В «Минотавре» установлен блок управления давлением, который фиксирует повышенное газовыделение и выдает команды на отключение нагрева и удаление газов.

Защита от воздействия СВЧ-поля обеспечена специально сконструированной волновой системой, которая исключает утечки за пределы СВЧ-модуля.

Аналитические автоклавные комплексы МКП-04, МКП-05

Автоклавная пробоподготовка в комплексах МКП-04 и МКП-05 основана на минерализации органической основы пробы кислотами и их парами в герметично замкнутом объеме автоклава при повышенных температуре (до 240оС) и давлении (до 200 атм). Удобные, компактные, многофункциональные, не загрязняющие окружающую среду модули включают: термостат, блок контроля температуры, устройство для охлаждения и сервисные приспособления.

Длительность минерализации (согласно утвержденным методикам МИ 2339–95) составляет 3–4 ч. Минерализация заканчивается получением растворов минерализаторов в форме, оптимальной для последующего анализа: атомно-абсорбционного, полярографического, спектрофотометрического, рентгенофлуоресцентного и нейтронно-активационного – для определения содержания токсичных металлов.

Технические характеристики

| Наименование | МКП-04 | МКП-05 |
| --- | --- | --- |
| Объем реактора, см3 | 150 | 30 |
| Количество автоклавов | 6 | 10 |
| Максимальное давление в реакционной камере, атм (МПа) | 200 (20) | 100 (10) |
| Температура в реакционной камере, оС | 160–240 |
| Время выхода на заданный режим, мин | 25–30 |
| Электропитание, В/Гц/кВт | 220/50/20 |
| Масса, кг | 2,5 | 0,9 |

Программируемая двухкамерная печь ПДП-18

Компактное устройство, позволяющее удобно провести подготовку различных объектов для дальнейшего анализа. Упрощение процесса пробоподготовки за счет его автоматизации и оригинальной конструкции печи.

Технические характеристики

| Диапазон рабочих температур, оС: нагревающей поверхности камеры выпаривания рабочего объема камеры озоления | 70–400 300–700 |
| --- | --- |
| Время разогрева до максимальной температуры, мин, не более | 20 |
| Максимальное количество одновременно загружаемых стаканчиков с пробами, шт.: в камеру выпаривания в камеру озоления | 9 9 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,2 |

Преимущества программируемой двухкамерной печи:

Возможность одновременного выпаривания и озоления проб;

9 программ термообработки для каждой камеры;

До 9 этапов в каждой программе с заданными значениями температуры и длительности;

Быстродействие, удобство и простота обслуживания.

4.10. Ротационный испаритель серии ИР-1ЛТ

Ротационный испаритель предназначен для проведения работ, связанных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем пленочного испарения при нормальном или пониженном давлении и контролируемой температуре.

Области применения ротационного испарителя ИР-1ЛТ:

перегонка термически нестойких веществ в мягких температурных условиях;

перегонка смесей высококипящих веществ;

дегазация жидкостей;

выпаривание жидкостей;

перегонка легко вспенивающихся жидкостей.

Ротационный испаритель включает: блок управления испарителем, холодильник, сосуд 4-х ходовой, колба испарительная, колба приемная, трубка для наполнения с вакуумным краном, привод с мотором, штатив, баня с электронным блоком управления и подъемным механизмом.

Технические характеристики

| Вместимость испарительной колбы, мл | 500, 1000, 2000 |
| --- | --- |
| Диапазон рабочего давления, кПа/мм.рт.ст. | 0,96…101,3/7…760 |
| Диапазон скорости вращения колбы, об/мин | 5…180 |
| Высота перемещения бани, см | 10 |
| Диапазон температуры нагрева бани, оС | 20…100 |
| Точность поддержания температуры, оС | ±0,1 |
| Мощность мотора привода, Вт | 40 |
| Мощность потребления бани, Вт | 1500 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |

5. Изделия из стекла, фарфора, резины

Лабораторное стекло отечественное

Изделия из стекла термостойкого и химически стойкого отечественного производства – это ареометры, вискозиметры, воронки разные, капельницы, высококачественные колбы, поглотители, пробирки, склянки, сосуды, стаканы, трубки, холодильники, часы песочные, эксикаторы и многие другие изделия, необходимые в повседневной аналитической работе.

| Наименование | Основная характеристика |
| --- | --- |
|  | Диапазон измерения плотности, кг/м3 |
| Ареометры для молока АМ | 1020–1040 |
| Ареометры для молока с термометром АМТ | 1015–1040 |
| Ареометры для нефти АН | 650–1070 |
| Ареометры для нефти с термометром АНТ-1 | 650–1070 |
| Ареометры для нефти с термометром АНТ-2 | 670–990 |
| Ареометры для сахара АС-2 | 0–20 |
| Ареометры для сахара АС-3 | 0–75 |
| Ареометры для сахара с термометром АСТ-1 | 0–24 |
| Ареометры для сахара с термометром АСТ-1 | 0–60 |
| Ареометры для спирта АСП-1 | 0–105 |
| Ареометры для спирта АСП-2 | 11–101 |
| Ареометры для спирта АСП-3 | 0–100 |
| Ареометры для спирта с термометром АСПТ | 0–100 |
| Ареометры для спирта бытовые | 30–60 |
| Ареометры для урины АУ | 1000–1050 |
| Ареометры для электролита АЭ | 1000–1280 |
| Ареометры общего назначения АОН-1 | 700–1840 |
| Ареометры общего назначения АОН-2 | 1000–1840 |
| Ареометры общего назначения АОН-3 | 1000–1400 |
| Бутирометры (предел измерения содержания жира, %) | 0–40 |
| Вискозиметры (диаметр капилляра, мм) | 0,34–4,66 |
|  | Вместимость, мл |
| Воронки длительные ВД-1 | 10–2000 |
| Воронки длительные ВД-2 | 10–250 |
| Воронки длительные ВД-3 | 100–1000 |
|  | Диаметр (высота), мм |
| Воронки лабораторные | 36–250 (50–345) |
| Воронки фильтрующие ВФ (Шота) | 20–40 |
| Дефлегматоры (высота накалов, мм) | 150–500 |
| Капельницы лабораторные с колпачком | 25–50 |
|  | Шлиф КШ – угол изгиба |
| Капельницы Шустера | 10/19 |
| Каплеуловители | 14/23–60/100 |
|  | Вместимость, мл |
| Колбы грушевидные со шлифом ГР | 10–250 |
| Колбы-качалки | 750 |
| Колбы конические со шлифом КН-1 | 10–1000 |
| Колбы конические со шлифом КН-3 | 50–2000 |
| Колбы круглодонные со шлифом К-1 | 50–10000 |
| Колбы круглодонные без шлифа К-3 | 50–6000 |
| Колбы Кьельдаля | 100–1000 |
| Колбы плоскодонные со шлифом П-1 | 50–10000 |
| Колбы плоскодонные без шлифа П-3 | 50–10000 |
| Колбы с тубусом (Бунзена) | 250–2000 |
| Колбы круглодонные с двумя горловинами под углом КГУ-2 | 500–4000 |
| Колбы круглодонные с тремя горловинами под углом КГУ-3 | 250–4000 |
| Колбы круглодонные для перегонки со шлифом (Вюрца) | 150–500 |
| Колбы для разгонки нефти и нефтепродуктов КРН (Энглера) | 100–150 |
| Ловушка АКОВ-10 | 10 |
| Насос водоструйный | - |
| Отстойник (смолы, вода и механические примеси) | 100 |
| Поглотители (Рихтера, Зайцева) | - |
| Пробирки мерные со шлифом П-2 | 5–25 |
| Пробирки мерные ПМ со стеклянной пробкой | 5–20 |
| Пробирки химические П-1 и биологические П-2 | 150–2000 |
| Пробирки центрифужные (с делением и без деления) | 10 |
| Промывалки | 250–1000 |
| Склянки кислородные БПК | 150–250 |
| Склянки (Дрекселя) для очистки и промывки | 100–200 |
| Склянки Вульфа | 500–1000 |
| Стаканы лабораторные высокие с меткой | 50–150 |
|  | Диаметр (высота), мм |
| Стаканчики для взвешивания низкие СН (бюксы) | 32–82 (43–45) |
| Стаканчики для взвешивания высокие СВ (бюксы) | 20–30 (30–50) |
|  | Длина (диаметр), мм |
| Трубки соединительные | 25–100 (6–15) |
| Трубки хлорокальциевые | 100–150 (17–22) |
|  | Длина кожуха, мм |
| Холодильники с прямой трубкой ХПТ-1 | 100–400 |
| Холодильники с прямой трубкой ХПТ-3 | 300–400 |
| Холодильники шариковые ХШ-1 | 200–400 |
| Холодильники шариковые ХШ-3 | 200–400 |
|  | Число витков спирали |
| Холодильники спиральные с охлаждением обр. ХСВО | 10–16 |
|  | Врем. интервал, мин |
| Часы песочные | 1–20 |
|  | Диаметр, мм |
| Чашки кристаллизационные | 180–350 |
| Эксикаторы без крана | 140–250 |
| Эксикаторы с краном | 140–250 |

Лабораторное стекло LABTEX

Бутыль Вульфа

| Объем (мл) | Диаметр бутыли (мм) | Диаметр горловины (мм) | Диаметр нижнего тубуса (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2500 | 140 | 40 | 32 | 270 |
| 5000 | 175 | 56 | 32 | 330 |
| 10000 | 216 | 60 | 38 | 415 |
| 20000 | 275 | 70 | 38 | 480 |

Бюретка без крана. Бюретка с краном

| Объем (мл) | Цена деления (мл) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,05 | 600 |
| 25 | 0,10 | 620 |
| 50 | 0,10 | 860 |
| 100 | 0,20 | 860 |

Бюретка с автоматическим нулем

| Объем (мл) | Цена деления (мл) | Ориентировочный объем резервуара (мл) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,05 | 500 | 700 |
| 25 | 0,10 | 1000 | 830 |
| 50 | 0,10 | 2000 | 1080 |

Воронка делительная грушевидная

| Объем (мл) | Диаметр стебля * длина (мм) | Диаметр воронки max (мм) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 10*70 | 64 | 260 |
| 250 | 10*80 | 80 | 340 |
| 500 | 10*90 | 95 | 370 |
| 1000 | 11*100 | 120 | 470 |

Воронка делительная цилиндрическая

| Объем (мл) | Диаметр стебля * длина (мм) | Диаметр воронки max (мм) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 9*90 | 40 | 330 |
| 250 | 9*115 | 50 | 370 |
| 500 | 10*150 | 62 | 470 |
| 1000 | 11*150 | 84 | 530 |

Колба коническая со шлифом

| Объем (мл) | Шлиф | Диаметр наружный (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 14/23 | 54 | 88 |
| 50 | 19/26 | 54 | 90 |
| 100 | 19/26 | 65 | 106 |
| 100 | 29/32 | 65 | 112 |
| 250 | 29/32 | 84 | 144 |
| 500 | 29/32 | 106 | 188 |
| 1000 | 29/32 | 134 | 210 |
| 2000 | 29/32 | 166 | 275 |

Колба коническая без шлифа

| Объем (мл) | Диаметр горловины (мм) | Диаметр колбы (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 22 | 54 | 89 |
| 100 | 22 | 65 | 105 |
| 100 | 34 | 65 | 110 |
| 250 | 34 | 84 | 146 |
| 500 | 34 | 106 | 178 |
| 1000 | 50 | 134 | 226 |
| 2000 | 50 | 165 | 280 |

Капельница Страшейна из светлого стекла

Капельница Страшейна из темного стекла

| Объем (мл) | Диаметр наружный (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 40 | 67 |
| 60 | 45 | 85 |

Колба мерная с пробкой ПМ

| Объем (мл) | Погрешность (±мл) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,08 | 125 |
| 50 | 0,12 | 150 |
| 100 | 0,20 | 190 |
| 200 | 0,30 | 235 |
| 250 | 0,30 | 245 |
| 500 | 0,50 | 295 |
| 1000 | 0,80 | 350 |
| 2000 | 1,20 | 420 |

Колба мерная без шлифа

| Объем (мл) | Погрешность (±мл) | Наружный диаметр горловины (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,05 | 7–9 | 90 |
| 25 | 0,08 | 8–10 | 110 |
| 50 | 0,12 | 10–12 | 140 |
| 100 | 0,20 | 12–14 | 170 |
| 200 | 0,30 | 14–17 | 210 |
| 250 | 0,30 | 14–17 | 220 |
| 500 | 0,50 | 17–21 | 270 |
| 1000 | 0,80 | 21–25 | 320 |
| 2000 | 1,20 | 25–30 | 380 |

Колба с тубусом (Бунзена) без шлифа

| Объем (мл) | Диаметр тубуса (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 250 | 10 | 152 |
| 500 | 11 | 192 |
| 1000 | 13 | 227 |
| 2500 | 13 | 285 |

Мензурка

| Объем (мл) | Цена деления (мл) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 5 | 80 |
| 100 | 10 | 100 |
| 250 | 25 | 120 |
| 500 | 25 | 150 |
| 1000 | 50 | 170 |

Микропипетка

| Объем (мл) | Цена деления (мл) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,001 | 330 |
| 0,5 | 0,005 | 330 |

Микробюретка

| Объем (мл) | Цена деления (мл) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | 620 |
| 2 | 0,01 | 700 |
| 5 | 0,02 | 780 |
| 10 | 0,05 | 780 |

Прибор Киппа

| Объем (мл) | Диаметр шарика (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 140 | 650 |

Пипетка на полный слив

| Объем (мл) | Цена деления (мл) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | 330 |
| 2 | 0,02 | 330 |
| 5 | 0,05 | 330 |
| 10 | 0,10 | 330 |

Пипетка Мора

| Объем (мл) | Погрешность (±мл) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,015 | 330 |
| 2 | 0,020 | 330 |
| 5 | 0,030 | 400 |
| 10 | 0,040 | 450 |
| 20 | 0,060 | 520 |
| 25 | 0,060 | 530 |
| 50 | 0,100 | 560 |
| 100 | 0,150 | 600 |

Стаканчик для взвешивания низкий

| Обозначение | Диаметр наружный (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| СН-34/12 | 30 | 40 |
| СН-45/13 | 40 | 40 |
| СН-60/14 | 60 | 45 |

Стаканчик для взвешивания высокий

| Обозначение | Диаметр наружный (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| СВ-14/8 | 20 | 30 |
| СВ-19/9 | 25 | 40 |
| СВ-24/10 | 30 | 50 |
| СВ-34/12 | 40 | 65 |

Спиртовка

| Объем (мл) | Диаметр наружный max (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 150 | 58 | 88 |

Склянка из светлого стекла с узким горлом

Склянка из темного стекла с узким горлом

| Объем (мл) | Диаметр склянки (мм) | Диаметр горловины (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 45 | 20 | 85 |
| 125 | 56 | 20 | 102 |
| 250 | 68 | 24 | 130 |
| 500 | 84 | 28 | 160 |
| 1000 | 108 | 30 | 185 |
| 2500 | 140 | 42 | 270 |
| 5000 | 175 | 52 | 330 |
| 10000 | 216 | 62 | 415 |
| 20000 | 275 | 74 | 480 |

Склянка из светлого стекла с широким горлом

Склянка из темного стекла с широким горлом

| Объем (мл) | Диаметр склянки (мм) | Диаметр горловины (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 46 | 28 | 80 |
| 125 | 55 | 35 | 104 |
| 250 | 66 | 40 | 125 |
| 500 | 84 | 50 | 160 |
| 1000 | 105 | 54 | 185 |
| 2500 | 142 | 77 | 270 |
| 5000 | 170 | 104 | 330 |

Стакан низкий

| Объем (мл) | Диаметр наружный (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 150 | 58 | 82 |
| 250 | 70 | 95 |
| 400 | 82 | 109 |
| 600 | 96 | 127 |
| 800 | 104 | 137 |
| 1000 | 107 | 149 |
| 2000 | 130 | 195 |
| 3000 | 158 | 245 |
| 5000 | 175 | 275 |

Стакан высокий

| Объем (мл) | Диаметр наружный (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 46 | 88 |
| 150 | 54 | 102 |
| 250 | 62 | 122 |
| 400 | 70 | 138 |
| 600 | 80 | 165 |
| 800 | 95 | 186 |
| 1000 | 101 | 199 |

Холодильник ХПТ-1

| Обозначение | Длина кожуха | Шлиф керна | Шлиф муфты | Длина общая (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХПТ-1–200–14–14 | 200 | 14/23 | 14/23 | 310 |
| ХПТ-1–300–14–14 | 300 | 14/23 | 14/23 | 410 |
| ХПТ-1–400–14–14 | 400 | 14/23 | 14/23 | 510 |

Холодильник ХШ

| Обозначение | Длина кожуха | Шлиф керна | Шлиф муфты | Длина общая (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХШ-1–200–19–14 | 200 | 19/26 | 14/23 | 310 |
| ХШ-1–300–29–14 | 300 | 29/32 | 14/23 | 470 |
| ХШ-1–400–29–14 | 400 | 29/32 | 14/23 | 570 |

Холодильник ХСН

| Обозначение | Длина кожуха | Шлиф керна | Шлиф муфты | Длина общая (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХСН-10–14–14 | 200 | 14/23 | 14/23 | 310 |
| ХСН-16–14–14 | 300 | 14/23 | 14/23 | 410 |

Цилиндр

| Объем (мл) | Цена деления (мл) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,20 | 135 |
| 25 | 0,50 | 160 |
| 50 | 1,00 | 195 |
| 100 | 1,00 | 250 |
| 250 | 2,00 | 300 |
| 500 | 5,00 | 350 |
| 1000 | 10,00 | 430 |
| 2000 | 20,00 | 510 |

Эксикатор без крана

| Диаметр (мм) | Высота до фарфоровой вставки (мм) | Полная высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 150 | 95 | 220 |
| 180 | 110 | 260 |
| 240 | 140 | 325 |

Эксикатор из темного стекла без крана

| Диаметр (мм) | Высота до фарфоровой вставки (мм) | Полная высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 180 | 110 | 260 |

Эксикатор с краном

| Диаметр (мм) | Высота до фарфоровой вставки (мм) | Полная высота (мм) |
| --- | --- | --- |
| 150 | 95 | 220 |
| 180 | 110 | 260 |
| 240 | 140 | 325 |

Изделия из керамики и фарфора

Воронки, кастрюли, лодочки для сжигания, мензурки, стаканы, ступки, тигли, чашки и другие изделия из высококачественной керамики и фарфора производства чешской фирмы SIMAX удобны и надежны в работе.

| Наименование | Основная характеристика |
| --- | --- |
|  | Вместимость, мл |
| Воронки Бюхнера | 50–200 |
| Кастрюли с ручкой | 100–500 |
|  | Высота, мм |
| Крышки с тиглями | 13–21 |
| Лодочки для сжигания | 10 |
| Лодочки прямоугольные | 12 |
| Мензурки с ручкой | 115–205 |
| Стаканы | 40–120 |
| Ступки | 35–90 |
| Тигли высокие | 25–70 |
| Тигли низкие | 15–57 |
| Чашки выпарительные | 25–50 |
|  | Длина, мм |
| Песты | 90–170 |
| Треугольники | 40–70 |

Изделия из резины

Резиновые изделия отечественного производства – это перчатки (латексные медицинские с напылением, хозяйственные латексные упрочненные без напыления, кислотно-щелочестойкие латексные упрочненные с напылением, кислотно-щелочестойкие резиновые упрочненные с напылением, кислотно-щелочестойкие, маслобензостойкие, диэлектрические); груши для пипеток, пробки, шланги.

| Наименование | Основная характеристика |
| --- | --- |
|  | Объем, мл |
| Груши для пипеток | 35–210 |
|  | Диаметр внутренний (внешний), мм |
| Пробки | 12,5–45 |
| Шланги вакуумные | 3–10 (12–32) |
| Шланги соединительные | 5–25 (7,5–35) |
| Перчатки | - |

6. Фильтры и фильтровальная бумага

Фильтры обеззоленные

| Цвет ленты | Диаметр, мм | Зольность фильтра, мг |
| --- | --- | --- |
| Красная, белая, синяя | 90 | 0,4–0,85 |
| Красная, белая, синяя | 110 | 0,6–1,3 |
| Красная, белая, синяя | 125 | 0,77–1,6 |
| Красная, белая, синяя | 150 | 1,1–2,4 |

Фильтровальная бумага применяется как для качественного, так и для количественного анализа растворов.

Немецкая или чешская фильтровальная бумага, как правило, дороже отечественной, но обладает значительно меньшим зольным остатком.

Упаковка – 10 кг, зольность – 0,4%.

Фильтровальная бумага фирмы FILPAP

| Плотность, г/м2 | Размер листа, мм |
| --- | --- |
| 80,85 | 600х600 |
| 100 | 600х600 |
| 110 | 600х600 |

Фильтровальная бумага фирмы FILTRAKF

| Для качественного анализа | Для количественного анализа |
| --- | --- |
| Диаметр, мм | Сорт | Зольность фильтра, мг | Сорт | Зольность фильтра, мг |
| 55 | 389,390 | 0,02 | 288,289,290,292 | 0,06 |
| 70 | 389,390 | 0,03 | 288,289,290,292 | 0,09 |
| 90 | 389,390 | 0,05 | 288,289,290,292 | 0,15 |
| 110 | 389,390 | 0,075 | 288,289,290,292 | 0,23 |
| 125 | 389,390 | 0,1 | 288,289,290,292 | 0,29 |
| 150 | 389,390 | 0,14 | 288,289,290,292 | 0,42 |

Плотность 80 г/м2. Бумага для количественного анализа (квантитативная) содержит менее 0,007% золы. Бумага для качественного анализа (квалитативная) содержите не более 0,2% золы. Время фильтрации 10 мл воды составляет от 12 с для высокопористой мягкой бумаги, до 200 с для тонкопористой плотной.

7. Машины для мойки и дезинфекции лабораторного стекла

G 7783 Mielabor

Автомат для мойки и дезинфекции:

Управление: Multitronic Novo plus с 8 стандартными программами мойки;

Загрузка: 39 узкогорлых стаканов или 116 пипеток или 1600 пробирок;

Габариты 850(820)х600х600 мм.

G 7783 CD Mielabor

Автомат для мойки и дезинфекции: см. G 7783 Mielabor;

Встроенная система сушки с подачей горячего воздуха и выдвижной контейнер для хранения жидких моющих средств;

Загрузка: 37 узкогорлых стаканов или 96 пипеток или 1600 пробирок;

Габариты 820(850)х900х700 мм.

G 7835 CD

Автомат для мойки и дезинфекции:

Управление: Profitronic, свободно программируемое;

Встроенная система сушки с подачей горячего воздуха и выдвижной контейнер для хранения жидких моющих средств;

Загрузка: 37 узкогорлых стаканов или 96 пипеток или 1600 пробирок;

Габариты 820(850)х900х700(600) мм.

8. лабораторная мебель

Мебель фирмы EUROMAX:

стол пристенный шириной 1200 мм;

стол пристенный шириной 1400 мм;

дополнительное оборудование для пристенных столов;

столы островные 1200 мм;

столы островные 1400 мм;

дополнительное оборудование для островных столов;

столы торцевые;

столы с мойками (одна раковина) 1200 мм;

столы с мойками (две раковины) 1200 мм;

столы с мойками (одна раковина) 1400 мм;

столы с мойками (две раковины) 1400 мм;

установки титровальные;

столы весовые;

тумбы подвесные.

Мебель фирмы EUROMINI:

стол пристенный;

стол пристенный с полками;

стол пристенный с полками и с дверцами;

дополнительное оборудование для пристенных столов;

стол приборный усиленный;

стол приборный с блоком разеток;

столы приставки;

стол-приставка с полками;

тумбы подвесные;

столы с мойками одинарные;

столы с мойками одинарные (расположение слева);

столы с мойками одинарные (расположение справа);

столы с мойками двойные;

дополнительное оборудование для столов с мойками;

стандартная комплектация (одна для всех моделей);

столы весовые;

столы письменные;

стол компьютерный с выдвижной полкой;

стол передвижной;

установка титровальная.

Мебель фирмы ЛАБТЕХ:

столы лабораторные базовые;

надстройки химических и физических столов;

столы приставные;

установки титровальные;

столы для отгонки;

моечные столы;

столы для аналитических весов;

тумбы подкатные;

островные комплекты;

шкафы вытяжные;

шкафа для хранения;

шкафы для документации;

вспомогательное оборудование.

Приложение 1

Полевые комплект-лаборатории серии «НКВ»

Предназначены для определения показателей качества воды и состава почвенных вытяжек в полевых и лабораторных условиях.

Основные характеристики

| Наименование | Определяемые компоненты | Диапазон определяемых концентраций | Метод определения | Укладка, габариты, вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НКВ | Аммоний (NH4+) | 0,2–3,0 мг/л | Виз.-колорим. | 2 места: (3+10) кг Макс. место 510х240х230 мм |
|  | Водородный показатель (рН) | 4,5–11,0 ед. рН | Виз.-колорим. |  |
|  | Гидрокарбонат (HCO3-) | 10–2500 мг/л | Титриметрич. |  |
|  | Железо общее (сумма катионов Fe2+ и Fe3+) | 0,1–1,5 мг/л | Виз.-колорим. |  |
|  |  | 0,1–1,5 мг/л | Фотоколорим. |  |
|  | Кальций (Са2+) | 2–500 мг/л | Титриметрич. |  |
|  | Карбонат (СО32-) | 10–2500 мг/л | Титриметрич. |  |
|  | Карбонатная жесткость (сумма анионов НСО3- и СО32-) | - | Расчетный |  |
|  | Магний (Mg2+) | - | Расчетный |  |
|  | Натрий (Na+) | - | Расчетный |  |
|  | Нитрат (NO3-) | 5–50 мг/л | Виз.-колорим. |  |
|  | Нитрит (NO2-) | 0,02–1,0 мг/л | Виз.-колорим. |  |
|  | Общая жесткость (сумма катионов Ca2+ и Mg2+) | 0,1–25 ммоль/л экв. | Титриметрич. |  |
|  | Сульфат (SO42-) | 30–72 мг/л | Турбидим. |  |
|  | Сумма тяжелых металлов (∑Me=Pb+Zn+Cu) | 0,0001–0,0010 ммоль/л | Виз.-колорим. |  |
|  | Сухой остаток | - | Расчетный |  |
|  | Фторид (F-) | 0,2–2,0 мг/л | Виз.-колорим. |  |
|  | Хлорид (Cl-) | 4–1000 мг/л | Титриметрич. (аргентометр.) |  |
| НКВ-2 | То же (см. «НКВ») | По требованиям ГОСТ 24902 | См. «НКВ» | 4 места: (3+3+3+10) кг Макс. место 510х240х230 мм |
|  | Растворенный кислород, БПК | 0,5–14 мгО/л (РД 52.24.420–95, РД 52.24.419–95) | Метод Винклера |  |
|  | Фосфаты | 0,2–7,0 мг/л (по РО43-) (ГОСТ 18309) | См. «Фосфор» |  |
| НКВ-3 | То же (см. «НКВ-2») | См. «НКВ-2» | См. «НКВ-2» | 5 мест и более Макс. 25 кг Макс. место 510х240х230 мм |
|  | Оптические плотности проб | - | Фотоколорим. |  |
|  | Проводимость | 0–1999 мкСм/см | Кондуктометрический |  |
|  | рН | Не менее 4,5–9,5 ед. рН | рН-метрич. |  |
|  | Температура | Не менее 0–50оС | Термометрия |  |
| НКВ-Р | Аммоний | 0,2–3,0 мг/л | Виз.-колорим. | 1 ранец 800х400х200 мм Вес 17 кг; Объем 70 л |
|  | Биотический индекс | - | Метод Вудивисса |  |
|  | Железо общее | 0,1–1,5 мг/л | Виз.-колорим. |  |
|  | Запах | 0–5 баллы | Органолептич. |  |
|  | Карбонаты | 30–2500 мг/л | Титриметрич. |  |
|  | Мутность (прозрачность) | 1–40 см | По шрифту |  |
|  | Нитраты | 5–50 мг/л | Виз.-колорим. |  |
|  | Общая жесткость | 0,5–20 ммоль/л | Титриметрич. |  |
|  | Ортофосфаты | 0,2–7,0 мг/л | Виз.-колорим. |  |
|  | рН | 4,5–8,0 ед. рН | Виз.-колорим. |  |
|  | Растворенный кислород | 0,5–14 мг/л | Титриметрич. |  |
|  | Сульфаты | 30 и более мг/л | Турбидим. |  |
|  | Хлориды | 20–100 мг/л | Титриметрич. |  |
|  | Цветность | 0–800 градусы | Виз.-колорим. |  |
| НКВ-Рм | Аммоний | 0,2–3,0 мг/л | Виз.-колорим. | 1 ранец 500х400х200 мм Вес 7 кг; Объем 40 л |
|  | Железо общее | 0,1–1,5 мг/л | Виз.-колорим. |  |
|  | Запах | 0–5 баллы | Органолептич. |  |
|  | Карбонаты | 30–2500 мг/л | Титриметрич. |  |
|  | Мутность (прозрачность) | 1–40 см | По шрифту |  |
|  | Общая жесткость | 0,5–20 ммоль/л | Титриметрич. |  |
|  | рН | 4,5–8,0 ед. рН | Виз.-колорим. |  |
|  | Сульфаты | 30 и более мг/л | Турбидим. |  |
|  | Хлориды | 20–100 мг/л | Титриметрич. |  |
|  | Цветность | 0–800 градусы | Виз.-колорим. |  |

Приложение 2

Тест-системы для анализа воды и водных растворов
(ЗАО «Крисмас+»)

Тест-системы производства ЗАО «Крисмас+» для анализа воды и водных растворов имеют гидрофильную тканевую или бумажную основу, содержащую сухую рецептуру, а также на основе сухих индикационных таблеток. В большинстве тест-систем основа и рецептура защищены прозрачным полимерным покрытием. Время анализа с помощью тест-систем – не более 3–5 мин. Тест-системы работоспособны при температурах воды (пробы) 5–35оС.

| № № п/п | Наименование тест-системы | Определяемый компонент | Диапазон концентраций, мг/л | Количество анализов | Тип* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активный хлор | Активный хлор (свободный, связанный) | 0–1,2–10–100 | 100 | Тк-б. |
| 2. | Активный хлор Т |  | 0–1–3–5 | 20 | Табл. |
| 3. | Аммоний Т | NH4+ | 0–1–2–4 | 20 | Табл. |
| 4. | Железо (2) | Fe2+ | 0–3–30–300 | 100 | Тк-б. |
| 5. | Железо (3) | Fe3+ | 0–50–100–1000 | 100 | Тк-б. |
| 6. | Железо общее | Сумма Fe2+ и Fe3+ | 0–50–400–1000 | 100 | Тк-б. |
| 7. | Железо общее Т |  | 0–1–5–10 | 20 | Табл. |
| 8. | Жесткость общая Т | Сумма Ca2+ и Mg2+ | 0–20 ммоль/л экв. и более | 20 | Табл. |
| 9. | Медь |  | 0–5–30–300–1000 | 100 | Тк-б. |
| 10. | Медь Т | Cu2+ | 0–1,5–2–4 | 20 | Табл. |
| 11. | Никель | Ni2+ | 0–10–1000 | 100 | Тк-б. |
| 12. | Нитрат – тест | NO3- | 0–10–50–200–1000 | 20 | Тк-б. |
|  |  |  |  | 100 |  |
| 13. | Нитрит – тест | NO2- | 0–1–3–30–3000 | 100 | Тк-б. |
| 14. | РКТ | Растворенный O2 | 0–4–8 | 20 | Табл. |
| 15. | Сульфид – тест | H2S, HS-, S2- | 0–10–30–100–300 | 100 | Тк-б. |
| 16. | Фосфаты Т | PO43-, HPO42-, H2PO4- | 1,0–2,0–4,0 | 20 | Табл. |
| 17. | Хлорид Т | Cl- | 0–20–40–60 | 20 | Табл. |
| 18. | Хромат – тест | Cr (VI) в составе CrO42-, Cr2O72- | 0–3–10–100–1000 | 100 | Тк-б. |
| 19. | Хром Т |  | 0–0,2–0,4–0,6 | 20 | Табл. |
| 20. | рН – тест | рН (водородный показатель | 4–5–6–7–8–9–10 ед. рН | 100 | Тк-б. |

Примечание: * Тип тест-систем: Тк-б. – на тканевой или бумажной основе;

Табл.- на основе тест-таблеток.

Тест-системы марки «ТМ» («Тест-метод»)

Тест-системы марки «ТМ» («Тест-метод») поставляются упаковками на 50 анализов.

| Определяемый показатель | Назначение (объект анализа) | Диапазон определяемых концентраций, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | Питьевые и природные воды | 0,1–1,0 |
| Кадмий | Природные воды | 0,001–1,0 |
| Кадмий | Сточные воды и почвы | 0,1–200 |
| Кремний | Сточные и природные воды | 1–80 |
| Медь | Природные воды | 0,001–0,1 |
| Медь | Сточные воды и почвы | 0,1–500 |
| Мышьяк | Природные и сточные воды | 0,05–3,0 |
| Никель | Сточные воды | 1–10 |
| Ртуть | Природные воды | 0,005–1,0 |
| Ртуть | Сточные воды и почвы | 0,1–200 |
| Свинец | Сточные воды | 0,1–3 |
| Торий | Сточные воды, растворы | 0,5–20 |
| Фториды | Природные и сточные воды, почвы | 0,5–70 |
| Хлор активный | Питьевая вода | 0,2–1,0 |
| Хлор активный | Сточная вода | 5–90 |
| Хром (VI) | Сточные, природные, питьевые воды | 0,05–1 |
| Цианиды | Сточные воды, растворы | 1–500 |
| Цинк | Природные воды | 0,001–1,0 |
| Цинк | Сточные воды и почвы | 0,1–200 |
| Тяжелые металлы, сумма | Природные воды | 0,01–0,1 |

Приложение 3

Комплект-лаборатория для анализа воды Visocolor

Комплект-лаборатория Visocolor предназначена для оперативного анализа ряда веществ и соединений в воде.

Определяемые вещества и параметры

| Аммиак (DEV) | 0,2–10 мг/л |
| --- | --- |
| Жесткость H 20 F (общая) | 0,1 ммоль/л |
| Нитриты | 0,05–2,0 мг/л |
| рН 4,0–10,0 | 4,0–10,0 |
| Фосфаты (DEV) | 0,1–1,5 мг/л |
| Щелочность | 0,2 ммоль/л |
| Кислород | 0,2 мг/л |
| Температура | от –10 до +60оС |
| Срок годности реагентов | 1,5 года |

Тест-комплекты для анализа воды и растворов Visocolor

| Наименование | Формула | Диапазон концентраций | Количество анализов |
| --- | --- | --- | --- |
| VISOCOLOR®ALPHA Тест-комплекты |
| Аммиак | NH4+ | 0,2–3 мг/л | 50 |
| Жесткость карбонатная |  | 1 drop 1od | 100 |
| Жесткость общая |  | 1 drop 1od | 50 |
| Жесткость остаточная |  | 0,04–0,30od | 200 |
| Нитраты | NO3- | 2–50 мг/л | 100 |
| Нитриты | NO2- | 0,05–1,0 мг/л | 200 |
| Фосфаты | PO43- | 2–20 мг/л | 70 |
| Хлор | Cl2 | 0,25–2,0 мг/л | 150 |
| рН | pH | рН 5,0–9,0 | 200 |
| VISOCOLOR®ECO Тест-комплекты |
| Аммиак | NH4+ | 0,2–3 мг/л | 50 |
| Железо | Fe | 0,04–1,0 мг/л | 100 |
| Жесткость карбонатная |  | 1 drop 1od | 100 |
| Жесткость общая |  | 1 drop 1od | 100 |
| Калий | K+ | 2–15 мг/л | 60 |
| Кальций | Ca2+ | от 5 мг/л | 100 |
| Кислород | O2 | 1–10 мг/л | 50 |
| Марганец | Mn | 0,1–1,5 мг/л | 70 |
| Медь | Cu2+ | 0,1–1,5 мг/л | 100 |
| Никель | Ni2+ | 0,1–1,5 мг/л | 150 |
| Нитраты | NO3- | 4–120 мг/л | 110 |
| Нитриты | NO2- | 0,02–0,5 мг/л | 120 |
| Сульфиты | SO32- | 1 drop 1 мг/л | 60 |
| Сульфиды | S2- | 0,1–0,8 мг/л | 90 |
| Фосфаты | PO4 P | 0,2–5 мг/л | 100 |
| Хлор | Cl2 | 0,1–2,0 мг/л | 150 |
| Хлориды | Cl- | 1–60 мг/л | 90 |
| Хром | Cr (VI) | 0,02–0,50 мг/л | 140 |
| Цианиды | CN- | 0,01–0,20 мг/л | 100 |
| Циановая кислота | Cya | 10–100 мг/л | 100 |
| Диэтилгидроксиламин | DEHA | 0,01–0,30 мг/л | 125 |
| рН | pH | рН 4,0–9,0 | 400 |

Тест-полоски Quantofix для полуколичественного анализа

| Анализируемое вещество | Диапазон измеряемых концентраций, мг/л |
| --- | --- |
| Алюминий | 0–5–20–50–200–500 |
| Аммоний | 0–10–25–50–100–200–400 |
| Аскорбиновая кислота | 0–50–100–200–300–500–1000–2000 |
| Железо 100 | 0–2–5–10–25–50–100 |
| Железо 1000 | 0–5–20–50–100–250–500–1000 |
| Калий | 0–200–400–700–1000–1500 |
| Карбонатная жесткость | 0–3–6–10–15–20оd |
| Кальций1) | 0–10–25–50–100 |
| Кобальт | 0–10–25–50–100–250–500–1000 |
| Медь | 0–10–30–100–300 |
| Молибден | 0–5–20–50–100–250 |
| Мышьяк 10 | 0–0,01–0,025–0,05–0,1–0,5 |
| Мышьяк 50 | 0–0,05–0,1–0,5–1–1,7–3 |
| Никель | 0–10–25–50–100–250–500–1000 |
| Нитрат + Нитрит | 0–10–25–50–100–250–500 NO3- 0–1–5–10–20–40–80 NO2- |
| Нитриты | 0–1–5–10–20–40–80 |
| Нитраты | 0–10–25–50–100–250–500 NO3- |
| Нитриты 3000 | 0–0,1–0,3–0,6–1–2–3 г/л |
| Олово | 0–10–25–50–100–250–500 |
| Пероксид водорода 1000 | 0–50–150–300–500–800–1000 |
| Пероксид водорода 100 | 0–1–3–10–30–100 |
| Пероксид водороды 25 | 0–0,5–2–5–10–25 |
| Серебро | 0–1–2–3–5–7–10 г/л |
| Сульфаты | <200->400->800->1200->1600 |
| Влажность воздуха | 20–30–40–50–60–70–80 % |
| Сульфиты | 0–10–25–50–100–250–500–1000 |
| Фосфаты | 0–3–10–25–50–100 РО43- |
| Формальдегид | 0–10–20–40–60–100–200 |
| Хлор | 0–1–3–10–30–100 |
| Хлориды | 0–500–1000–1500–2000–3000 |
| Хром | 0–3–10–30–100 |
| Цианид | 0–1–3–10–30 |
| Цинк | 0–2–5–10–25–50–100 |
| Озон | <90,90–150,150–210,>210 мкг/м3 |
| Соленость | 0–0,25–0,5–1–2–3–4–5 г/л |

Тест-полоски Macherey-Nagel для качественного анализа

| Анализируемое вещество | Диапазон концентраций | Упаковка |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | >10 мг/л | 100 полосок 20х70 мм |
| Аммоний | >10 мг/л | 100 полосок 20х70 мм |
| Белок | 50 на 1 г | 60 полосок 10х95 мм + реагенты |
| Борная кислота, бораты | > 1 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Бромид ртути | > 0.5 мкг | 200 полосок 20х70 мм |
| Вода в органических растворах |  | лента 5 м 10 мм |
| Вода в сливочном масле, маргарине |  | 50 полосок 78х40 мм |
| Вода в бензине и масле |  | 100 полосок 10х200 мм |
| Висмут | > 60 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Галогены | > 1 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Железо | > 2 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Железо общее | > 10 мг/л | 100 полосок 20х70 мм |
| Индикатор окраски лейкоцитов |  | 200 полосок 20х70 мм |
| Калий | > 250 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Диоксид серы | > 5 | лента 5 м 7 мм |
| Нитриты и свободный хлор | > 1 мг/л > 1 мг/л > 1 мг/л | лента 5 м 7 мм 100 полосок 10х75 мм 200 полосок 20х70 мм |
| Кобальт | > 0,5 % | 100 полосок 20х70 мм |
| Кровь (следовые количества) |  | 25 полосок 15х30 мм |
| Медь | > 20 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Медь, ионы меди | > 3–5 мг/л | 40 полосок 40х25 мм |
| Мышьяк, арсины | > 0,5 мкг | 200 полосок 20х70 мм |
| Масло и нефтепродукты | > 1 мг/л | 100 полосок 20х70 мм |
| Никель | > 0,5 % | 200 полосок 20х70 мм |
| Нитраты + Нитриты | > 10 мг/л > 5 мг/л | лента 5 м 10 мм |
| Пероксидаза в пище |  | 100 полосок 15х15 мм |
| Сероводород, сера | > 5 мг/л | лента 5 м 7 мм |
| Сероводород, сера | > 5 мг/л | 3 сменных ленты по 5 м |
| Сероводород, сера | > 5 мг/л | 100 полосок 10х75 мм |
| Свинец | > 0,05 мкг > 5 мг/л | 40 полосок 40х25 мм |
| Серебро | > 20 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Сурьма | > 5 мг/л | 100 полосок 20х70 мм |
| Сперма (следовые количества) |  | 25 полосок 15х30 мм |
| Сульфит | > 10 мг/л | 100 полосок 20х70 мм |
| Фтор, фтороводород | > 20 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Хлор | > 1 мг/л | 200 полосок 20х70 мм |
| Хром, хроматы | > 0,1 % | 200 полосок 20х70 мм |
| Цианиды, гидроциановая кислота | > 0,2 мг/л | лента 5 м 10 мм |
| Цирконий | > 20 мг/л | 100 полосок 20х70 мм |
| Щелочная фосфатоза в молоке |  | 50 полосок 10х95 мм |

Тест-наборы CHEMetrics (визуальный метод)

| Определяемый компонент | Диапазон (мг/л) | Определяемый компонент | Диапазон (мг/л) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 0–1 и 1–10 | Сульфиды | 0–25 и 25–250 |
| Бром | 0–2 и 2–10 | Сульфиды | 0–50 и 50–500 |
| Гидразин | 0–50 мкг/л | Сульфиды | 0–100 и 100–1000 |
| Гидразин | 0–0,50 | Сульфиды | 0–1000 и 1000–10000 |
| Гидразин | 0–12,5 | Сульфит | 2–20 |
| Гидразин | 0–25 | Сульфит | 5–50 |
| Гидразин | 0–50 | Сульфит | 10–100 |
| Гидразин | 0–500 | Сульфит | 50–500 |
| Гликоль | 1–15 | Сульфит в вине | 10–100 |
| Глютаральдегид | 0,1–1,0% | Сульфит в вине | 50–500 |
| Диоксид углерода | 10–100 | Тиосульфат | 5–50 |
| Диоксид углерода | 100–1000 | Тиосульфат | 50–500 |
| Диоксид углерода | 250–2500 | Тиосульфат | 100–1000 |
| Диоксид хлора | 0–2 и 2–10 | Фенол | 0–1 и 0–12 |
| Железо | 0–1 и 1–10 | Фенол | 0–25 и 0–300 |
| Железо | 0,1–1,0 | Фенол | 0–50 и 0–600 |
| Железо | 0–25 и 25–250 | Фенол | 0–100 и 0–1200 |
| Железо | 0–50 и 50–500 | Фенол | 0–1000 и 0–12000 |
| Железо | 0–100 и 100–1000 | Формальдегид | 0–1 и 1–5 |
| Железо | 0–1000 и 1000–10000 | Формальдегид | 0–25 и 25–125 |
| Жесткость | 50–500 | Формальдегид | 0–50 и 50–250 |
| Жесткость | 100–1000 | Формальдегид | 0–100 и 100–500 |
| Жесткость | 2–20 | Формальдегид | 0–1000 и 1000–5000 |
| Жесткость | 20–200 | Формальдегид | 0,5–5,0 % |
| Жесткость | 100–1000 | Фосфаты | 0–1 и 1–10 |
| Жесткость | 250–2500 | Фосфаты | 2–10 |
| Кислород | 0–20 мкг/л | Фосфаты | 0–25 и 25–250 |
| Кислород | 0–40 мкг/л | Фосфаты | 0–50 и 50–500 |
| Кислород | 0–100 мкг/л | Фосфаты | 0–100 и 100–1000 |
| Кислород | 5–180 мкг/л | Фосфаты | 0–1000 и 1000–10000 |
| Кислород | 0–1 | Фосфаты | 2–30 |
| Кислород | 1–12 | Фосфаты | 10–150 |
| Кислород | 2–10 | Хлорид | 2–20 |
| Кислород | 0–10 | Хлорид | 20–200 |
| Кремний | 0–0,20 | Хлорид | 50–500 |
| Кремний | 0–1 и 1–10 | Хлорид | 250–2500 |
| Марганец | 0–2 | Хлорид | 1000–10000 |
| Марганец | 0–50 | Хлорид | 10000–100000 |
| Медь | 0–1 и 1–10 | Хлорид | 15–150 |
| Медь | 0,1–1,0 | Хлорид | 100–1000 |
| Нитраты | 0–1 и 1–5 | Хлор | 0,1–2,0 |
| Нитраты | 0,1–1 | Хлор | 0–1 и 1–5 |
| Нитраты | 1–5 | Хлор | 0,2–2,0 |
| Нитраты | 0–25 и 25–125 | Хлор | 0–0,20 |
| Нитраты | 0–50 и 50–250 | Хлор | 0–25 и 25–125 |
| Нитриты | 0–0,40 и 0,40–2,0 | Хлор | 0–50 и 50–250 |
| Нитриты | 0,2–1 | Хлор | 0–100 и 100–500 |
| Нитриты | 0–10 и 10–50 | Хлор | 0–1000 и 1000–5000 |
| Нитриты | 0–20 и 20–100 | Хлор (гипохлорит) | 0,30–1,60 % |
| Нитриты | 0–40 и 40–200 | Хлор (гипохлорит) | 2,5–12,0 % |
| Нитриты | 0–400 и 400–2000 | Хлор в масле | 750–7000 |
| Нитриты | 250–2500 | Хром | 0–1 и 1–10 |
| Нитриты | 500–5000 | Хром | 0–25 и 25–250 |
| Озон | 0–0,6 и 0,6–2,0 | Хром | 0–50 и 50–500 |
| Перекись водорода | 0–1 и 1–10 | Хром | 0–100 и 100–1000 |
| Перекись водорода | 0–25 и 25–250 | Хром | 0–1000 и 1000–10000 |
| Перекись водорода | 0–50 и 50–500 | Цианид | 0–0,1 и 0,1–1,0 |
| Перекись водорода | 0–100 и 100–1000 | Цианид | 5–50 |
| Перекись водорода | 0–1000 и 1000–10000 | Щелочность | 100–1000 |
| Перманганат | 0,3–3 % | Щелочность | 10–100 |
| Сульфиды | 0–1 и 1–10 | Щелочность | 50–500 |
| Сульфиды | 0,1–1 |  |  |

Приложение 4

Программа внутрилабораторного контроля качества QControl

Ведение контрольных карт, выполнение необходимых расчетов по современным аналогам возможно лишь с использованием компьютерных программ.

С 2005 г. доступна новая модификация популярной программы для автоматизации внутрилабораторного контроля качества анализа QControl, версия 4.5 на CD. С помощью этой программы можно:

вводить в компьютер и хранить результаты контроля качества по любому числу определяемых показателей и контрольных материалов;

контролировать точность по средним значениям по алгоритму Вестгарда, по текущим расхождениям и с помощью кумулятивных сумм с графическим представлением данных (контрольные карты Шухарта, оценок систематической погрешности, текущих расхождений и кумулятивных сумм) при наличии контрольных материалов;

вести контроль повторяемости (сходимости) по размахам (расхождениям) с графическим представлением данных в форме соответствующих контрольных карт при наличии контрольных материалов;

контролировать качество без контрольных материалов с представлением данных в виде контрольных карт расхождений (размахов) и текущих расхождений;

выявлять «тревожные признаки», указывающие на возможный выход процесса измерений из-под контроля (для принятия профилактических мер);

выполнять расчеты, необходимые при аттестации методик КХА (согласно МИ 2336–2002) при наличии образцов для оценивания;

проводить дисперсионный анализ результатов контроля качества;

красиво распечатывать все контрольные карты, а также первичные результаты анализа и результаты оценки;

мгновенно находить критические значения наиболее важных статических функций при любом числе степеней свободы и Р = 0,95;

вести «статистический» (по альтернативному признаку) контроль качества, и проводить упрощенную («оперативную») оценку качества исследований в соответствии с МИ 2335–2002;

выполнять расчеты при оценке качества анализа методом добавок;

оценивать приемлемость результатов измерений (по ГОСТ Р ИСО 5725–2002);

строить градуировочную характеристику методом наименьших квадратов и рассчитывать по ней значения измеряемой величины;

оценивать метрологические характеристики (правильность, прецизионность, точность) в каждой конкретной лаборатории по МИ 2335–2002.

Блок «Оценка приемлемости» фактически обеспечивает ведение в компьютер и, при необходимости, распечатку лабораторного журнала.

Отличие версии 4.5 CD от версии 4.5 определяется следующими дополнительными возможностями:

возможность деинсталляции программы с сохранением числа инсталляций (что необходимо, например, при обновлении парка компьютеров);

возможность обновления программы и ее отдельных составляющих (в частности, Помощи), при загрузке обновлений с сайта программы www.qcontrol.ru;

возможность работы с QControl для всех пользователей компьютера с полным разделением данных (только для операционных систем на базе Windows NT, например, Windows 2000 или Windows XP), при этом отдельные пользователи могут быть совсем или на время отключены.

Программа QControl работает в операционной среде Windows 98 и более высоких версий. Она имеет максимально дружественный интерфейс, поэтому работать с ней очень просто: это могут даже неподготовленные сотрудники. Развитая подсказка, содержащая полное описание вводимых данных и используемых алгоритмов, помогает работать с программой и может рассматриваться лабораторией как значительная часть «Руководства по качеству».

Программа « QControl» рекомендована к использованию Госстандартом России (Рекомендации по метрологии Р 50.2.003–2002 «ГСОЕИ. Внутренний контроль качества. Пакет программ QControl») и соответствует ГОСТ Р ИСО 5725–2002.

По вопросам приобретения программы обращайтесь в ААЦ «Аналитика», г. Москва, Ленинский пр. 9; тел./факс: 959–93–43, 959–93–33.

Леонид Павлович Овцов, Эдуард Ефимович Элик,
Владимир Александрович Михеев

МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: КАЧЕСТВО ВОДЫ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

Справочник

Редактор:	И.С. Муравьева

Технический редактор: 	А.Г. Гейн

Дизайн обложки: 	Е.А. Еремин,

Компьютерная верстка:	А.Г. Гейн

Подписано в печать 10.12.2004	Формат 60х90 ⅛

Бумага офсетная № 1	Зак. б/н

Усл. печ. л. – 13,5	Уч.-изд. л. – 11,6

Тираж 250 экз.

Издательско-полиграфический комплекс НИА–Природа

Адрес: 119017, Москва, Старомонетный пер., 31.

Тел.: (095) 951-28-12, тел./факс: 959-42-79